NZ.272.2.2026								Załącznik nr 1

nr sprawy DZP-02-2026

Specyfikacja techniczna

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1173 tekst jedn.), zwaną

dalej ustawą, pn:

,,Zakup łóżek z materacami do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w SPZZOZ – Szpital w Iłży”

Część 1: Łóżko z systemem pomiaru masy ciała pacjenta z materacem – 1 szt

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca. Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.  Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa / typ / model oferowanego sprzętu | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj produkcji | Podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
| 5 | Łóżko szpitalne z systemem pomiaru masy ciała | TAK |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne łóżka (dł./szer.): max. 2220 x 995 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Wymiary leża (długość x szerokość) max. 2000 x 900 mm (+/20 mm) | TAK, podać |  |
| 8 | Łóżko elektryczne z mechanizmem podnoszenia opartym na dwóch kolumnach | TAK |  |
| 9 | Elektryczna regulacja: wysokości, sekcji pleców, sekcji uda, Trendeleburga i AntyTrendelenburga, krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne | TAK |  |
| 11 | Wysokość minimalna maks. 44 cm | Parametr punktowany 44 cm – 0 pkt Poniżej 44 cm – 5 pkt |  |
| 12 | Wysokość maksymalna min. 80 cm | TAK, podać |  |
| 13 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg | TAK, podać |  |
| 14 | Sekcja podudzia regulowana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 15 | Barierki tworzywowe na całej długości wyposażone w panele sterujące łóżkiem | TAK |  |
| 16 | Podstawa łóżka zabezpieczona pokrywą z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 17 | Leże łóżka czterosegmentowe | TAK |  |
| 18 | Leże z funkcją przedłużenia części łydkowej | TAK |  |
| 19 | Manualne wydłużenie części łydkowej leża o min.28 cm | Parametr punktowany 28 cm – 0 pkt Powyżej 28 cm – 5 pkt |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w dwuczęściowe, tworzywowe barierki boczne, wystające ponad leże na min. 430 mm, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | Parametr punktowany 430 mm – 0 pkt Powyżej 430 mm – 5 pkt |  |
| 21 | Barierki boczne z systemem opuszczania wspomaganym przez sprężyny gazowe | TAK |  |
| 22 | Szczyty wystające ponad leże na min. 470 mm, z możliwością szybkiego wyjęcia, wykonane z tworzywa | TAK, podać |  |
| 23 | Łóżko posiadające funkcję CPR mechaniczną i elektryczną, z dźwignią po obu stronach leża w wyróżniającym się kolorze oraz elektryczną – na panelu sterującym | TAK |  |
| 24 | Czas dostosowania łóżka do przeprowadzenia RKO w przypadku elektrycznej funkcji CPR (ułożenie sekcji w najniższym punkcie) wynosi max. 30 sekund. | TAK, podać |  |
| 25 | Rama łóżka wyposażona w: -4 odbojniki -4 tuleje na akcesoria w każdym rogu leża, -2 szyny na akcesoria po obu stronach łóżka, wykonane ze stali nierdzewnej z min. 6 hakami | TAK, opisać |  |
| 26 | Leże łóżka wyposażone w min. 4 elementy pozycjonujące materac, zapobiegające jego przemieszczaniu | TAK |  |
| 27 | Na obu końcach łóżka przestrzenie umożliwiające swobodne prowadzenie | TAK |  |
| 28 | Łóżko sterowane z paneli bocznych oraz z panelu centralnego pielęgniarki z możliwością blokowania konkretnych funkcji | TAK |  |
| 29 | Funkcje dostępne na panelu pielęgniarki: CRP, pozycja Trendelenburga, funkcja krzesła kardiologicznego, pozycja do badania. | TAK |  |
| 30 | Łóżko zasilane 230V 50Hz, wyposażone w system uziemienia oraz akumulator zapewniający ciągłość pracy w przypadku braku zasilania | TAK |  |
| 31 | Zgodność łóżka z normą EN 60601-2-52 lub równoważną | TAK |  |
| 32 | Elektryczna regulacja sekcji pleców realizowana z pilota przewodowego w zakresie: min. 0-70° | TAK, podać |  |
| 33 | Elektryczna regulacja sekcji uda realizowana z pilota przewodowego w zakresie: min. 0-40° | TAK, podać |  |
| 34 | Mechaniczna regulacja sekcji podudzia w zakresie: min. 0-24° | Parametr punktowany 24° - 0 pkt Powyżej 24° – 5 pkt |  |
| 35 | Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i Antytrendelenburga realizowana z pilota przewodowego w zakresie: min. -16° do 16° | TAK, podać |  |
| 36 | Funkcja krzesła kardiologicznego dostępna po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 37 | Łóżko wyposażone w funkcję autokontur | TAK |  |
| 38 | Łóżko wyposażone w system podwójnej autoregresji: sekcja pleców min. 125 mm, sekcja ud min. 65 mm | TAK, podać |  |
| 39 | Cztery koła jezdne o średnicy min. 150 mm z centralnym hamulcem. Piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem | TAK, podać |  |
| 40 | Sygnalizacja dźwiękowa odblokowania kół | TAK |  |
| 41 | Łóżko wyposażone w: - wysięgnik z uchwytem do podnoszenia się dla pacjenta - statyw kroplówki | TAK |  |
| 42 | System ważenia o parametrach: Minimalne dopuszczalne obciążenie wagi: max.10 kg Maksymalne dopuszczalne obciążenie wagi: min. 300 kg Dokładność ważenia w trybie absolutnym: ± 0,5 kg Dokładność ważenia w trybie różnicowym: ± 0,5 kg Dokładność pomiaru: 0,01 kg System wyposażony w funkcję zamrażania wartości oraz zapisu wartości: tak Stopień ochrony: min. IP54 Wyświetlacz graficzny LCD | TAK, opisać |  |
| 43 | Łóżko wyposażone w materac zmiennociśnieniowy opisany poniżej | TAK |  |
| 44 | Materac zmiennociśnieniowy z pompą | TAK |  |
| 45 | Materac z możliwością zastosowania do leczenia odleżyn w stadium I-IV | TAK |  |
| 46 | Pełny materac z mocowaniami do ramy łóżka | TAK |  |
| 47 | System automatycznej regulacji | TAK |  |
| 48 | Wykończenie antypoślizgowe | TAK |  |
| 49 | Materac wyposażony w zdejmowaną osłonę z zamkiem błyskawicznym | TAK |  |
| 50 | Materac składający się z min. 20 wymiennych komór | TAK, podać |  |
| 51 | Funkcja RKO | TAK |  |
| 52 | Materac z funkcją transportową | TAK |  |
| 53 | Kontrolka ciśnienia i serwisu | TAK |  |
| 54 | Alarm akustyczny awarii zasilania | TAK |  |
| 55 | Funkcja stałego podtrzymywania ciśnienia w komorach w przypadku przerwy w dostawie prądu | TAK |  |
| 56 | Funkcja pozycji siedzącej dla pacjentów | TAK |  |
| 57 | Wysokość materaca max.200 mm (+/-10 mm) | TAK, podać |  |
| 58 | Wymiary materaca 900x2000mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 59 | Nośność materaca: min. 200 kg | TAK, podać |  |
| 60 | Materac działający w trybie: - tryb statyczny - tryb naprzemiennny - Tryb maksymalnego napełnienia komór tryb niskiego ciśnienia | TAK |  |
| 61 | Łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową opisaną poniżej | TAK |  |
| 62 | Szafka wyposażona w blat boczny składany do boku szafki, z regulacją wysokości oraz przechyłów w 3 pozycjach | TAK |  |
| 63 | Dwustronna metalowa konstrukcja lakierowana proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 64 | Szafka wykonana z materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz dezynfekcję | TAK |  |
| 65 | Regulacja wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 66 | Blaty z podwyższoną krawędzią wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 67 | Wkład szuflady wykonany z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 68 | Wewnątrz szafki miejsce na butelkę | TAK |  |
| 69 | Bezpieczne uchwyty do szuflad i drzwi bez ostrych krawędzi | TAK |  |
| 70 | Miejsce na buty w dolnej części szafki | TAK |  |
| 71 | Uchwyt na ręcznik | TAK |  |
| 72 | Wymiary (szer. x gł. x wys.) 520 x 510 x 900 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 73 | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: min. 810-1110 mm | TAK, podać |  |
| 74 | Podwójne koła o średnicy min. 65 mm z centralnym hamulcem | TAK, podać |  |
| 75 | Bezpieczne obciążenie blatu bocznego min. 10 kg | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 78 | Gwarancja na oferowany sprzęt min. 24 miesiące | Podać, parametr punktowany 24 mies. - 0 pkt 36 mies. i więcej - 20 pkt |  |
| 79 | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |
| 80 | Wyrób medyczny | TAK |  |
| 81 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 82 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| 83 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych dostarczonego sprzętu w okresie trwania gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………………….., dnia ........................             			…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

Część 2 – Łóżko z materacem – 30 szt.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca. Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.  Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa / typ / model oferowanego łóżka | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj produkcji | Podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
| 5 | Długość łóżka max. 2220 mm | TAK, podać |  |
| 6 | Szerokość całkowita łóżka max. 1000 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Długość x szerokość leża/materaca min. 1950 x 850 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | Tak |  |
| 9 | Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK, podać |  |
| 10 | Łóżko z ramą wewnętrzną, która ułatwia dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka (rama łóżka ukryta jest pod segmentami leża). Nie dopuszcza się rozwiązań z ramą zewnętrzną, w których segmenty leża znajdują się wewnątrz ramy łóżka (ze względu na niebezpieczeństwo powstania mechanizmu „nożyc” pomiędzy ruchomym leżem a ramą łóżka). | Tak |  |
| 11 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty są ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia) | Tak |  |
| 12 | Segmenty wypełnione są panelami z płyty HPL. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym | Tak |  |
| 13 | Poręcze boczne dzielone, na całej długości leża, wykonane z tworzywa i zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem | Tak |  |
| 14 | Poręcze posiadające mechanizm zwalniający ruch przy ich opuszczaniu. | Tak |  |
| 15 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej | Tak |  |
| 16 | Funkcje podstawowe łóżka dostępne na panelu sterowniczym i pilocie przewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda Funkcje specjalne dostępne na panelu sterowniczym i pilocie przewodowym: - funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - ustawienie łóżka w pozycji krzesła kardiologicznego realizowane przy pomocy jednego przycisku - funkcja wspomagająca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która realizuje parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców dogodne dla pacjenta- realizowana przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
| 17 | Pilot wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiający blokowanie funkcji sterujących przez personel. Diody sygnalizujące umieszczone na pilocie pokazujące stan naładowania baterii. | Tak |  |
| 18 | Funkcje specjalne dostępne na panelu sterowniczym: - pozycja Fowlera realizowana przy pomocy jednego przycisku - ustawienie łóżka w pozycji do badań realizowana przy pomocy jednego przycisku - pozycja „0” realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja elektryczny CPR realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja oświetlenia nocnego- lampka podświetlająca podłogę łóżka - przyciski start i stop umożliwiające włączanie lub wyłączanie możliwości sterowania łóżkiem | Tak |  |
| 19 | Diody sygnalizujące na panelu sterowniczym pokazujące: - stan naładowania baterii - podłączenie do sieci | Tak |  |
| 20 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 390 mm | Podać, parametr punktowany 390 mm – 0 pkt <390 mm – 5 pkt |  |
| 21 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 835 mm | Podać, parametr punktowany 835 mm – 0 pkt >835 mm – 5 pkt |  |
| 22 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° | Podać, parametr punktowany ≤70o – 0 pkt >70o – 5 pkt |  |
| 23 | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm | TAK, podać |  |
| 24 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 44° | TAK, podać |  |
| 25 | Regulacja systemem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° | Podać, parametr punktowany ≤20o – 0 pkt >20o – 5 pkt |  |
| 26 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. 14° obustronnie | TAK, podać |  |
| 27 | Szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, wyjmowane z wkładką kolorystyczną. Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru i wzoru graficznego na wkładce. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad | Tak |  |
| 28 | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie ruchów łóżka w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 29 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 150 mm. Każde koło posiadające blokadę jazdy i obrotu. | TAK, podać |  |
| 30 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg | Tak, podać |  |
| 31 | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | Tak |  |
| 32 | Wyposażenie: - wieszak kroplówki - uchwyt ręki lakierowany, - wieszak na woreczki fizjologiczne z min. 2 haczykami, nakładany na ramę | Tak |  |
| 33 | W komplecie materac szpitalny na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład – pianka - Pianka o gęstości co najmniej 25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału - Raport z badań wyznaczający odporność pokrowca materaca na przenikanie bakterii na mokro - wydane przez uprawiony podmiot - Świadectwo jakości zdrowotnej PZH - Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 34 | Materac z pompą analogową o wydajności min. 8 l/min. | Tak, podać |  |
| 35 | Pompa z prostym panelem sterowania wyposażonym w pokrętło, przełączniki oraz diody | Tak |  |
| 36 | Zakres regulacji ciśnienia powietrza w materacu pomiędzy min.30mmHg a 80mmHg | TAK, podać |  |
| 37 | Czas trwania cyklu pracy materaca min. 8 min. | TAK, podać |  |
| 38 | Możliwość ustawienia pracy pompy w trybie zmiennociśnieniowym | Tak |  |
| 39 | Przełącznik manualny (analogowy) do zmiany trybu pracy z trybu zmiennociśnieniowego na tryb statyczny | Tak |  |
| 40 | Możliwość dostosowania ciśnienia do wagi pacjenta | Tak |  |
| 41 | Pompa z pokrętłem do regulacji ciśnienia do wagi pacjenta – wybór wagi pacjenta pomiędzy minimalną wartością max.40kg a maksymalną wartością min.180kg. | Tak, podać |  |
| 42 | Maksymalne obciążenie terapeutyczne min. 180kg | Tak, podać |  |
| 43 | Alarm dźwiękowy oraz wizualny (dioda) niskiego ciśnienia | Tak |  |
| 44 | Sygnał wizualny (dioda) prawidłowego ciśnienia powietrza w materacu | Tak |  |
| 45 | Możliwość wyciszenia alarmów dźwiękowych za pomocą przełącznika | Tak |  |
| 46 | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka | Tak |  |
| 47 | Pompa z zewnętrznym filtrem powietrza | Tak |  |
| 48 | Stopień ochrony IP (stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i częściami oraz stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody), minimum IP21. | Tak, podać |  |
| 49 | Poziom hałasu (dźwięku wydawanego przez pompę) max. 35 dB | Tak, podać |  |
| 50 | Wymiar pompy max. 29cm x 19cm x 13cm | TAK, podać |  |
| 51 | Waga pompy max. 2.5kg | TAK, podać |  |
| 52 | Możliwość wyboru szerokości materaca: minimum dwa wymiary | Tak, podać |  |
| 53 | Pokrowiec w ciemnym kolorze od strony zewnętrznej oraz jasnym od strony wewnętrznej – zminimalizowanie widocznych zabrudzeń od strony zewnętrznej oraz dobra widoczność zabrudzeń od strony wewnętrznej pokrowca. | Tak |  |
| 54 | Przewody w pokrowcu osłonowym | Tak |  |
| 55 | Pokrowiec materaca zapinany na zamek błyskawiczny na pełnej długości materaca. | Tak |  |
| 56 | Zapięcie materaca ograniczające przedostawanie się niepożądanych płynów oraz umożliwiające łatwe ich usunięcie podczas czyszczenia | Tak |  |
| 57 | Materac składający się z trzech elementów: pokrowca, komór i bazy – łatwej do dezynfekcji | Tak |  |
| 58 | Ilość komór w materacu min. 17 komór | Tak, podać |  |
| 59 | Wentylowane komory powietrzne o niskim poziomie strat powietrza minimalizujące wilgoć na skórze pacjenta, zwiększające poziom komfortu oraz zapobiegające rozwojowi bakterii i drobnoustrojów | Tak |  |
| 60 | Podłączenie materaca do pompy za pomocą szybko złączki, po odłączeniu przewodu od pompy osłonka na złącze chroniąca przed zabrudzeniem oraz utratą powietrza z materaca. | Tak |  |
| 61 | Funkcja transportowa min. 30 min. | Tak, podać |  |
|  | System zarządzania przewodem zasilającym (materac posiada przelotki na przewód zasilający biegnące wzdłuż materaca) | Tak |  |
| 62 | Waga materaca max. 6 kg | Tak, podać |  |
| 63 | System CPR – oznaczony wyróżniającym się na tle materaca kolorem – dobrze widoczny | Tak |  |
| 64 | Struktura komór: pojedyncza komora | Tak |  |
| 65 | Funkcja podgłówka (poduszki) – trzy komory na wysokości głowy pracujące w trybie statycznym. | Tak |  |
| 66 | Materac z materiału trudnopalnego | Tak |  |
| 67 | Materiały: Pokrowiec: Nylon/PU Komory: Nylon/TPU Baza: Nylon PVC | Tak, podać |  |
| 68 | Powłoka materaca paroprzepuszczalna, wodoodporna | Tak |  |
| 69 | Minimalna długość przewodu zasilającego: min. 480cm | Tak, podać |  |
| 70 | Materac posiadający kieszeń bazową na dodatkowy materac piankowy – materac piankowy opisany powyżej będący częścią zestawu | Tak |  |
| 71 | Do każdego z łóżek szafka: Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
| 72 | Szafka z blatem bocznym rozkładanym | Tak |  |
| 73 | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru kolorów z palety | Tak |  |
| 74 | Blat główny szafki oraz blat boczny wykonane z płyty HPL, grubość min. 6 mm | Tak, podać |  |
| 75 | Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm), szerokość szafki wraz z mechanizmem blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm), | Tak, podać |  |
| 76 | Wysokość całkowita szafki: 840 mm (+/-30 mm) | Tak, podać |  |
| 77 | Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
| 78 | Wymiary blatu bocznego 550x360 (+/-20mm) | Tak, podać |  |
| 79 | Blat boczny posiadający bezstopniową regulację wysokości w zakresie 750-1140mm (+/-20mm) oraz z możliwością regulacji pochylenia kąta pochylenia blatu o 30 lub 60 stopni | Tak, podać |  |
| 80 | Blat boczny (HPL) wyposażony na wzdłużnych bokach w burty, galeryjki, pręty „C” lub listwy chroniące przed zsunięciem się przedmiotów w chwili przechylenia blatu. | Tak |  |
| 81 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady min. 110 mm | Tak, podać |  |
| 82 | Pomiędzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki min. 100 mm | Tak, podać |  |
| 83 | Komora zamykana drzwiczkami o wysokości min. 330 mm | Tak, podać |  |
| 84 | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników | Tak |  |
| 85 | Szafka przejezdna. Podstawa szafki wyposażona w pięć kół tworzywowych o średnicy min 50mm (cztery pod korpusem szafki, jedno koło pod podporą blatu bocznego) bieżnik kół wykonany z tworzywa niebrudzącego powierzchni | Tak, podać |  |
| 86 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej z pręta o średnicy 4 mm, pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów, ulokowana poniżej skrzyni w odległości 115 mm (+/- 5 mm). | Tak, podać |  |
| 87 | Szafka z możliwością montażu blatu bocznego (na wyposażeniu) po lewej lub prawej stronie szafki w sposób prosty, bez użycia narzędzi lub dokonywania przeróbek konstrukcyjnych. | Tak |  |
| 88 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 89 | Gwarancja na oferowany sprzęt min. 24 miesiące | Podać, parametr punktowany 24 mies. - 0 pkt 36 mies. i więcej - 20 pkt |  |
| 90 | Instrukcja pisemna w języku polskim | Tak |  |
| 91 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |
| 92 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych dostarczonego sprzętu w okresie trwania gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………………….., dnia ........................             			…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania