ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Nr ZP-261-17/2026

# FORMULARZ OFERTOWY

Ofertę składam samodzielnie*:

Nazwa wykonawcy  …...........................................................

siedziba (adres)…...............................................................................................

nr tel. wraz z  nr kierunkowym….......................................................................

E-mail:.............................................................................................

KRS/CEiDG  ……………………………………………………..

REGON…...........................................

NIP …...........................................

Reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………….………………………

(imię, nazwisko)

………………………………………………………….…………………………………………………………………

(podstawa do reprezentacji)

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna)**

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

*jeżeli dotyczy

Lider/Wspólnik reprezentujący wszystkich pozostałych wspólników :

Nazwa wykonawcy  …...........................................................

siedziba (adres)…...............................................................................................

nr tel. wraz z  nr kierunkowym….......................................................................

E-mail:.............................................................................................

KRS/CEiDG  ……………………………………………………..

REGON…...........................................

NIP …...........................................

Partnerzy/ Pozostali wspólnicy składający ofertę :

Nazwa wykonawcy  …...........................................................

siedziba (adres)…...............................................................................................

nr tel. wraz z  nr kierunkowym….......................................................................

E-mail:.............................................................................................

KRS/CEiDG  ……………………………………………………..

REGON…...........................................

NIP …...........................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest:

imię i nazwisko ……………………………………….………

tel. kontaktowy ………………………………

e-mail ………..…..………………………

(Pełnomocnictwo w załączeniu)

*/**usunąć jeśli nie dotyczy

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie podstawowym w wariancie zgodnym z art. 275 pkt 1) Pzp (tryb podstawowy bez  negocjacji) znak: ZP-261-17/2026 pn.

Dostawa wyposażenia na potrzeby Pracowni Cytostatyków Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów

- Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia za kwotę:

PAKIET 1: Loża laminarna typu I – 1 komplet

wartość netto: …....................... PLN

wartość brutto: …....................... PLN

Okres gwarancji wynosi: ……………….. miesięcy (min. 24 miesiące, max 60 miesięcy)

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE/ PARAMETRY PUNKTOWANE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /podać/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wolnostojąca komora laminarna certyfikowana jako bezpieczna do pracy z substancjami cytotoksycznymi zgodna z normą DIN 12980 lub równoważną spełniającą kryteria dotyczące przepływu powietrza, filtracji i konstrukcji obudowy, aby zapewnić maksymalną ochronę personelu i otoczenia przed niebezpiecznymi substancjami, w tym przygotowania leków cytotoksycznych. |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne komory: |  |
|  | - szerokość max. 2000 mm |  |
|  | - głębokość max. 1200 mm |  |
|  | - wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem max. 2600 mm |  |
| 3. | Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: |  |
|  | - szerokość: min. 1850 mm, |  |
|  | - głębokość: min. 900 mm, |  |
|  | - wysokość: min. 690 mm. |  |
| 4. | Zasilanie 230V, 50Hz. Gniazdka elektryczne 230V w przestrzeni roboczej – minimum 2 (na ścianie tylnej). |  |
| 5. | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. Szyba frontowa bez dolnego obramowania ograniczającego pole widzenia operatora z możliwością otwarcia do min. 400 mm od poziomu blatu i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej. |  |
| 6. | Stabilna konstrukcja ze stali: |  |
|  | - powierzchnia pracy ze stali nierdzewnej, |  |
|  | - obudowa z blachy stalowej powleczonej farbą proszkową. |  |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, podzielony na segmenty, konstrukcja odporna na wibracje (RMS £ 5 μm). |  |
| 7. | System 3-filtrowy HEPA, w tym: |  |
|  | - filtr główny bezpośrednio pod blatem roboczym, |  |
|  | - filtr powietrza oczyszczonego, |  |
|  | - filtr powietrza zanieczyszczonego. |  |
| 8. | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie min. H14 zgodnie z normą EN 1822-1 |  |
| 9. | Filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie wymiany i pracy. Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (bez konieczności każdorazowej wymiany filtrów w sytuacji takiego zdarzenia). |  |
| 10. | Wymiana filtrów HEPA bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia poprzez dodatkowe zabezpieczenie filtrów (np. obudowa ze sztywnej siatki metalowej) |  |
| 11. | Elektroniczna, sterowana czujnikiem regulacja wentylatora. |  |
| 12. | Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu lub klucz dostępowy. |  |
| 13. | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: |  |
|  | - normalny („pracy”), |  |
|  | - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) |  |
|  | - nocny/spoczynkowy („stand-by”) |  |
|  | - tryb serwisowy. |  |
| 14. | Wyświetlacz z menu w języku polskim, usytuowany poza przestrzenią roboczą pokazujący w trybie normalnym co najmniej poniższe parametry: |  |
|  | - bieżący czas i datę, |  |
|  | - czas pracy komory laminarnej, |  |
|  | - temperaturę w przestrzeni roboczej, |  |
|  | - wilgotność w przestrzeni roboczej. |  |
| 15. | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane – min. USB 3.0 x 2 sztuki (po lewej i prawej stronie komory) i gniazdo typu LAN. |  |
| 16. | Zintegrowany monitor min. 21" w formacie 16:9 usytuowany centralnie w tylnej ścianie komory roboczej. |  |
| 17. | Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: |  |
|  | - pozycji szyby frontowej, |  |
|  | - zaopatrzenia komory w powietrze, |  |
|  | - strumienia powietrza wejściowego, |  |
|  | - strumienia powietrza wyjściowego |  |
|  | - stopnia zużycia filtrów HEPA. |  |
| 18. | Min. 24 - godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci. |  |
| 19. | Wybór wysokości ustawienia blatu roboczego w przedziale 680 - 950 mm, +/- 50 mm na etapie instalacji urządzenia. |  |
| 20. | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora - wolna przestrzeń na poziomie kolan minimum 300 mm i na poziomie stóp minimum 700 mm. |  |
| 21. | Szyba frontowa pochylona o 10° (± 10%) od frontu. |  |
| 22. | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdujące się na tym samym poziomie z możliwością oparcia rąk przez operatora na powierzchni roboczej bez zakłócenia przepływu powietrza. |  |
| 23. | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą, w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej. |  |
| 24. | Poziom hałasu poniżej 60 dB (A). |  |
| 25. | Oświetlenie przestrzeni roboczej w technologii LED; natężenie oświetlenia regulowane przez użytkownika w zakresie od 0 do min. 1000 lx. |  |
| 26. | Przed dopuszczeniem do eksploatacji walidacja urządzenia potwierdzona stosownym świadectwem. |  |
| 27. | Urządzenie energooszczędne, zużycie prądu w trybie pracy poniżej 850 W/h. |  |
| 28. | Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakłóceń w strumieniu powietrza w obszarze frontowym komory. |  |
| 29. | System sygnalizacji optycznej aktualnego trybu pracy komory. |  |
| 30. | Podłączenie komory za pomocą nakładki/nasadki umożliwiającej podłączenie komory do systemu wentylacji mechanicznej wyciągowej bez negatywnego sprężenia zwrotnego |  |
| 31. | Wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów wynikających z obowiązujących przepisów prawa po zainstalowaniu i uruchomieniu komory i wentylacji mechanicznej pomieszczeń. |  |

Miejsce dostawy: Pracownia Cytostatyków, budynek Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowany wyrób jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzenia przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK/NIE, |  |
|  |  | Podać, czy są wymagane, jeżeli tak - podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, |  |
|  |  | Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: | TAK - potwierdzić |  |
|  | a) Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). |  |  |
|  | b) Deklaracje zgodności CE |  |  |
|  | c) Certyfikat na zgodność z normą DIN 12980 lub równoważną w aktualnej wersji, co najmniej z 2017 r. – lub równoważny dokument wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do wydawania wymienionego certyfikatu na zgodność z normą DIN 12980 lub równoważną lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą zgodność komory laminarnej z normą DIN 12980. Dokument równoważny wydany nie wcześniej niż 2017 r. |  |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne lub inne dokumenty będące potwierdzeniem udzielonej gwarancji. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 5 osób) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |

PAKIET 2: Myjnia do obuwia – 1 komplet

wartość netto: …....................... PLN

wartość brutto: …....................... PLN

Okres gwarancji wynosi: ……………….. miesięcy (min. 24 miesiące, max 60 miesięcy)

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE/ PARAMETRY PUNKTOWANE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /podać/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjna myjnia dezynfektor przeznaczona do automatycznego mycia i dezynfekcji obuwia. |  |
| 2 | Załadunek obuwia od frontu urządzenia (otwierane drzwiczki). |  |
| 3 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie. |  |
| 4 | Minimalna pojemność jednorazowego załadunku komory wyposażonej w uchwyty lub kosze do obuwia: 6 par butów. |  |
| 5 | Wybór min. trzech programów z panelu sterującego (np. krótki, średni, długi). |  |
| 6 | Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Czas trwania najdłuższego programu/cyklu: do 15 minut. |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w system ramion obrotowych i dysz myjących. |  |
| 8 | Obudowa, zbiornik na wodę, komora myjąco-dezynfekująca wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 9 | Maksymalne wymiary urządzenia z zamkniętymi drzwiami (szer. x wys. x gł.) 600 x 900 x 600 mm |  |
| 10 | Wysokość komory załadunku nie mniejsza niż 400 mm. |  |
| 11 | Dezynfekcja termiczna i chemotermiczna obuwia. |  |
| 12 | Technologia filtrowania gwarantująca bardzo skuteczne mycie przy minimalnym zużyciu wody |  |
| 13 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji lub fabrycznie zainstalowana drukarka raportująca wyniki po każdym cyklu mycia. |  |
| 14 | Panel sterujący i wyświetlacz do obsługi urządzenia (minimum włączanie/wyłączanie, wybór programu) |  |
| 15 | Automatyczna blokada drzwi podczas cyklu mycia i dezynfekcji. |  |
| 16 | Zasilanie 400V lub 230 V (+/- 10 %) . Stopień ochrony urządzenia min. IP X5 |  |
| 17 | Urządzenia podłączane do zasilania wodnego ¾”, odpływ fi 50 mm. |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w przewody przyłączeniowe zasilania elektrycznego, wody oraz wąż odpływu wody. |  |

Miejsce dostawy: Pracownia Cytostatyków, budynek Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowany wyrób jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzenia przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK/NIE, |  |
|  |  | Podać, czy są wymagane, jeżeli tak - podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, |  |
|  |  | Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: | TAK - potwierdzić |  |
|  | a) Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). |  |  |
|  | b) Deklaracje zgodności CE |  |  |
|  | c) Certyfikat na zgodność z normą DIN 12980 lub równoważną w aktualnej wersji, co najmniej z 2017 r. – lub równoważny dokument wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do wydawania wymienionego certyfikatu na zgodność z normą DIN 12980 lub równoważną lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą zgodność komory laminarnej z normą DIN 12980. Dokument równoważny wydany nie wcześniej niż 2017 r. |  |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne lub inne dokumenty będące potwierdzeniem udzielonej gwarancji. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 5 osób) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |

Uwaga! Wykonawca pozostawia w Formularzu ofertowym tylko te pakiety, na które składa ofertę, pozostałe pakiety należy usunąć.

- Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego  TAK/NIE*.

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego) Wykonawca wskazuje rodzaj towaru której ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru).

Cena netto (bez podatku VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego);

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie ………………%

*Niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to:

□ 	mikroprzedsiębiorstwo*

□ 	małe przedsiębiorstwo*

□ 	średnie przedsiębiorstwo*

□ 	jednoosobowa działalność gospodarcza

□ 	osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ 	inny rodzaj

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców we własnym imieniu.

W takim przypadku proszę informacje z pkt 3 skopiować tyle razy, ile podmiotów składa ofertę wspólną, z oznaczeniem, którego podmiotu dotyczy dana informacja, albo wypisać wszystkie podmioty, składające ofertę wspólną, wraz z informacją, jakiego rodzaju podmiotem jest dany wykonawca.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna)

Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni wykonawcy wykonają następujące dostawy:

| Lp. | Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia | Wskazanie dostaw, które będą wykonane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

Do oferty załączamy oświadczenia wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy pomocy podwykonawców.

Oświadczam, że powierzę do wykonania następującym podwykonawcom następujące części zamówienia (jeżeli dotyczy):

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy (o ile jest znana) | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022.835).

- Osobą upoważnioną do podpisania niniejszej umowy jest:..............................

(imię, nazwisko, funkcja)

. Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłużenia się podwykonawcami należy wskazać w tabeli  części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom i podanie firm podwykonawców (o ile są znane).

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).