## Pakiet 1
Załącznik nr 5 do SWZ
PCZ.ZP.6/2026 dostawę drenów używanych przy laparoskopii
Pakiet 1. DRENY DO INSUFLATORA LAPAROSKOPOWEGO
Lp. | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | zamawiana liczba sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent i nr katalogowy | Nazwa handlowa przedmiotu (widoczna na FV)
1. | Dren jednorazowy stosowany we współpracy z insuflatorem, w celu optymalizacji insuflacji i odprowadzania dymu zgodnie z normą dla filtrów ULPA; (opak. zbiorcze a'10szt.) | szt. | 780
Wykonawca zobowiazuje się do użyczenia na czas obowiązywania umowy nastepujące wyposażenie niezbędnę do zabiegów laparoskopowych:
1. Insuflator zgodny z oferowanymi drenami

## Param. urządzenia do Pakietu 1
Załącznik nr 5 do SWZ
PCZ.ZP.6/2026 dostawę drenów używanych przy laparoskopii
Parametry techniczne urządzenia Pakietu 1
Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane
Insuflator CO2 – 1 szt.
1. | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min.
2. | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg
3. | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów)
4. | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcja automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłaczeniu odpowiedniego drenu
5. | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała
6. | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego
7. | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych, ilość zużytego gazu, oraz informację graficzną o stanie odsysania dymu, podrzewaniu i nawilżaniu gazu
8. | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy
9. | Funkcja automatycznej desuflacji – desuflacja zakończy się automatycznie, kiedy ciśnienie w jamie będzie wynosić ≤3 mmHg
10. | Funkcja podgrzewania gazu.
11. | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2
12. | Sześć trybów pracy insuflatora:
13. | Urządzenie do insuflacji CO2 (insuflator) o wysokim przepływie, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, wyposażone w tryb pracy dla pacjentów o BMI < 30 kg/m2 (standard) oraz dla pacjentów otyłych, dedykowane dla pacjentów powyżej 14 r.ż., lub urządzenie równoważne.
14. | HIGH FLOW/BARIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych (BMI 30 kg/m2) w wieku powyżej 14 lat
15. | Urządzenie/igła/kaniula do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2, w wersji pediatrycznej / przeznaczone do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci (do lat 14).
16. | Zaawansowany przepływ - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych, w tym między innymi laparoskopii wspomaganych robotem poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych w wieku powyżej 14 lat
17. | Urządzenie służące do rozszerzania jamy wzdłuż naczyń (żyły odpiszczelowej lub tętnicy promieniowej) przy ich endoskopowym pobieraniu, stosowane u osób powyżej 14. roku życia.
18. | Zestaw do przezodbytniczych zabiegów minimalnie inwazyjnych (typu TAMIS), przeznaczony do rozszerzania i utrzymywania pneumorektum (wypełniania odbytnicy i okrężnicy) poprzez insuflację CO2, z możliwością wprowadzenia narzędzi laparoskopowych, dedykowany dla pacjentów powyżej 14 roku życia.”
19. | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym
20. | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu”
21. | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mmHg
22. | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI
23. | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/217,5 PSI
24. | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI
25. | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI
26. | Max. pobór mocy: 120 VA
27. | Masa: ok 10 kg
28. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu
29. | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem
30. | Możliwość sterowania pracą insuflatora za pomocą centralnego kontrolera (kontrola z poziomu głowicy kamery oraz pilota przy posiadaniu odpowiedniego rejestratora i oprogramowania)
31. | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m

## Pakiet 2
Załącznik nr 5 do SWZ
PCZ.ZP.6/2026 dostawę drenów używanych przy laparoskopii
Pakiet 2. DRENY DO POMPY LAPAROSKOPOWEJ
Lp. | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | zamawiana liczba sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent i nr katalogowy | Nazwa handlowa przedmiotu ( widoczna FV)
1. | Dren do pompy, tzw. pacjenta, typ inflow, o długości min. 80 cm, jałowy, jednorazowy. | szt. | 600
Wykonawca zobowiazuje się do użyczenia na czas obowiązywania umowy nastepujące wyposażenie niezbędnę do zabiegów laparoskopowych:
1. Pompa laparoskopowa zgodna z oferowanym drenami

## Param. urządzenia do Pakietu 2
Załącznik nr 5 do SWZ
Parametry techniczne urządzenia Pak 2
PCZ.ZP.6/2026 dostawę drenów używanych przy laparoskopii
L.p | Pompa laparoskolowa Pakiet 2
L.P | Paramerty wymagane | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE | Parametry oferowane
1 | Wysokość 19,1cm
2 | Szerokość 15,2cm
3 | Głębokość 9,4 cm
4 | Masa 2,0 kg
5 | Pojemność akumulatora 1800mAh
6 | Klasa wodoszczelności IPX2
7 | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min)
8 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę
9 | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy.
10 | Dodatkowe zasilanie- akumulator
11 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą.
12 | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu
18 | Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6szt. bez końcówki roboczej