Załącznik nr 11 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- pakiet 10

- Podnośnik mobilny

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ: ………………………………………………………………..………………………….
                                                                (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane, |  | TAK |  |  |
|  |  | Podnośnik mobilny transportowy pacjenta |  | TAK |  |  |
|  |  | Zawieszka kąpielowa |  | TAK |  |  |
|  |  | Zawieszka do transportu chorego |  | TAK |  |  |
|  |  | Zawiesie obraca się 360o z możliwością blokady w czterech pozycjach (90o) |  | TAK |  |  |
|  |  | Koła umożliwiające manewrowanie w niewielkich i wąskich pomieszczeniach |  | TAK |  |  |
|  |  | Tylne koła wyposażone w hamulec |  | TAK |  |  |
|  |  | Pilot dołączony do zestawu |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota |  | TAK |  |  |
|  |  | Mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo pacjenta |  | TAK |  |  |
|  |  | Rozstawienie nóg sterowane pilotem |  | TAK |  |  |
|  |  | Koła skrętne 360o z hamulcami |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary maksymalne: Szerokość: do 70 cm Waga: do 70 kg Długość: do 140 cm Wysokość: do 140 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny udźwig: 230 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja rozstawu elektryczna |  | TAK |  |  |
|  |  | Sterowanie: pilot przewodowy system awaryjnego opuszczania |  | TAK |  |  |
|  |  | możliwość podnoszenia pacjenta z podłogi |  | TAK |  |  |
|  |  | obrotowe ramię |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres podnoszenia: 68-196 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Promień skrętu: 72-79 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość nóg podstawy maksymalnie 11,5 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Akumulator: 2,9 Ah |  | TAK |  |  |
|  |  | Klasa szczelności: IPx4 |  | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny promień skrętu: 79 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Minimalny promień skrętu: 72 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Poziom hałasu: 52 dB |  | TAK |  |  |
|  |  | Przycisk zatrzymania awaryjnego, mechanizm ręcznego opuszczania |  | TAK |  |  |
|  |  | Rodzaj zawiesia manualne |  | TAK |  |  |
|  |  | Rozstaw nóg: 52 - 103 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Ramię podnoszące obrotowe 360° |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość podstawy maksymalnie 103 / 118 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość podstawy minimalnie 52 / 67 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość uchwytu: 95 - 127 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem) 10 / 12,5 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcje zdalnego sterowania: opuszczania podnoszenia rozstawu nóg zawiesia |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |