Załącznik nr 4 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- pakiet 3

- Wózek transportowy w pozycji leżącej

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………………………..
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane. | TAK |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK |  |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa z tworzywa sztucznego/płyty HPL, odporna na działanie środków chemicznych. | TAK |  |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | TAK |  |  |
|  | Funkcja zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowanego bez użycia dodatkowych narzędzi. Uchwyt na butlę o pojemności 2 l w zestawie. | TAK |  |  |
|  | Obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 200 kg | do 200 – 0 pkt. >200 – 10 pkt. |  |  |
|  | Długość całkowita wózka: 2200mm±30mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami: 730mm±20mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami: 790mm±10mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość od 190 do 195 cm, szerokość od 60 do 65 cm | TAK |  |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta Rączki składane poniżej poziomu materaca, bez zabezpieczeń. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min.120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | TAK |  |  |
|  | 5-te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. | TAK |  |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 190 mm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem, co najmniej jedno koło antystatyczne | TAK |  |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 550-850 cm±30mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne metalowe lub chromowane, chowane pod ramę leża, z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK |  |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych co najmniej od 0-85 | TAK |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 16(3) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK |  |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | TAK |  |  |
|  | Wózek w części szczytów tj. od strony głowy i od strony nóg wyposażony w elementy zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi | TAK |  |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne z obu dłuższych stron leża. | TAK |  |  |
|  | Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, o grubości min.8cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |  |
| 26. | Teleskopowy metalowy lub chromowany , co najmniej 2 segmentowy , składany wszerz lub wzdłuż leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, min. 2 haki, obciążenie stojaka kroplówki min.15kg. | TAK |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |  |