- Określenie parametrów technicznych oferowanych do dzierżawy aparatów

| Nazwa Aparatu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ aparatu |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |
| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzić należy spełnienie wymogu (Tak/Nie); Podać należy wartość oferowanego parametru. | Oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Aparat wyposażony w 1 lub 2 pompy krwi do zabiegów hemodializy typu HDF/HF. (Należy podać ile aparatów będzie posiadać 1 pompę, a ile będzie posiadać 2 pompy). | Podać |  |
| 2 | Programy pracy : hemodializa na dwie igły oraz opcja „jednoigłowa” tzw. click-clack | Podać |  |
| 3 | Funkcja profilowania sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny oraz temperatury niezależne od pozostałych parametrów. | Potwierdzić |  |
| 4 | Funkcja profilowania ultrafiltracji z możliwością wyboru gotowych profili oraz tworzenia własnych - min. 10 profili automatycznych oraz min 10 profili własnych. | Potwierdzić |  |
| 5 | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia. | Potwierdzić |  |
| 6 | Ustawienia aparatu poprzez czytelny monitor o średnicy minimum 15 cali. | Podać |  |
| 7 | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji. | Potwierdzić |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania składów koncentratów do wyboru, w trakcie przygotowania do zabiegu. | Potwierdzić |  |
| 9 | Wykonywanie hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach kwaśnych. | Potwierdzić |  |
| 10 | Możliwość przejścia przed zabiegiem jak i w trakcie z suchego ładunku dwuwęglanu na płynny i odwrotnie. | Potwierdzić |  |
| 11 | Możliwość użycia suchego ładunku od różnych dostawców/producentów. | Potwierdzić |  |
| 12 | Regulowany przepływ dializatu w zakresie min. 300-800 ml/min. | Podać |  |
| 13 | Test funkcjonalny aparatu przed rozpoczęciem zabiegu i kontrola poprawności działania w trakcie realizowanego zabiegu. | Potwierdzić |  |
| 14 | Całkowity brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta. | Potwierdzić |  |
| 15 | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 50-600 ml/min.. | Podać |  |
| 16 | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie. | Potwierdzić |  |
| 17 | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) - ,,sucha UF” bez przepływu dializatu. Możliwość automatycznego Zaprogramowania. | Potwierdzić |  |
| 18 | Minimum trzy czujniki ciśnienia krwi tj. tętniczy, żylny oraz dodatkowo przed dializatorem (wczesne wykrywanie skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia krwi tuż przed dializatorem). | Potwierdzić |  |
| 19 | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej. | Potwierdzić |  |
| 20 | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | Potwierdzić |  |
| 21 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | Potwierdzić |  |
| 22 | Archiwizacja dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego min. z ostatnich 30 dni (przy wykonaniu 3 zabiegów dziennie). | Potwierdzić |  |
| 23 | Ssawki koncentratów dezynfekowane automatycznie w procesie dezynfekcji wraz z bagnetami. | Potwierdzić |  |
| 24 | Dezynfekcja aparatu z identyfikacją środka dezynfekcyjnego (zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu). | Potwierdzić |  |
| 25 | Możliwość pełnego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji. | Potwierdzić |  |
| 26 | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. | Potwierdzić |  |
| 27 | Zasilanie awaryjne zabezpieczające pracę aparatu na min. 30 minut. | Potwierdzić |  |
| 28 | Półka na opakowanie ze środkiem dezynfekcyjnym do automatycznego poboru na aparacie. | Potwierdzić |  |
| 29 | Pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą sprawnego mankietu w okresie dzierżawy aparatów. | Potwierdzić |  |
| 30 | Filtr płynu dializacyjnego (ultrafiltr). | Potwierdzić |  |
| 31 | System blokady kół aparatu. | Potwierdzić |  |
| 32 | Aparat nowy lub używany. | Podać |  |

II. Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy.

| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzić należy spełnienie wymogu (Tak/Nie); Podać należy wartość oferowanego parametru. | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet jednorazowego użytku linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia 1. linia krwi tętnicza i żylna wyposażona w przewód przetwornika ciśnienia żylnego i tętniczego, posiadająca jeziorko tętnicze i żylne oraz klamry zaciskowe na wszystkich odprowadzeniach, 2. posiada port dostępowy do pobierania próbek krwi, wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego, 3.wyposażona w worek zbiorczy oraz spyk do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną, 4. linie kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do hemodializy, 5. sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma, 6. linie krwi bez obecności flatanów. 7. inny niezbędny do użycia asortyment, zgodnie z zaleceniami producenta. | Potwierdzić |  |
| 2 | Komplet jednorazowego użytku linii krwi tętniczej i żylnej na jedną igłę 1. linia krwi tętnicza i żylna, które są połączone specjalnym łącznikiem typu "Y" lub "T", umożliwiającym podłączenie do jednej igły. 2. posiada port dostępowy do pobierania próbek krwi, wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego, 3.wyposażona w worek zbiorczy oraz spyk do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną, 4. linie kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do hemodializy, 5. sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma, 6. linie krwi bez obecności flatanów. 7. inny niezbędny do użycia asortyment, zgodnie z zaleceniami producenta. | Potwierdzić |  |
| 3 | Komponenta wodorowęglanowa w postaci suchej 1. składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku, 2. wielkość jednej kapsuły umożliwia przeprowadzenie dializy trwającej do 5 godzin, 3. kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy. | Potwierdzić |  |
| 4 | Koncentrat kwaśny do dializ 1. pojemnik na koncentrat w opakowaniu 5 L (+/- 0,5 L), 2. zamawiający ma możliwość zamawiania składu koncentratu w zależności od aktualnych potrzeb w zakresie zawartości potasu, wapnia, glukozy, 3. na opakowaniu wyraźnie zaznaczony skład koncentratu, 4. koncentrat musi być odpowiedni do dzierżawionego aparatu. | Potwierdzić |  |
| 5 | Filtr płynu dializacyjnego do oferowanych aparatów do hemodializy w ilości niezbędnej do wykonania 4608 dializ w ciągu 12 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta. Filtr musi być odpowiedni do dzierżawionego aparatu. | Potwierdzić |  |
| 6 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji do oferowanych aparatów do hemodializy w postaci suchej lub płynnej w ilości niezbędnej do wykonania 4608 dializ w ciągu 12 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta. Preparat musi być odpowiedni do dzierżawionego aparatu. | Potwierdzić |  |

III.  Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy

| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej. |  |
| 2 | Bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy techniczne, podstawowe zestawy przeglądowe, konserwacje. Bezpłatna wymiana części zużywalnych w trakcie całego okresu trwania umowy (jeśli dotyczy). |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu. |  |
| 4 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu, potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym. |  |
| 5 | Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze. |  |
| 6 | Wykonawca wraz z przedmiotem dzierżawy dostarczy instrukcję w języku polskim oraz paszport techniczny. |  |
| 7 | Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną lub mailową. |  |
| 8 | Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia w ciągu 24 godzin. |  |
| 9 | Czas niezbędny na usunięcie awarii do 3 dni roboczych. |  |
| 10 | W sytuacji, kiedy naprawa serwisowa nie może być wykonana na miejscu, Wykonawca gwarantuje wstawienie (instalacja i uruchomienie) aparatu tymczasowego (zastępczego) o parametrach tożsamych względem urządzenia dzierżawionego. |  |
| 11 | Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy. |  |
| 12 | Zapewnienie nieodpłatnie dwóch aparatów zastępczych w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia w siedzibie Zamawiającego. |  |