Załącznik nr 2.4 Formularz asortymentowy

Zadanie 4 Wyroby medyczne

- Kruszarka do tabletek  - 3 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (typ / model) | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Parametr wymagany | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Elektryczna | Tak |  |
|  | Profesjonalna, przenośna, przeznaczona do użytkowania na oddziałach szpitalnych |  |  |
|  | Mielnica/głowica ze stali szlachetnej | Tak |  |
|  | Przezroczysta przykrywka, zamykane wieczko do ochrony przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem | Tak |  |
|  | W zestawie akumulatorek oraz kabel zasilający | Tak |  |
|  | Kieliszki na leki kompatybilne z kruszarką 1 opakowanie (co najmniej 2 tys. sztuk kieliszków) w zestawie z kruszarką | Tak |  |
|  | Szybkie i skuteczne kruszenie tabletek około 8 sekund | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Oznakowanie CE - Atest Państwowego Zakładu Higieny - Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Uzupełniony paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z kruszarką | Tak |  |
|  | Pokrywy kieliszków (1 opakowanie co najmniej 2000 sztuk) w zestawie z kruszarką | Nie | Parametr punktowany Tak – 20 punktów Nie – 0 punktów W formularzu ofertowym należy zadeklarować spełnienie lub brak |

- Aparat do mierzenia ciśnienia – 6 szt.

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Parametr wymagany | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar na ramieniu | Tak |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Wykrywanie arytmii | Tak |  |
|  | Dokładność +/- 3 mmHg | Tak |  |
|  | Standardowy mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm (+/- 1 cm) | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania zewnętrznym zasilaczem lub 4x baterie AA | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia od 0-299 mmHg, | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna 40 -199 uderzeń/minutę | Tak |  |
|  | Zasilacz w zestawie | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Oznakowanie CE z numer jednostki notyfikowanej - Deklaracja zgodności - Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  |
|  | Dodatkowy mankiet do każdej sztuki aparatu | Nie | Parametr punktowany Tak -10 punktów Nie – 0 punktów W formularzu ofertowym należy zadeklarować spełnienie lub brak |

Inhalator - 5 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (typ / model) | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Parametr wymagany | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Tryb pracy ciągły | Tak |  |
|  | Krótki czas inhalacji około 5-7 minut | Tak |  |
|  | Wydajność nebulizacji min. 0,25 ml/min. | Tak |  |
|  | Ciśnienie około 1,2 bara | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe standardowe | Tak |  |
|  | Pojemność podawanego leku od 2 ml do 8 ml | Tak |  |
|  | Wyposażenie: zasilacz, ustnik, maska mała i duża, wężyk powietrzny, kompresor z filtrem, nebulizator | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Oznakowanie CE z numerem jednostki notyfikowanej - Deklaracja zgodności - Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Uzupełniony paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z inhalatorem | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany zakresu wydajności nebulizacji min. 3 zakresy (np. 0,2 ml/min. - 0,6 ml/min.) | Nie | Parametr punktowany Tak -10 punktów Nie – 0 punktów Dołączyć do oferty potwierdzenie spełnienia |