## Dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Punktacja | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna z systemem zamykania dużych naczyń – 1 szt. Diatermia dużej mocy mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń, do pracy w środowisku mokrym (resektoskopia monopolarna i bipolarna), tryby pracy w soli fizjologicznej | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 10 cali, oprogramowanie do obsługi w języku polskim | Tak / Podać |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy czyli nastaw wyłącznie dla aktualnie używanego narzędzia czyli aktywnego gniazda | Tak |  |  |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów / kompletów nastaw i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury | Tak / Podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min. 3 wcześniej zaprogramowanych kompletów nastaw za pomocą wyłącznika nożnego, z ekranu urządzenia i za pomocą uchwytu | Tak / Podać |  |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą wyboru efektów tkankowych. Dozowanie mocy i innych parametrów prądu przez urządzenie w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej | Tak |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy przy podłączeniu instrumentów. Ekran wskazujący parametry pracy aktualnie używanego instrumentu | Tak |  |  |
|  | Dwie różne funkcje zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Regulacja intensywności pracy dla obu funkcji. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowo możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski | Tak |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej, wizualny wskaźnik stanu aplikacji elektrody biernej | Tak |  |  |
|  | Systemy kontroli pracy z komunikatami błędów w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Dwa gniazda do podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem soli fizjologicznej przy wykorzystaniu technik łączących cięcie i koagulację z techniką preparowania płynem | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z pompą płuczącą | Tak |  |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie min. 2 instrumentów monopolarnych | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min. 400W z możliwością nastawienia min . 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min. 200W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min. 300W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z mocą min. 350W | Tak / Podać |  |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego, min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 5 elektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków samodzielnie przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o rozstawach 22mm i 28mm | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umożliwiające bezpośrednie podłączenie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. przewodów w dwóch systemach wtyczek: okrągłe 1-pin śr. 6mm oraz płaska 2 pin | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia osprzętu monopolarnego, bipolarnego i do zamykania naczyń | Tak |  |  |
|  | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów czynnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej | Tak / Podać |  |  |
|  | Możliwość integracji z urządzeniem do oddymiania pola operacyjnego, pracującym w trybie automatycznym w procedurach otwartych i laparoskopowych | Tak |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. 4m – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel do połączenia z resektoskopami bipolarnymi – 5 szt. | Tak |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 | Tak |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane urządzenie min. 36 miesięcy | Tak / Podać w pełnych miesiącach | 36 miesięcy – 0 pkt. 60 miesięcy – 24 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane instrumentarium wielorazowego użytku (wyposażenie diatermii) min. 12 miesięcy | Tak / Podać w pełnych miesiącach |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji Lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – Załączyć przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Załączyć przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie kompletnego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji (w tym mycia / dezynfekcji / sterylizacji) przedmiotu zamówienia | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
|  | Dostawa paszportu technicznego wraz z dostawą urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (przez min. 10 lat) | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |