## Część 1
CZĘŚĆ 1 - DEFIBRYLATORY
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa za jeden defibrylator brutto [pln]
2. | Cena brutto za 3 defibrylatory [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 1 - DEFIBRYLATOR 3 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1 | 2 | 3 | 4
I. | PARAMETRY OGÓLNE
1. | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK
2. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK
3. | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 7 kg | TAK
4. | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | TAK
5. | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK
6. | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK
7. | Uchwyt na ramę łóżka | TAK
8. | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK
II. | ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW
9. | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK
10. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK
11. | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK
12. | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK
13. | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK
14. | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | TAK
15. | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. | TAK
16. | Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | TAK
17. | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK
III. | INNE
17. | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: | TAK
17.1. | - standardu HL7 | TAK
17.2. | - protokołu FTP | TAK
17.3. | - adresowania IP: dynamicznie i statycznie | TAK
17.4. | - serwerów DNS | TAK
17.5. | - ochrony danych | TAK
18. | Przesyłane dane do CMS: | TAK
18.1. | - Informacje o pacjencie | TAK
18.2. | - Informacje o urządzeniu | TAK
18.3. | - Informacje o konfiguracji | TAK
18.4. | - Krzywe | TAK
18.5. | - Dane trendów | TAK
18.6. | - Wartości monitorowanych parametrów | TAK
18.7. | - Alarmy | TAK
18.8. | - Raporty autotestów | TAK
18.9. | - Raporty testów użytkownika | TAK
19. | Transmisję bezprzewodową z CMS | TAK
19.1. | Zarządzanie danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK
20. | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK
IV. | WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH
21. | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem | TAK
22. | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | TAK
23. | Ekran dotykowy | TAK
24. | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | TAK
25. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK
26. | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK
27. | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK
28. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK
29. | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | TAK
30. | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK
V. | DEFIBRYLACJA
31. | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK
32. | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | TAK
33. | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK
34. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK
35. | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | TAK
36. | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK
37. | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK
38. | Czas ładowania do energii 200J poniżej 8 sekund | TAK
39. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | TAK
40. | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK
41. | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J | TAK
42. | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J | TAK
43. | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK
44. | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | TAK
45. | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | TAK
46. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK
47. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK
48. | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK
VI. | EKG
49. | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK
50. | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK
51. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK
52. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK
53. | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK
54. | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK
55. | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK
56. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK
57. | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK
58. | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK
VII. | RESPIRACJA IMPEDANCYJNA
59. | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK
60. | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK
61. | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK
62. | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK
VIII. | NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA
63. | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK
64. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK
65. | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK
66. | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | TAK
IX. | SPO2
67. | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK
68. | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK
69. | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK
70. | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK
X. | NIBP
71. | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK
72. | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK
73. | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | TAK
74. | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | TAK
75. | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK
XI. | INNE
76. | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | TAK