## Część 2
CZĘŚĆ 2 - Kolumny anestezjologiczne
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa za jedną kolumnę brutto [pln]
2. | Cena brutto za 3 kolumny [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 2 - KOLUMNY ANESTOZJOLOGICZNE 3 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1. | 2. | 3. | 4.
1 | Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | TAK
2 | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca podnoszenie wysokiej klasy aparatu do znieczulania ogólnego, które są w posiadaniu Zamawiajacego. Kolumna kompatybilna z aparatem do znieczulania w zakresie systemu windowego i systemu dokowania aparatu na kolumnie. | TAK
3 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK
4 | System zawieszenia: - wysięgnik obrotowy dwuramienny 1000x1000 mm, - rotacja ramion i głowicy w poziomie 330 stopni (±15˚), - pionowa głowica zasilajaca o wysokości 1250 mm, - udżwig kolumny min. 300 kg, - pneumatyczna blokada ramion, - system dzwigowy. | TAK
5 | Głowica zasilająca: - punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen (O₂): dwie sztuki, sprężone powietrze (Air): dwie sztuki, próżnia (Vac): dwie sztuki, podtlenek azotu (NO2): jedna sztuka, odciąg gazów anestezjologicznych (AGSS: jedna sztuka, dniazdo sieci komputeowej RJ-45: cztery sztuki, miejsca przygotowane pod instalację dodatkowych gniazd niskoprądowych : dwie sztuki, gniazda elektryczne 230 : dwanaście sztuk, bolce wyrównania potencjałów (P.E.): dwanaście sztuk. | TAK
6 | Wyposażenie kolumny: - uchwyt sterowania kolumną: dwie sztuki, - Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie 30 cm + 30 cm: jedna sztuka, - drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek: jedna sztuka, - schowek nadmiaru przewodów mocowany w kolumnie: dwie sztuki, - uchwyt do zawieszenia aparatu do znieczulenia: jedna sztuka, - wysięgnik przegubowy do zawieszenia kardiomonitora: jedna sztuka, - pozioma szyna montażowa 50 cm: jedna sztuka, - pionowa rura montażowa średnica 38 mm o długości 100 cm: jedna sztuka, - pilot przewodowy do sterowania kolumną od strony aparatu: jedna sztuka, - oświetlenie frontowe oraz podłogowe kolumny: jeden komplet, - oświetlenie sufitowe - górne ramię kolumny: jeden komplet. | TAK
7 | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstepie 15˚ | TAK
8 | Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacjigazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilane gniazda gazowe spężonego powietrza. | TAK
9 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilajacej: 2250 mm | TAK
10 | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion. Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilane gniazda gazowe sprężonego powietrza. | TAK
11 | Hamulce cierne zapewniajace stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych, | TAK
12 | Ścianki głowicy jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.Głowica wyposażona w uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania, kompatybilny w aparatem do znieczulania, które posiada Zamawiajacy. Uchwyt wyposażony w elektroniczną kontrolę zawieszenia aparatu, blokującą możliwość regulacji wysokości głowicy w przypadku nipoprawnego zadokowania aparatu. | TAK
13 | Na każdej z krawędzi głowicy zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowaniawyposażenia kolumny (wysięgników, półek uchwytów). Pionowe opływowe prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. | TAK
14 | Na jednej z bocznych ścianek głowica zasilająca wyposażona na całej długości panelu w zintegrowany schowek na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. Wewnątrz schowka zamontowane trzy gniazda lektryczne i dwa gniazda sieci komputerowej. Schowek wyposażony w min cztery metalowe haczyki do uporządkowania przechowywanych kabli. | TAK
15 | Punkty poboru gazów medycznych - typ AGA. | TAK
16 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnia z normą PN-ISO 32 | TAK
17 | Punkty poboru gazów medycznych posiadajace zawór zrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowegonz systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK
18 | Gniazda elktryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | TAK
19 | Gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. | TAK
20 | Gniazda elrktyczne i bolce ekwipotenjalne zainstalowane w bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej ( dwie sztuki z lewej strony i dwie sztuki z prawej strony), ścianie frontowej cztery sztuki oraz z tyłu głowicy zasilającej pozostałe. | TAK
21 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych. | TAK
22 | W ściane głowicy zasilajacej wycięty otwór zasłoniętyłatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np.. Audio,wideo, system przywoławczy, itp..). | TAK
23 | Wewnątrz głowicy zasilajacej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszonym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiajaca wiągnięcie właściwego kabla. | TAK
24 | Dotykowe zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramioni głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo. | TAK
25 | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznejpoprzez chwyt rękojeści. | TAK
26 | Dodatkowe przyciski do zwlaniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel pdporny na środki do dezynfekcji. | TAK
27 | Wymagany dodatkowy pilot przewodowy zapewniajacy sterownie kolumną. Pilot zawieszony na aparacie do znieczulania. | TAK
28 | Wymiary wszystkich szyn montazowych na kolumnie o szerokości od 25 mm oraz o grubości 10 mm. | TAK
29 | Drążek infuzyjny o długości 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (cztery metalowe zaczepy). | TAK
30 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego oraz monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 30 cm x 30 cm ( wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego i udżwigu 25 kg. | TAK
31 | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np.. Zasilania pomp infuzyjnych). | TAK
32 | Ramiona wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | TAK
33 | Dostawca wykona projekt zawieszenia kolumn anestezjologicznych wraz z montażem. Konieczność dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. | TAK
34 | Wymagane jest szkolenie obsługi kolumn. | TAK