## część 5
CZĘŚĆ 5 - KOZETKI LEKARSKIE I ZABIEGOWE
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa za jedną kozetkę brutto [pln]
2. | Cena brutto za 3 kozetki [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 5KOZETKI LEKARSKIE I ZABIEGOWE 3 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1. | 2. | 3. | 4.
1 | Konstrukcja stołu oparta na ramionach wznoszących wykonanych z profili stalowych malowanych proszkowo zakończonych kołami zamiast stopek gumowych | TAK
2 | Stół min. dwu sekcyjny, segment stały i segment zagłówka wykonane z płyty wiórowej, pokrytej pianką poliuretanową i tapicerką bezszwową odporną na działanie środków dezynfekujących i promieni UV | Dwu sekcyjny - 0 pkt. Trzy sekcyjny - 10 pkt.
3 | Tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest niepalności. Tapicerka segmentów leża bezszwowa. Tapicerka o grubości nie mniej niż 55 mm | TAK
4 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą silnika regulowanego pilotem | TAK
5 | Dodatkowy pilot nożny do regulacji funkcjami elektrycznymi. Pilot nożny ze specjalnym uchwytem na podstawie stołu | TAK
6 | Zakres regulacji wysokości leża min. Od 540 do 910 mm. | TAK
7 | Regulacja zagłówka za pomocą silnika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK
8 | Zakres regulacji zagłówka min. od +43° do - 20° | TAK
9 | Regulacja segmentu pleców / nóg realizowana za pomocą sprężyny gazowej | TAK
10 | Zakres regulacji segmentu pleców / nożnego w zakresie 0-79° | TAK
11 | Stopień ochrony przed wpływem środowiska IPX6 | TAK
12 | System jezdny wyposażony w 4 koła skrętne z blokadą. 4 koła o średnicy ø125, każde koło z indywidualną blokadą | TAK
13 | Długość zagłówka 430 mm, długość segmentu stałego 650 mm, długość segmentu pleców / nożnego 845 mm | TAK
14 | Całkowita długość leża od 1860 mm do 1960 mm , szerokość leża od 630 mm do 700mm, całkowita szerokość leża z barierkami 820 mm | TAK
15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | TAK
16 | Całkowita waga stołu z barierkami nie więcej niż 87 kg | TAK
17 | Możliwość montażu i demontażu barierek bez użycia narzędzi | TAK
18 | Dodatkowe barierki boczne z obu stron stołu zabezpieczające pacjenta przed upadkiem | TAK
19 | Barierki montowane pod ramą leża w tulejach. Barierki składają się poniżej leża | TAK
20 | Każdy stół wyposażony w uchwyt na papier jednorazowy umieszczony na krótszym boku. Możliwość montowania papieru bez użycia narzędzi | TAK
21 | Miękkie leże tapicerowane, zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne myjące | TAK
23 | Trwałe oznakowanie znakiem CE | TAK
24 | Gwarancja min 36 m-ce | TAK
25 | Serwis na terenie Polski | TAK