Załącznik nr 2 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

- Aparat Echokardiograf

Rok produkcji: min. 2025

Ilość: 1szt.
Typ: ………………………………………………………………………………….........................
					                 (proszę uzupełnić)
Model/Marka: ………………………………………………………………………………………..
						(proszę uzupełnić)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametr wymagany przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany. |  | TAK |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. |  | TAK |  |  |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych, aktywnych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 9000 000 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych min. 2 |  | TAK |  |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 340 dB |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na przegubowym ramieniu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 23,5 cale. |  | TAK |  |  |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  | TAK |  |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. Od 1,0 MHz do 25,0 MHz |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 70 000 obrazów |  | 70 000 – 0 pkt. >70 000 – 10 pkt. |  |  |  |
|  | Funkcja regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 800 s |  | 800 s – 0 pkt. > 800 s – 10 pkt. |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów |  | 2 kursory – 0 pkt. >2 kursory – 10 pkt. |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1-40 cm |  | Od 1 cm – 0 pkt <1 cm – 10 pkt |  |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min 70 |  | TAK |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  | TAK |  |  |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  | TAK |  |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3900 obrazów/s |  | 3900 obrazów/s – 0 pkt. >3900 obrazów/s – 10 pkt. |  |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min 600 obrazów/s |  | TAK |  |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI min. 1400 obrazów/s |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 14 pasm częstotliwości |  | 14 pasm częstotliwości – 0 pkt. >14 pasm częstotliwości – 10 pkt. |  |  |  |
|  | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,05 - 20 kHz |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 15,0 m/s |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min.0,05 do 38 kHz |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do 20 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array Min.: +/- 16 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego Min. 1 - 40 kHz |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 9 |  | TAK |  |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  | TAK |  |  |  |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | TAK |  |  |  |
|  | Moduł EKG z funkcją wykrywania regularnego pulsu z arytmii (RRp/RRpp) wraz analizą krzywej oddechowej |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT |  | TAK |  |  |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki |  | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej |  | TAK |  |  |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z pomiarem atenuacji (tłumienia) oraz wskaźnika stłuszczenia wątroby wyrażonego w %, pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa |  | TAK |  |  |  |
|  | Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWM (min. prędkość, elastyczności i wartość tłumienia) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografi Strain na głowicy Convex |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja oceny regionalnego odkształcenia mięśnia lewej komory z wykorzystaniem techniki śledzenia plamek (speckle tracking), wspierana technologią AI, która automatycznie obrysowuje lewą komorę w trzech zarejestrowanych projekcjach oraz przeprowadza analizę. Dostępny jest graficzny wskaźnik poprawności wykonania analizy. Wynik zawiera min. GLS, EF |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca rejestrację, synchronizację i porównanie obrazów echokardiograficznych w spoczynku oraz podczas obciążenia wysiłkowego lub farmakologicznego |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne pomiary w trybie 2D min. Simpson, Teicholtz, GLS, FAC |  | TAK |  |  |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB |  | TAK |  |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  | TAK |  |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | TAK |  |  |  |
|  | # Videoprinter czarno-biały |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  | TAK |  |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40 |  | TAK |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 |  | TAK |  |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Funkcja przypisania głowic do poszczególnych presetów |  | TAK |  |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | TAK |  |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  | TAK |  |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych |  | TAK |  |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal. Proszę określić typ. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 1,0 – 6,0 MHz |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 |  | TAK |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 150 st. |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 14 pasm częstotliwości |  | 14 pasm częstotliwości – 0 pkt >14 pasm częstotliwości – 10 pkt |  |  |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy. Proszę określić typ. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 12,0 MHz |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 600 |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość skanu max 40 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 9 pasm częstotliwości |  | 9 pasm częstotliwości – 0 pkt >9 pasm częstotliwości – 10 pkt |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Głowica MicroConvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Proszę określić typ. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 12,0 MHz |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba elementów min 190 |  | TAK |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min 70 st. |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 13 pasm częstotliwości |  | 13 pasm częstotliwości – 0 pkt >9 pasm częstotliwości – 10 pkt |  |  |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Proszę określić typ. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz |  | TAK. |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 128 |  | TAK |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 90 st. |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  | 4 pasma częstotliwości – 0 pkt >4 pasma częstotliwości – 10 pkt |  |  |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania |  | TAK |  |  |  |
| Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 200/200 stopni, promień max. R9 mm, obrazowanie harmoniczne |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego z centralnym kanałem biopsyjnym/ablacyjnym o szerokości pola skanowania max. 29 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę radialną 360 stopni tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 i promieniu max 7 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne min. 190 cm |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń |  | TAK |  |  |  |
| Stacja opisowa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj urządzenia: Notebook |  | TAK |  |  |
|  |  | System operacyjny: Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyświetlacz |  |  |  |  |
|  |  | Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching) |  | TAK |  |  |
|  |  | Przekątna ekranu: 15.60 cali |  | TAK |  |  |
|  |  | Rozdzielczość optymalna: 1920x1080 (Full HD) pikseli |  | TAK |  |  |
|  |  | Procesor |  |  |  |  |
|  |  | Typ procesora: Intel Core 15 |  | TAK |  |  |
|  |  | Zainstalowany procesor: Intel® Core™ i5-min 13 gen lub równoważny |  | TAK |  |  |
|  |  | Ilość rdzeni/wątków 10/12 |  | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj pamięci: SO-DIMM DDR4 lub 5 |  | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć zainstalowana (GB): 16 |  | TAK |  |  |
|  |  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem |  | TAK |  |  |
|  |  | Dysk twardy |  |  |  |  |
|  |  | Zamontowany dysk: SSD M.2 PCle NVMe |  | TAK |  |  |
|  |  | Pojemność dysku: 512 GB |  | TAK |  |  |
|  |  | Złącze HDMI: HDMI x1, USB2.0 lub 3.0, min. 2 porty |  | TAK |  |  |
|  |  | Łączność/komunikacja |  |  |  |  |
|  |  | Port Wi-Fi: IEEE 802.11ax |  | TAK |  |  |
|  |  | Port Bluetooth: Bluetooth 5.3 |  | TAK |  |  |
|  |  | Port LAN: 1 GB (zbudowany, nie dopuszczamy rozbudowy przez adaptery) |  | TAK |  |  |
|  |  | Multimedia |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowane Audio |  | TAK |  |  |
|  |  | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |  | TAK |  |  |
|  |  | Dołączone oprogramowanie: MS Office 2024 H&B |  | TAK |  |  |
|  |  | Warunki serwisowe na miejscu (on-site) |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: zasilacz |  | TAK |  |  |
|  |  | Zawiera baterię/akumulator |  | TAK |  |  |
|  |  | Zawiera baterię / akumulator |  | TAK |  |  |
|  |  | Biurko do stacji opisowej |  | TAK |  |  |
|  |  | Papier min 10 rolek (do celów szkoleniowych) |  | TAK |  |  |
|  |  | Żel – min 10 szt. (do celów szkoleniowych) |  | TAK |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  | TAK |  |  |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat |  | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku |  | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |  |  |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) |  | TAK |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE |  | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny |  | TAK |  |  |  |