Załącznik nr 3 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

- Aparat EKG ze stolikiem 
Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..………………………….
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |  |
|  | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. | TAK |  |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Funkcja przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK |  |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK |  |  |
|  | Funkcja ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych | TAK |  |  |
|  | Wyzwalacz QRS | TAK |  |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK |  |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik na papier w rolce. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. | TAK |  |  |
|  | Funkcje wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, - Login wykonującego badanie, | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pobieranie daty urodzenia i płci pacjenta z numeru ID | TAK |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |  |
|  | Funkcja przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK |  |  |
|  | Funkcja ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK |  |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK |  |  |
|  | Funkcja ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | 12 kanałów EKG | TAK |  |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK |  |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | TAK |  |  |
|  | Funkcja ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK |  |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK |  |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK |  |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK |  |  |
|  | Przycisk "Szybkie EKG" na ekranie logowania. | TAK |  |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3500 badań (10 sek.) / 2000 pacjentów / 100 użytkowników | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |  |
|  | "Profil Niestandardowy" dla spoczynkowego EKG umożliwiający: - Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG - Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut - Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | TAK |  |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Funkcja wyłączenie filtrów | TAK |  |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK |  |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK |  |  |
|  | Funkcja ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | TAK |  |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | TAK |  |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK |  |  |
|  | Funkcja regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK |  |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 400 raportów | TAK |  |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut | TAK |  |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK |  |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Funkcja eksportu pliku do formatu kompatybilnego z dedykowanym oprogramowaniem | TAK |  |  |
|  | Funkcja importu pliku do dedykowanego oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Tryb Hotspot WiFi i LAN | TAK |  |  |
|  | Funkcja zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN | TAK |  |  |
|  | Funkcja połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | TAK |  |  |
|  | Funkcja współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | TAK |  |  |
|  | W zestawie: 1) dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w: - Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia - Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny - Kuwetę na akcesoria oplatającą kolumnę z każdej strony - Uchwyt na kabel pacjenta; 2) papier do EKG – 10 rolek (cel szkoleniowy); 3) przewód RJ45 min. 5 m | TAK |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |  |