Załącznik nr 5 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4

Monitor funkcji życiowych

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ:  ………………………………………………………………..…………………………
                                                               (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aparat nowy, nieużywany. Monitor przenośny podstawowych funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdnym. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oferowane urządzenie medyczne musi pochodzić z seryjnej, bieżącej produkcji producenta, być wyrobem gotowym, wolnym od wad oraz dopuszczonym do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzenie nie może być wykonane jako egzemplarz prototypowy, demonstracyjny, testowy ani wyprodukowane specjalnie na potrzeby niniejszego postępowania. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary min. (wys x szer x głęb): 16 cm x 28 cm x 10 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Statyw jezdny z funkcją zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki) ,z zintegrowanym oświetleniem LED (do pracy nocnej) |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga podstawy wózka min. 15 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) |  | TAK |  |  |
|  |  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6 cali i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego), tętna, SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe, respiracji, temperatury na błonie bębenkowej |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja pracy w 3 trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja zaimplementowania 6 różnych protokołów EWS: np. MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzone przez użytkownika. |  | TAK |  |  |
|  |  | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS. |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– dopuszczalna długość komunikatu min. 1000 znaków |  | TAK |  |  |
|  |  | W trybie monitorowania interwałowego regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia |  | TAK |  |  |
|  |  | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia dla pacjentów dorosłych: w trakcie inflacji mankietu |  | TAK |  |  |
|  |  | Czas pomiaru NIBP nie dłuższy niż 15s dla pomiaru w trakcie inflacji mankietu |  | TAK |  |  |
|  |  | Przewód NIBP dwukanałowy dla mankietów w różnych rozmiarach |  | TAK |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie gorsza niż ± 5 mmHg |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej 30÷260mmHg |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego co najmniej 20 ÷ 220 mmHg |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru tętna co najmniej 30÷200 ud./min |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja szybkiej wymiany mankietu przez personel obsługujący urządzenie |  | TAK |  |  |
|  |  | Przewód pomiarowy ciśnienia krwi NIBP wpinany szybkozłączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. Swobodny obrót przewodu pomiarowego w gnieździe mankietu o 360° |  | TAK |  |  |
|  |  | Mankiety z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką antybakteryjną |  | TAK |  |  |
|  |  | Mankiety w rozmiarze: - rozmiar 9 – 2szt. - rozmiar 11 – 3 szt. - rozmiar 13 – 3 szt. |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja szczelnego zamknięcie gniazda w mankiecie w celu zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych |  | TAK |  |  |
|  |  | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym |  | TAK |  |  |
|  |  | W trybie monitorowania funkcja pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 5 algorytmów interwałowych przez użytkownika |  | TAK |  |  |
|  |  | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego. Wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora bezpośrednio na i wyświetlaczu termometru |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru temperatury co najmniej 20°C ÷ 42°C |  | TAK |  |  |
|  |  | Dokładność kalibracji min. ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym |  | TAK |  |  |
|  |  | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo - min. 3200 szt. |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar SPO2. Wyświetlane wartości w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ± 2% |  | TAK |  |  |
|  |  | Wielorazowy czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych o wadze ˃ 30kg - 1 szt /monitor |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar respiracji za pomocą czujnika saturacji |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru min. 4-70 oddechów/min. |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar respiracji w trybie Spot Check wykorzystywany do oceny EWS oraz w trybie interwałowym |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna |  | TAK |  |  |
|  |  | W trybie monitorowania interwałowego progi alarmowe stale widoczne na ekranie |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar częstości tętna z czujnika SpO2 w zakresie co najmniej 25 ÷240 uderzeń na minutę (bpm) |  | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja ręcznego wpisywania dodatkowych parametrów według wskazań użytkownika – wzrost, waga, poziom bólu, stolec, bilans płynów – funkcja musi być dostępna na dzień składania oferty |  | TAK |  |  |
|  |  | Każdy ze zdefiniowanych parametrów dodatkowych posiada status wymagalności konfigurowalny na życzenie klienta: - wymagany – urządzenie nie pozwoli na zapis pomiarów bez wprowadzenia tego parametru - niewymagany – urządzenie pozwoli na zapis pomiarów bez wprowadzenia tego parametru |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja włączenia lub wyłączenia opcji ręcznej korekty parametrów mierzonych w sposób automatyczny (temperatura, saturacja, puls, respiracja, ciśnienie) |  | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe |  | TAK |  |  |
|  |  | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 40 cykli pomiarowych |  | TAK |  |  |
|  |  | Akumulator wbudowany w monitorze pozwalający na pracę min. 8 godz. |  | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowy akumulator zainstalowany w statywie zwiększający pracę monitora do min. 16 godz. |  | TAK |  |  |
|  |  | Ostrzeżenie przed rozładowaniem baterii na 30 minut oraz na 5 minut przed szacowanym wyczerpaniem baterii |  | TAK |  |  |
|  |  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie |  | TAK |  |  |
|  |  | Komunikacja: - WI-FI - USB min. 2 - Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, -gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. |  | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenia do podłączenia przez Wi-Fi lub przewodowo do sieci przeznaczonej do obsługi urządzeń medycznych |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |