Załącznik nr 6 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5

- Centralny monitoring pacjenta ( 3 moduły + centrala)

Rok produkcji: min 2025

Ilość: 1 zestaw

Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
							(proszę uzupełnić)

Model/Marka: ………………………………………………………………………………………………………………………….
							(proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. | TAK |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. 1280 x 1024 pikseli). | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy . | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 | TAK |  |  |
|  | Trendy z min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s . | TAK |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |  |
|  | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | TAK |  |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | Zapis z min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. wszystkich monitorowanych fal Nie -0 Tak -10 |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów .Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych i aktualizację oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza HRV - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | Jednocześnie obserwacja odprowadzeń z kabla 3 żyłowego min. -3 fal – 0 pkt. > 5 fal – 10 pkt Licznik bezdechu – Nie -0 Tak -10 |  |  |
|  | moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, | TAK |  |  |
|  | moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK |  |  |
|  | moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale . Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20 – 42°C, | TAK |  |  |
|  | Ekran samo-konfigurujący się z automatycznym dostosowaniem układu parametrów, w zależności od podłączonych parametrów | TAK |  |  |
|  | Monitor zamocowany w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |  |
|  | Waga kardiomonitora kompaktowego z wbudowanym ekranem poniżej 9 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, rejestrator termiczny z wydrukiem min 5 fal jednocześnie. | Wydruk z drukarki termicznej min. 5 fal jednocześnie – 0 pkt. Jednocześnie > 5 fal – 10 pkt. |  |  |
|  | Tryb nocny | TAK |  |  |
|  | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie do każdego kardiomonitora: - 4 mankiety uniwersalne - 2 uniwersalne wężyki z szybkozłączkami - przedłużacz SpO2 i 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec - wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. - kabel ekg 3- żyłowy | TAK |  |  |
|  | Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min.3 stanowisk kompatybilny z opisanymi kardiomonitorami kompaktowymi. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1920x1080 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | TAK |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tyko ekg) | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz. | TAK |  |  |
|  | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK |  |  |
|  | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |  |
|  | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. | TAK |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |  |