Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2

## Zadanie nr 1.

Poz. 1.

## Przedmiot zamówienia:

## Odczynniki do wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy 6 500 oznaczeń wraz 
z dzierżawą 1 analizatora gazometrycznego z modułem RKZ, elektrolitów, oksymetri
i metabolitów – zabezpieczenie oznaczeń wykonywanych w warunkach Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Ceny odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli itp. podać należy w tabeli wg załączonego nw. “Wzoru tabeli cenowej” – objaśnienia.

- Formularz / tabela cenowa odczynników i mat. zużywalnych itp.  WZÓR. Poz. 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena neto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nr katalogowy odczynnika (nie dotyczy kontroli, akcesoriów itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |  |  |  | x |

Analizator nr 1.

Producent i typ analizatora: ……………………………………….

Nazwa, rok produkcji: …………………

Nr katalogowy: ………………………….

(Nie dopuszcza się zaoferowanie aparatu używanego, poleasingowego, rekondycjonowanego itp.   - aparat ma być fabrycznie nowy rok produkcji 2025 lub 2026).

| L.P. |  | #### FUNKCJA/ PARAMETR /kol. Nr 1/ | Wymagalność /kol. Nr 2/ | Oferowany parametr /kol. Nr 3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Parametry mierzone: - moduł RKZ: pH,pCO2, pO2 - moduł elektrolitów: wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki - moduł oksymetrii minimum: SO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, COHb - moduł metabolitów: glukoza, mleczany, kreatynina, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30 mg/dl) Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych parametrów z próbki o objętości nie przekraczającej 130 mikrolitrów | Tak, opis |  |
| 2. |  | Parametry wprowadzane - temperatura pacjenta (możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta) - rodzaj próbki dla oznaczeń gazometrycznych (krew tętnicza, włośniczkowa) | Tak, opis |  |
| 3. |  | Analizator z wbudowanym automatycznym podajnikiem próbek, podajnik z czytnikiem kodów kreskowych i automatycznym mieszaniem próbki | Tak |  |
| 4. |  | Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki, probówki. | Tak |  |
| 5. |  | Możliwość wykonania oznaczenia z następującego materiału: krew pełna, płyn opłucnowy | Tak, opis |  |
| 6. |  | Dowolne konfigurowanie parametrów mierzalnych | Tak |  |
| 7. |  | Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej | Tak |  |
| 8. |  | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji na „żądanie” | Tak |  |
| 9. |  | Możliwość przerwania kalibracji w celu oznaczenia próbki CITO | Tak |  |
| 10. |  | Automatyczne płukanie analizatora | Tak |  |
| 11. |  | Pomiar wszystkich wymienionych parametrów mierzonych z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym | Tak |  |
| 12. |  | System kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną | Tak |  |
| 13. |  | Wyposażenie: drukarka, czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 14. |  | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik jeden odczynnik (roztwór) | Tak |  |
| 15. |  | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i materiałów zużywalnych) | Tak, opisać w tabeli (wzór poniżej) |  |
| 16. |  | Wykonawca, w ramach zamówienia zapewni podłączenie aparatu POCT do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego HIS Clininet firmy CompuGroup Medical Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie | Tak |  |
| 17. |  | Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych problemów technicznych. Wykonawca w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych – można załączyć do oferty lub złożyć, jako odrębny dokument lub dostarczyć Zamawiającemu przy zawieraniu umowy. | Tak |  |
| 18. |  | Wykonawca zapewni na własny koszt kontrolę zewnątrz-laboratoryjną 2 razy na rok | Tak |  |
| 19 |  | Wykonawca zapewni w trakcie świadczenia usług serwisowych możliwość bezpiecznego zdalnego nadzoru nad dostarczonym urządzeniem. Zdalny dostęp serwisowy musi być realizowany: a) z wykorzystaniem wbudowanego w urządzenie mechanizmu bezpiecznego połączenia (np. VPN proxy SSL), lub b) poprzez własne rozwiązanie Wykonawcy zapewniające bezpieczne zestawienie połączenia, niezależne od infrastruktury Zamawiającego.” | Tak |  |
| 20 |  | Kalibracja za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach z mieszanką gazową |  | Tak |  |
| 21 |  | Zamknięte niezależne ścieki |  | Tak |  |
| 22 |  | Elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia |  | Tak |  |
| 23 |  | Do oferty należy załączyć dokumenty dopuszczające analizatory, odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE lub podać numery deklaracji, daty i nazwy jednostek notyfikacyjnych. |  | Tak podać informacje lub załączać dokument do oferty |  |

#### Łączny koszt dzierżawy analizatora nr 1

| # Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość m –cy | Wartość netto za 1 m-c | Podatek VAT Stawka i zł. | Cena za 1 m-c brutto | Wartość brutto za 24 m-cy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Dzierżawa 1 analizatora. | 24 |  |  |  |  |

Poz. 2.

cd. zadania nr 1

## Przedmiot zamówienia:

## Odczynniki do wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy 9 600 oznaczeń wraz 
z dzierżawą 1 analizatora RKZ z modułem elektrolitów, oksymetrii – zabezpieczenie oznaczeń wykonywanych w warunkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Ceny odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli itp. podać należy  w  tabeli wg załączonego nw “Wzoru tabeli cenowej”

Formularz / tabela cenowa odczynników i mat. zużywalnych itp.  WZÓR. Dot. poz. 2

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena neto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nr katalogowy odczynnika (nie dotyczy kontroli, akcesoriów itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |  |  |  | x |

Analizator nr 2.

Producent i typ analizatora: …………………

Nazwa, rok produkcji: …………………………….

Nr katalogowy: …………

(Nie dopuszcza się zaoferowanie aparatu używanego – aparat fabrycznie nowy).

| L.P. | #### FUNKCJA/ PARAMETR /kol. Nr 1/ | Wymagalność /kol. Nr 2/ | Oferowany parametr /kol. Nr 3/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: - moduł RKZ: pH,pCO2, pO2 - moduł elektrolitów: wapń zjonizowany,potas, sód, chlorki - moduł oksymetrii minimum: SO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, COHb - moduł metabolitów: bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30 mg/dl) Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych parametrów z próbki o objętości nie przekraczającej 100 mikrolitrów | Tak, opis |  |
| 2. | Parametry wprowadzane - temperatura pacjenta (możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta) - rodzaj próbki dla oznaczeń gazometrycznych (krew tętnicza, włośniczkowa) | Tak opis |  |
| 3. | Analizator z wbudowanym automatycznym podajnikiem próbek, podajnik z czytnikiem kodów kreskowych i automatycznym mieszaniem próbki | Tak |  |
| 4. | Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki, probówki. | Tak |  |
| 5. | Możliwość wykonania oznaczenia z następującego materiału: krew pełna, płyn opłucnowy | Tak opis |  |
| 6. | Dowolne konfigurowanie parametrów mierzalnych | Tak |  |
| 7. | Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej | tak |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji na „żądanie” | Tak |  |
| 9. | Możliwość przerwania kalibracji w celu oznaczenia próbki CITO | Tak |  |
| 10. | Automatyczne płukanie analizatora | Tak |  |
| 11. | Pomiar wszystkich wymienionych parametrów mierzonych z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym | Tak |  |
| 12. | System kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie: drukarka, czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 14. | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik jeden odczynnik (roztwór) | Tak |  |
| 15. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i materiałów zużywalnych) | Tak, opisać w tabeli (wzór poniżej) |  |
| 16 | Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego firmy Marcel | Tak |  |
| 17 | Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych problemów technicznych. Wykonawca w ofercie przedstawi ramowy harmonogram przeglądów okresowych – można załączyć do oferty lub złożyć, jako odrębny dokument lub dostarczyć Zamawiającemu przy zawieraniu umowy. | Tak |  |
| 18 | Wykonawca zapewni na własny koszt kontrolę zewnątrz-laboratoryjną 2 razy w roku | Tak |  |
| 19 | Wykonawca zapewni w trakcie świadczenia usług serwisowych możliwość bezpiecznego zdalnego nadzoru nad dostarczonym urządzeniem. Zdalny dostęp serwisowy musi być realizowany: - z wykorzystaniem wbudowanego w urządzenie mechanizmu bezpiecznego połączenia (np. VPN proxy SSL), lub b) poprzez własne rozwiązanie Wykonawcy zapewniające bezpieczne zestawienie połączenia, niezależne od infrastruktury Zamawiającego. | Tak |  |
| 20 | Kalibracja za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach z mieszanką gazową | Tak |  |
| 21 | Zamknięte niezależne ścieki | Tak |  |
| 22 | Elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia | Tak |  |
| 23 | Do oferty należy załączyć dokumenty dopuszczające analizatory, odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE lub podać numery deklaracji, daty i nazwy jednostek notyfikacyjnych. | Tak podać informacje lub załączać dokument do oferty |  |

Koszt dzierżawy aparatu nr 2.

| # Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość m –cy | Wartość netto za 1 m-c | Podatek VAT Stawka i zł. | Cena za 1 m-c brutto | Wartość brutto za 24 m-ce. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Dzierżawa 1 analizatora | 24 |  |  |  |  |

Dotyczy analizatorów poz. 1 i poz. 2.

Ceny odczynników podać w  tabeli wg załączonego nw “Wzoru tabeli cenowej” – objaśnienia*

Do oferty należy dołączyć instrukcje testów i odczynników. Do oferty należy załączyć dokumenty dopuszczające analizatory, odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE lub podać numery deklaracji, daty i nazwy jednostek notyfikacyjnych.

Zadanie nr 2

Odczynniki, materiały zużywalne i kontrole itp. do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ABL 825 FLEX.

W ramach zamówienia Wykonawca ma zapewnić pełną opiekę serwisowa (przeglądy, naprawy, części, roboczogodziny wraz aktualizacją systemu operacyjnego do najnowszej wersji, a w przypadku braku takiej możliwość, wymiana aparatu na nowszy o tych samych parametrach).

Zamawiana jest ilość odczynników, materiałów, kontroli itp., która ma być w ilości niezbędnej od wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy 4 500 oznaczeń  w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  Wykonawca zapewni na własny koszt kontrolę zewnątrz-laboratoryjną 2 razy na rok 
w okresie 24 miesięcy.

Formularz / tabela cenowa odczynników i mat. zużywalnych itp.  WZÓR. Dot. zad. nr 2

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena neto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nr katalogowy odczynnika (nie dotyczy kontroli, akcesoriów itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | x |  |  |  | x |

Objaśnienia dot. tabel z parametrami analizatorów  zad. nr 1 poz.nr 1 i nr 2 w kolumnach tabel

1) W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia  należy opisać, zamieścić faktycznie oferowany  parametr  urządzenia tj.:  jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada należy wpisać np. „TAK” i potwierdzić umieszczając wymagany opis - odpowiednio.  Jeśli wymaganego parametru oferowane urządzenie nie posiada należy wpisać ”NIE”.   Tak sporządzony opis traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy.

2) Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia  o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

3) Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub opisów,  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie - na taką okoliczność, prawo zażądania od wykonawcy dostarczenia stosownego dokumentu lub  oświadczenia  producenta oferowanego urządzenia, które będzie potwierdzało, że urządzenie taki parametr lub funkcje rzeczywiście posiada.

4) Do oferty należy dołączyć instrukcje testów i odczynników oraz dokumenty dopuszczające analizatory, odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE. W przypadku gdy np. oferowane odczynniki  (są takie same) tj.  występują w części dot. zad. nr 1 poz. 1 i 2 oraz zad.  nr 2  SOR wystarczy załączyć do oferty jeden dokument.

Miejscowość, data i podpis wykonawcy, ………………………, dnia ……….