……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH 
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Zakup ambulansu z wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Rodzaj ambulansu: Ambulans typu C

Pojazd bazowy, Marka/Typ:…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 (podać):……………………………………………………………..

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:…………………………………………..

Pojazd skompletowany: Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:………………………………….

Rok produkcji min. 2026. (podać):……………………………………………………………….

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:……………………………………….

| Cena ambulansu z wyposażeniem : |  |
| --- | --- |
| Cena netto za 1 ambulans typu C z wyposażeniem | ….. zł |
| Cena brutto za 1 ambulans typu C z wyposażeniem | ….. zł |

Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy  PN-EN 1789 +A2 w zakresie ambulansu typu C, sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865- 5, PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych) oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

CZĘŚĆ I – WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

AMBULANS TYPU C

| Lp. |  |  | Wymagane parametry – pojazd bazowy |  | TAK/NIE* (określić) |  | Parametr oferowany (proszę wpisać). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Typu „furgon ”powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze regulowane fotele: pasażera i kierowcy. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz zewnętrznym |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Lakier w kolorze żółtym. (CMYK 10,0,90,0) |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Reflektory w technologii LED |  |  |  |  |  |  |
| II. SILNIK |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Z zapłonem samoczynnym, turbodiesel o pojemności min. 1950 cm3 i max. 2250 cm3. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Moc silnika minimum 160 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6. |  |  |  |  |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Napęd na jedną oś (tylną) lub przednią. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania (ASR). |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Asystent bocznego wiatru |  |  |  |  |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory. |  |  |  |  |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Elektroniczny system podziału siły hamowania. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Układ kontroli ciśnienia w oponach. |  |  |  |  |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Ze wspomaganiem. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół. |  |  |  |  |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Zespól dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 200A. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | W komorze silnika dodatkowe złącze rozruchowe |  |  |  |  |  |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Elektryczne otwieranie szyby w drzwiach przednich. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Tempomat |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Fabryczny radioodtwarzacz/ zestaw multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 7cali, umożliwiający połączenie telefonu komórkowego za pomocą transmisji bluetooth. System kompatyblilny z android auto, nawigacja jako dodatkowe zewnętrzne urządzenie. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Elektrycznie ogrzewana szyba czołowa |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Elektrycznie składane lusterka boczne |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Elektryczny dogrzewacz kabiny kierowcy, załączany po uruchomieniu silnika |  |  |  |  |  |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  | -------------- |  |  |  |
| 1. |  | Pojazd bazowy- niekompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r. Ambulans fabrycznie nowy, rok produkcji 2026. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Gwarancja min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Gwarancja min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie); - instrukcję obsługi pojazdu; - kartę gwarancyjną pojazdu; - deklarację zgodności ambulansu z aktualnie obowiązującą normą; - dokumenty umożliwiające rejestrację oraz eksploatację. |  |  |  |  |  |  |
| X. NADWOZIE |  |  |  |  | ----------- |  |  |  |
|  |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1750 x 1800. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia medycznego, podłoga przystosowana do zamocowania foteli, podstawy pod nosze elektryczne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych/ urządzenia do kompresji klatki piersiowej, umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |  |  |  |  |  |
| XI. OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |  | --------- |  |  |  |
|  | Dodatkowa nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania przedziału medycznego, zainstalowany elektrozawór oraz dodatkowa pompa wody |  |  |  |  |  |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V. |  |  |  |  |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Niezależna klimatyzacja przedziału medycznego, zainstalowany dodatkowy kompresor, skraplacz oraz parownik, umożliwiający chłodzenie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyberdach o wymiarach min. 800mm x 500mm, z funkcją wyjścia ewakuacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| XII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  | --------- |  |  |  |
| 1. |  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum cztery gniazda poboru prądu w przedziale medycznym (w tym dwa gniazdka nad blatem roboczym do zasilania drukarki) zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), gniazdo zewnętrzne min. 20A - kabel zasilający o długości min. 5 m; - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V; - wyłącznik przeciwporażeniowy; - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V; - grzałka silnika zasilana z sieci 230V - przetwornica 12/230V pełnosinusoidalna, o mocy min. 1500W pracy ciągłej, zapewniająca zasilanie w gniazdach 230V ambulansu podczas odłączenia ambulansu od zewnętrznej sieci 230V. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Instalacja dla napięcia 12 V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu do sprzętu wymagającego zasilania, w tym minimum jedno gniazdo nad blatem roboczym ; - powinna umożliwiać oświetlenie przedziału medycznego zgodne z PN EN 1789 lub równoważną, w tym oświetlenie tzw. „nocne” - powinna posiadać minimum 4 punkty oświetlenia z regulacją kąta umieszczone nad noszami; - oświetlenie blatu roboczego – minimum 1 punkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na lewej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o poziomie naładowania akumulatorów - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu; - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data); - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu z regulacją temperatury - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego; - sterujący oświetleniem przedziału medycznego (białym oraz oświetleniem nocnym). Panel powinien umożliwiać płynną regulację natężenia oświetlenia zarówno dziennego jak i oświetlenia nocnego - sterujący oświetleniem punktowym nad noszami oraz nad blatem roboczym - zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. - Sterujący systemem dekontaminacji |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych; - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V; - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego; - sterujący oświetleniem przedziału medycznego (białym oraz oświetleniem nocnym). Panel powinien umożliwiać płynną regulację natężenia oświetlenia zarówno dziennego jak i oświetlenia nocnego - sterujący oświetleniem punktowym nad noszami oraz nad blatem roboczym - sterujący sygnalizacją uprzywilejowania (możliwość załączenia sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej jednym przyciskiem - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (niskotonowych/ pneumatycznych) - zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. - Sterujący systemem dekontaminacji |  |  |  |  |  |  |
| XIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  | --------- |  |  |  |
| 1. |  | W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna niebieska – nisko profilowa belka zintegrowana z dachem o max. wysokości 40mm, w całości wypełniona modułami LED. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Na wysokości pasa przedniego 4 sztuki niebieskich lamp pulsacyjnych typu LED + cztery dodatkowe w zderzaku przednim |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna- niebieska– nisko profilowa belka zintegrowana z dachem o max. wysokości 40mm, w całości wypełniona modułami LED. Wbudowane światła kierunkowskazów oraz lampy do oświetlenia tylu jak i boków ambulansu tzw. ośw. robocze |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W tylnej części ambulansu dodatkowe (min. 4 szt.) niebieskich lamp pulsacyjnych |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne. Włączane osobnym przyciskiem w łatwo dostępnym i oznaczonym miejscu na desce rozdzielczej (do uzgodnienia). + sygnalizacja niskotonowa.z min. dwoma głośnikami |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Oznakowanie pojazdu: - pasy odblaskowe zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2025 poz. 1768 z dnia 3 grudnia 2025) wykonane z folii: a) pas typu 1 lub 3 – koloru czerwonego, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pas typu 1 lub 3 – koloru czerwonego umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pas typu 3 – koloru czerwonego, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; - napis lustrzany „AMBULANS” koloru czerwonego, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” koloru czerwonego, o wysokości liter co najmniej 10 cm, także z tyłu pojazdu; - wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczony na tylnych drzwiach oraz na dachu i na obu bokach w tylnej części pojazdu; - okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą - na obu bokach litera koloru czerwonego: „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego -kryptonim zespołu ratownictwa medycznego, który jest określony w wojewódzkim planie działania systemu, koloru czerwonego, o wysokości liter 10 cm, umieszczony na obu bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu - logotyp zawierający nazwę dysponenta jednostki lub nazwą dysponenta jednostki, umieszczonymi na obu bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej ich części; W przypadku wejścia w życie przed przekazaniem pojazdu nowych przepisów prawa odnośnie nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia - oznakowanie pojazdu wg aktualnych przepisów. |  |  |  |  |  |  |
| XIV. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |  | --------- |  |  |  |
|  |  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu – bez radiotelefonu. W pojeździe przygotowane miejsce do montażu radiotelefonu Motorola(uchwyt, zasilanie i końcówka anteny) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej pod system SWD PRM. Adaptery do montażu uchwytów stacji dokującej do tabletu oraz drukarki (plus stacja dokująca do tabletu Zebra) Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa. Połączenie stacji dokującej z drukarką za pomocą przewodu USB. Adapter pod stację dokującą plus stacja dokująca, zamontowane w kabinie kierowcy w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. 2 szt . GPS typu Teltonika Fmc640 lub równoważnych (spełniającego wymagania sprzętu do Swd Prm) dostarczonych przez Wykonawcę plus anteny |  |  |  |  |  |  |
| XV. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  | --------- |  |  |  |
|  |  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, termoformowanym, osłaniającym wszystkie elementy nadwozia, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel z systemem przesuwu, obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem i przodem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. Przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne manualnie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafa z blatem roboczym wykończonym cokołem, z miejscem na pojemnik na zużyte igły, strzykawki. Szafa wyposażona w min. 4 szuflady, w min. 3 szufladach system przegród umożliwiających segregację wyposażenia - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą. - klimatyzowany schowek o min. poj. 10l - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego wyposażony w dwie uniwersalne szyny oraz min. dwa pasy mocowane z możliwością regulacji wysokości w zależności od wymiarów plecaka/ torby medycznej Nad blatem roboczym uchwyt na drukarkę HP LaserJet 107W (posiadanej przez Zamawiającego), w sposób umożliwiający swobodny dostęp oraz drukowanie dokumentów. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej: - zestaw podsufitowych szafek i półek z frontami z plexi/ poliwęglanu, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Min. 3 klapy z podświetleniem uruchamianym po ich otwarciu. - w tylnej części szafa zamykana roletą, wykończona cokołem, nad którą znajdują się dwie uniwersalne, umożliwiające regulację pasów szyny do transportu plecaka/ torby medycznej. - wbudowana w zabudowę meblową lodówka sprężarkowa o pojemności min. 7l. - w dolnej części zabudowana nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym oraz pompą wody. - wbudowana w nadkole (nie wystająca poza obrys), nagrzewnica zasilana z sieci 230V, o mocy min. 2000W jak również wbudowana szuflada termoboxu umożliwiająca transport min. 6 szt. pojemników o poj. 0,5l każdy - dwa uchwyty przy drzwiach prawych przesuwnych oraz drzwiach tylnych ułatwiające wsiadanie - na tylnych drzwiach skrzydełkowych oraz na prawych drzwiach przesuwnych zainstalowane dodatkowe uchwyty ułatwiające zamykanie drzwi. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: - zestaw podsufitowych szafek i półek z frontami z plexi/ poliwęglanu, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Min. 5 klap z podświetleniem uruchamianym po ich otwarciu. W min. dwóch przegrodach dodatkowe poziome półki - szafa powinna umożliwiać przechowywanie prowadnic do trudnych intubacji typu „Bougie” w różnych rozmiarach - zabudowa nadkola z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, szyny Kramera, (zamawiający dopuszcza mocowanie w/w sprzętu w schowku zewnętrznym); - na ścianie lewej zamykana szuflada/ schowek na środki psychotropowe z zamkiem szyfrowym, - w przedniej części zabudowy ściany lewej min. dwie szafki z pojemnikami do transportu drobnego wyposażenia medycznego- zamykane roletami. Dodatkowa szafka z miejscem przechowywania plecaka/ urządzenia do kompresji klatki piersiowej- zamykana roletą, wyposażona w gniazdo 12V. - w tylnej części szafa zamykana roletą, z min. dwiema pólkami. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na ścianie lewej dwa rzędy szyn wraz z min. czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ssak. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Bez uchwytów do sprzętu medycznego. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 4 szt. pojemników (łącznie). Jeden z uchwytów montowany nad noszami drugi nad fotelem obrotowym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsce mocowania ssaka elektrycznego umożliwiające korzystanie z niego podczas jazdy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja tlenowa: - miejsce i system montażu 2 szt. butli tlenowych o pojemności min. 10l każda, znajdujące się w schowku za lewymi drzwiami przesuwnymi bez butli i reduktorów - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego; - sufitowe gniazdo poboru tlenu z wbudowanym w sufit regulatorem przepływu tlenu (we wnęce), tj. nie wystające poza zabudowę - podwójny uchwyt do małych butli tlenowych o poj. 2,7l bez butli i reduktorów - uchwyt wraz z gaśnicą min. 2 kg |  |  |  |  |  |  |
| XVI. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  | ---------- |  |  |  |
|  |  | Reflektory przeciwmgielne przednie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głośniki w przedziale medycznym podłączone do systemu multimedialnego pojazdu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe oświetlenie w kabinie kierowcy po stronie pasażera jak i kierowcy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W kabinie kierowcy przenośna latarka lub szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło halogenowe typu LED, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji; włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sygnalizator cofania |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowane w sufit przedziału medycznego urządzenie do dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |
| - Ka |  | Kamera biegu wstecznego oraz kamera w przedziale medycznym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interkom, umożliwiający komunikację pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W tylnej części dachu dodatkowe lampy obrysowe |  |  |  |  |  |  |
| XVII. UWAGI |  |  |  |  | ------- |  |  |  |
|  |  | Montaż noszy elektrycznych na lawecie umożliwiającej przesuw boczny |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa na kołach lub lawecie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na zabudowę medyczną oraz sprzęt medyczny – min. 24 miesiące. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający – nie wliczać pakietów serwisowych w ofertę. |  |  |  |  |  |  |

| wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOSZE ELEKTRO-HYDRAULICZNE Z ELEKTRYCZNYM SYSTEMEM ZAŁADUNKU |  | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| Marka /typ model noszy:………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 1. | Wielofunkcyjne samojezdne nosze monoblokowe zgodne normą PN:EN 1865-2 lub równoważną, z ruchomą podstawą z przesuwem bocznym zgodnie z normą PN:EN 1865-5 lub równoważną. Fabrycznie nowe rok produkcji min. 2025 r. |  |  |
| 2. | Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz załadunkiem noszy z/do ambulansu , eliminujący konieczność ręcznego podnoszenia pacjenta wraz z noszami. |  |  |
| 3. | Materac noszy powinien: - być wykonany z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę , olej napędowy, itp. ; - posiadać powierzchnie antypoślizgową, nie absorbującą krwi i płynów, odporną na środki dezynfekujące; - w środkowej części dodatkowo stabilizować miednicę w trakcie transportu pacjenta; -umożliwiać ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. Dodatkowe wyposażenie: Uprząż pediatryczna do transportu dzieci. Zamawiający nie określa wymogów w zakresie wagi przewożonego dziecka. |  |  |
| 4. | Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i użytkownika, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. |  |  |
| 5. | System ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy działający zarówno przy naładowanych jak i rozładowanych akumulatorach. |  |  |
| 6. | Bezpieczne obciążenie noszy min. 315 kg. |  |  |
| 7. | Dopuszczalna waga noszy max. 75 kg. Zgodna z normą PN:EN 1865-2 lub równoważną. |  |  |
| 8. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy. |  |  |
| 9. | Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy. |  |  |
| 10. | Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do minimum 75°. |  |  |
| 11. | Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach. |  |  |
| 12. | Stabilizator głowy pacjenta. |  |  |
| 13. | Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z min. 15 cm średnicą, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  |  |
| 14. | 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe). |  |  |
| 15. | Skracana część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. |  |  |
| 16. | Całkowita długość noszy min. 190 cm, po skróceniu nosze nie mogą przekroczyć 170 cm długości. |  |  |
| 17. | Możliwość rozłożenia leża po skróceniu ramy noszy. |  |  |
| 18. | Składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne. |  |  |
| 19. | Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o wyższym wzroście. |  |  |
| 20. | Wymagany paszport techniczny, karta gwarancyjna instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 21. | Możliwość mycia ciśnieniowego noszy. Stopień ochrony: IP 66 lub IPX 6. |  |  |
| 22. | Min. 24-miesięcznej gwarancji na nosze. |  |  |

*wypełnia Wykonawca

CZĘŚĆ II – WYMAGANIA FAKULTATYWNE – STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT „PARAMETRY TECHNICZNE” – MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM – 40 pkt.

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| AMBULANS |  |  |
| Moc silnika powyżej 180 KM. | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Rozrząd w formie łańcucha. | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Elektryczne wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwnych montowane na etapie produkcji samochodu bazowego. | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Elektrycznie zwalniany przesuwu fotela montowanego u wezgłowia noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie min. 30 cm. zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela, tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a także nieutrudnione wyjęcie plecaka/ urządzenia do kompresji klatki piersiowej z szafki dostępnej także od strony lewych drzwi przesuwnych. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansem, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa, przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Elektrycznie zwalniany przesuw fotela montowanego na prawej ścianie przedziału medycznego wzdłuż noszy, w zakresie min. 30 cm. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansem, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa, przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, o mocy min. 5,0 kW, umożliwiające ogrzewanie również kabiny kierowcy, z możliwością regulacji siły oraz kierunku nadmuchu. Ogrzewanie kabiny kierowcy powinno być możliwe przy zamkniętych drzwiach w ścianie działowej. Możliwość ogrzewania również kabiny kierowcy jako parametr dodatkowo punktowany | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Rozprowadzenie nadmuchu zimnego powietrza z klimatyzacji wzdłuż sufitu w przedziale medycznym, min. 6 regulowanych wylotów powietrza, min. dwa w przedniej, min. dwa w środkowej oraz min. dwa w tylnej części sufitu przedziału medycznego. | TAK - 6 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Klimatyzacja postojowa, zasilana z sieci 230V, umożliwiająca klimatyzowanie przedziału medycznego oraz kabiny kierowcy (także przy zamkniętych drzwiach w ścianie działowej, bez konieczności uruchamiania silnika. | TAK - 6 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Poszycia wewnętrzne przedziału medycznego, wykonane z termoformowanego ABS, odzwierciedlające kształt nadwozia pojazdu, osłaniające w całości wszystkie widoczne elementy nadwozia (ściany, sufit, drzwi tylnych), jako opcja dodatkowo punktowana. Zamawiający również dopuszcza technologię łączoną, tzn. wykonanie zabudowy z zastosowaniem termoformowanych poszyć wewnętrznych, osłaniających fragmentarycznie elementy nadwozia (np. sufit oraz słupki). | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

*wypełnia Wykonawca

...........................................................                                  .............................…………………………….

(miejscowość i data)		 	                    (podpis osoby uprawnionej)

Dokument należy wypełnić, podpisać i złożyć wraz z ofertą
(w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Zgodnie z treścią Specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania obligatoryjne (wskazane w części I formularza parametrów wymaganych). Niespełnienie jakiegokolwiek parametru skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy w trybie przewidzianym w art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.