Dane identyfikujące Wykonawcę:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer KRS |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? |  |

Dane kontaktowe Wykonawcy:

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Telefon |  |
| E-mail: |  |

Oferta złożona została do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk pod nazwą Dostawa aparatury naukowej (dalej: „Przetarg”).

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
(dalej: „Oferta”)

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o Przetargu oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 kwietnia 2026 r. oraz szczegółowym opisem produktów za cenę:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTÓW

| L.p. | Wymagania | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
|  | System chromatograficzny dedykowany do analizy, rozdziału i oczyszczania białek oraz DNA | Nazwa i model urządzenia: _________________ |
|  | System musi być modułowy, zawierający w zestawie minimalnie poniższe moduły: pompa systemowa - dwa moduły, wysokociśnieniowy dynamiczny mieszalnik gradientowy, zawór do podawania próbek, detektor UV/Vis o zmiennej długości fali wraz z detektorem konduktometrycznym, kolektor frakcji, zintegrowany dotykowy monitor kontrolno-sterujący, oprogramowanie. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Moduły muszą być automatycznie rozpoznawane przez system. Rozwiązanie w formie „plug and play”, aby umożliwić łatwą rozbudowę o inne moduły. System musi mieć możliwość rozbudowy. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | System powinien posiadać wspomaganie instalacji przez wskazywanie podświetlaniem na panelu przednim odpowiednie połączenia układu hydraulicznego. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Pompy wykonane z materiałów biokompatybilnych. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Zakres natężenia przepływu w minimalnym zakresie od 0,001 do 10 ml/min z regulacją co 0,001 ml/min | Zakres natężenia przepływu: ____ |
|  | Maksymalne ciśnienie systemu nie mniejsze niż 25 MPa. | Maksymalne ciśnienie systemu: ___________ MPa |
|  | Wyświetlacz LED aktualnych parametrów przepływu oraz ciśnienia na panelu przednim modułów pompy. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Musi być możliwość podłączenia modułów detektora powietrza z możliwością podpięcia co najmniej trzech czujników powietrza w dowolne miejsce układu. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Wysokociśnieniowy dynamiczny mikser gradientu. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Dokładność tworzenia gradientu nie gorsza niż 0,5%. | Dokładność tworzenia gradientu: __________% |
|  | Musi być możliwość rozbudowy systemu zawory do przełączania buforów z możliwością podłączenia co najmniej 7 buforów każdy. W zależności od zapotrzebowania zawór ten musi mieć możliwość podłączenia przed pompami systemowymi (linia A lub B), jak i przed opcjonalną pompą do podawania próbek. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Musi być możliwość opcjonalnej rozbudowy systemu o pompę do podawania próbek. Pompa z minimalnym przepływem 100 ml/min. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Musi być możliwość rozbudowy systemu o moduł niskociśnieniowego mieszania co najmniej 4 składników fazy ruchomej, zwiększający maksymalną szybkość przepływu minimalnie do 20 ml/min oraz umożliwiający tworzenie buforów o zadanym pH „in-line” w trakcie analizy. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | System musi posiadać automatyczny zawór do nastrzyku próbek, sterowany z oprogramowania. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Zawór do nastrzyku próbek musi posiadać możliwość podawania próbki strzykawką oraz opcjonalną pompą do automatycznego podawania próbek. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Pętla próbki o pojemności co najmniej 1 ml, magnetyczny uchwyt kolumn. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Musi być możliwość rozbudowy systemu o opcjonalny moduł zaworu przełączania kolumn umożliwiający podłączenie co najmniej do 5 kolumn i ich automatyczne przełączanie z poziomu oprogramowania kontrolnego Moduł zaworu przełączania kolumn powinien umożliwić odwrócenie kierunku przepływu eluentu jak również jego przepływ z pominięciem kolumn | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Opcjonalny moduł zaworu przełączania kolumn powinien zawierać minimalnie dwa czujniki ciśnienia do kontroli ciśnienia przed i za kolumną. Wyświetlacz ciśnienia na module zaworu. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Musi być możliwość rozbudowy systemu moduły zaworu przełączania kolumn umożliwiające podłączenie, co najmniej do 5 kolumn każdy i ich automatyczne przełączanie z poziomu oprogramowania kontrolnego, co umożliwi oczyszczanie biomolekuł tandemowo. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | System posiada detektor UV/Vis i detektor konduktometrycznego zintegrowane w jednym module w celu minimalizacji objętości martwej. | Spełnia/Nie spełnia (kryterium wyboru ofert) |
|  | Detektor UV/VIS o zmiennej długości fali w minimalnym zakresie 190-800 nm z jednoczesnym pomiarem przy co najmniej 3 długościach fali. | Spełnia/Nie spełnia Jednoczesny pomiar: _____ długości fali (kryterium wyboru ofert) |
|  | Detektor konduktometryczny musi umożliwiać pomiar przewodnictwa w minimalnym zakresie 0,01 do 999 mS/cm. | Proponowany zakres pomiaru przewodnictwa w zakresie: _________ |
|  | Musi być możliwość rozbudowy systemu o moduł z przepływowym pH-metrem o minimalnym zakresie pomiarowym od 0 do 14 pH oraz zintegrowanym zaworem bypass i portem do kalibracji in situ. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Musi być możliwość rozbudowy systemu o moduł zaworu wylotowego, który zawiera co najmniej 12 portów i umożliwia zbieranie dużych objętości frakcji. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Magnetyczne mocowania uchwytów kolumn umożliwiające mocowanie kolumn z lewej i z prawej strony aparatu oraz na stronie frontowej aparatu. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Zintegrowany dotykowy monitor kontrolno- sterujący LCD do manualnego sterowania systemem oraz kontroli przebiegu rozdziałów. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | System musi być wyposażony w kolektor frakcji z kompatybilnością maksymalnego natężenia przepływu nie mniejszej niż 100 ml/min. | Maksymalne natężenie przepływu: ______ ml/min |
|  | Kolektor frakcji musi być wyposażony w minimalnie dwa statywy każdy na 90 probówek o średnicy 13 mm oraz statyw na minimalnie 4 mikropłytki 96 dołkowe. Możliwość chłodzenia statywu lodem. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Kolektor musi umożliwiać co najmniej zbieranie frakcji w czasie od 0,02 min – 99 999 min, zbieranie od 1-99 999 kropli lub zbieranie frakcji o objętości 0,02-99 999 ml | Spełnia/Nie spełnia |
|  | System musi być kompatybilny z następującymi rozpuszczalnikami: 1M wodorotlenek sodu, kwas chydrochlorowy i kwasy organiczne, 1M kwas siarkowy, 7M mocznik, 100% etanol, izopropanol, acetonitryl, 0,1% kwas trifluorooctowy, 1% detergenty (SDS, Triton X-100). | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Sterowanie systemem z poziomu dedykowanego dotykowego monitora kontrolno-sterującego, jak i z komputera PC. Monitor kontrolno-sterujący musi być bezpośrednio zintegrowany z systemem. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | System musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem, akwizycję danych, oraz analizę wyników. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Oprogramowanie powinno umożliwiać zmianę konfiguracji systemu bez konieczności ingerencji w połączenia elektryczne, jak również proste zarządzanie konfiguracjami systemu. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Program musi umożliwiać co najmniej tworzenie metod na podstawie powszechnie używanych szablonów dla chromatografii powinowactwa, jonowymiennej, interakcji hydrofobowych, odziaływań mieszanych, filtracji żelowej, chromogniskowania. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Program musi zawierać bibliotekę parametrów kolumn różnych producentów. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Program musi umożliwiać co najmniej nakładanie wielu chromatogramów, umożliwiające porównanie eksperymentów prowadzonych w różnych warunkach pH, poziomu przepływu, gradientu buforów itp. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Program musi umożliwiać identyfikację frakcji w kolektorze frakcji, z graficzną prezentacją rozkładu próbek w statywie kolektora frakcji. Program musi umożliwiać archiwizację dodatkowych danych w pliku wynikowym np. zdjęć żeli elektoforetycznych. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Program musi umożliwiać integrację powierzchni pików, tworzenie krzywych kalibracyjnych mas cząsteczkowych białek w celu wyznaczania mas cząsteczkowych nieznaych białek. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu. | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Gwarancja w zakresie 24 - 36 miesięcy | Gwarancja: ___ miesięcy (kryterium wyboru ofert) |

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam, że załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonam zamówienie publiczne w terminie ____  dni od daty zawarcia umowy.

- Termin płatności, stosownie do zapisów umowy ustalam na min. 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Udzielam Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ____ miesięcy.

Zastrzeżenia Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku, gdy Wykonawca zastrzega określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej: „pzp”)

Przystępując do udziału w Przetargu oświadczam, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z Przetargu na podstawie art. 108 pzp.

lub

- Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ___ pzp. Jednocześnie jednak oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pzp spełniłem łącznie określone w powyższym artykule przesłanki, na dowód czego dołączał odpowiednie dokumenty.

(w odniesieniu do pkt 1 i 2 - niepotrzebne skreślić lub usunąć)

- Spełniam warunki udziału w Przetargu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wszystkie informacje podane powyżej są aktualne, zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Nie więcej niż 30 dni

W przedziale 24-36 miesięcy.