Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

(Nazwa i adres wykonawcy)

Formularz parametrów wymaganych

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

Część 1: zakup dwóch sztuk defibrylatorów

| LP. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie / typ / model - dla 2 szt. defibrylatorów |  |  |
| 2 | Producent / Firma |  |  |
| 3 | Rok produkcji - urządzenie fabrycznie nowe min. 2025 r. |  |  |
| 4 | Defibrylator przenośny z torbą transportową instalowaną na defibrylatorze, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem montowanym w ambulansie. Defibrylator oraz mocowanie/uchwyt defibrylatora spełnia zapisy normy zharmonizowanej PN-EN 1789 lub równoważną |  |  |
| 5 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V-230V spełniającej wymagania aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej |  |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci i potrzeby rekondycjonowania, min.2 sztuki akumulatorów w komplecie. |  |  |
| 7 | Zasilanie wszystkich funkcji i modułów defibrylatora możliwe z jednego zainstalowanego akumulatora. |  |  |
| 8 | Akumulatory wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania |  |  |
| 9 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze minimum 180 minut monitorowania lub 210 defibrylacji x 360 J. |  |  |
| 10 | Norma IP44. Lub równoważna |  |  |
| 11 | Możliwość wykonania auto testu na życzenie i codziennego auto testu poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk i przesłane/transmisja danych do koordynatora medycznego. |  |  |
| 12 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci. |  |  |
| 13 | min. 19 dostępnych poziomów energii zewnętrznej |  |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne. |  |  |
| 15 | Łyżki defibrylacyjne z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek defibrylacyjnych bezpośrednio w obudowie urządzenia, spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważną |  |  |
| 16 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych lub neonatologicznych. |  |  |
| 17 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. |  |  |
| 18 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów na minutę. |  |  |
| 19 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG. |  |  |
| 20 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona wydruku |  |  |
| 21 | Alarmy częstości akcji serca z funkcją wyciszenia do 15 minut bez możliwości wyłączenia systemu alarmowego z poziomu użytkownika. |  |  |
| 22 | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min. |  |  |
| 23 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. |  |  |
| 24 | Prezentacja zapisu EKG – 3 wybrane kanały na ekranie. |  |  |
| 25 | Wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 6 cala |  |  |
| 26 | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. |  |  |
| 27 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych. |  |  |
| 28 | Bezpieczna, szyfrowana transmisja wybranych lub wszystkich danych przez zewnętrzny modem GSM |  |  |
| 29 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych 1 szt. |  |  |
| 30 | Moduł SpO2, SpMET, SpCO z klipsem dla dorosłych 1 szt. |  |  |
| 31 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, dostępność oprogramowania i części zamiennych min. 8 lat od daty dostawy. |  |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. |  |  |
| 33 | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej Wykonawca zapewnia urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy Zamawiającego dot. okresu gwarancyjnego |  |  |
| 34 | Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty. |  |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności z aktualną normą 1789 lub równoważną dostarczone przy dostawie. |  |  |
| 36 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 37 | Jeden przegląd w cenie zakupu urządzenia wraz z zalecanymi przez producenta częściami wymiennymi |  |  |
| 38 | Zestaw akcesoriów do zaoferowanego defibrylatora obejmujący: torba + pasek do noszenia Defibrylatora, uchwyt karetkowy, ładowarka, modem 4G do transmisji danych |  |  |

Część 2: zakup trzech sztuk respiratorów2

| LP. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie / typ / model - dla 3 szt. respiratorów |  |  |
| 2 | Producent / Firma |  |  |
| 3 | Rok produkcji - urządzenie fabrycznie nowe min. 2025 r. |  |  |
| 4 | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. |  |  |
| 5 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym za pomocą pasków ze złączkami magnesowymi, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu |  |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. |  |  |
| 7 | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. |  |  |
| 8 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, reduktora, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego |  |  |
| 9 | Możliwość zasilania respiratora transportowego z instalacji 230V i 12V lub w zestawie płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 lub równoważną |  |  |
| 10 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi |  |  |
| 11 | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia |  |  |
| 12 | Akumulator bez efektu pamięci |  |  |
| 13 | Ładowanie baterii do 95 % w czasie do max 4 h |  |  |
| 14 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt |  |  |
| 15 | Waga respiratora z akumulatorem do max 3,0 kg |  |  |
| 16 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar |  |  |
| 17 | Zasilanie z baterii ok. 10 h IPPV zgodnie z ERC |  |  |
| 18 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix |  |  |
| 19 | Możliwość pracy w temperaturze -20 - + 50˚C |  |  |
| 20 | Możliwość przechowywania w temperaturze -40 - +70˚C |  |  |
| 21 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu |  |  |
| 22 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym |  |  |
| 23 | Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, dzięki czemu jedna osoba może prowadzić wentylację i uszczelniać maskę zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC |  |  |
| 24 | System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych |  |  |
| 25 | Możliwość aktywacji i deaktywacji trybów wentylacji |  |  |
| 26 | Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji |  |  |
| 27 | Możliwość ustawienia własnych limitów alarmów |  |  |
| 28 | Moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodową transmisję danych wentylacji do zewnętrznych urządzeń (opcja) |  |  |
| 29 | Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie z obsługi respiratora |  |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
| 30 | IPPV |  |  |
| 31 | RSI |  |  |
| 32 | Tryb RKO (CPR) – wspomagający pracę użytkownika podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej – metronom wyznaczający częstotliwość masażu serca w algorytmie 15:2, 30:2 bądź w trybie ciągłym (w przypadku pacjentów zaintubowanych), możliwość zatrzymania trybu na czas analizy rytmu serca z automatycznym powrotem do wentylacji pacjenta w przypadku nieuruchomienia trybu ponownie |  |  |
| 33 | CPAP |  |  |
| 34 | SIMV |  |  |
| Parametry regulowane |  |  |  |
| 35 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min |  |  |
| 36 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50 – 2000 ml |  |  |
| 37 | Ciśienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cm H2O |  |  |
| 38 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie od 10-65 mbar |  |  |
| Obrazowanie parametrów |  |  |  |
| 39 | Ciśnienie PEEP |  |  |
| 40 | Maksymalne ciśnienie wdechowe |  |  |
| 41 | Objętość oddechowa |  |  |
| 42 | Objętość minutowa |  |  |
| 43 | Częstość oddechowa |  |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 44 | Bezdechu |  |  |
| 45 | Nieszczelności układu |  |  |
| 46 | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |
| 47 | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania |  |  |
| 48 | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim |  |  |
| Gwarancja i przeglądy |  |  |  |
| 49 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 50 | Przeglądy w okresie 5 lat (co najmniej raz na 12 miesięcy wraz z zalecanymi przez producenta częściami wymiennymi) |  |  |
| 51 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
| 52 | Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty. |  |  |

WYMAGANIA FAKULTATYWNE DLA CZEŚCI I ( Zakup 2 szt. Defibrylatorów) – STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT „PARAMETRY TECHNICZNE” – MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM – 40 pkt.

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| DEFIBRYLATOR |  |  |
| Moduł kapnometrii z wyświetlaniem krzywej kapnograficznej na ekranie urządzenia. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Powyżej 24 dostępnych poziomów energii zewnętrznej | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 cali | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

WYMAGANIA FAKULTATYWNE DLA CZEŚCI II ( Zakup 3 szt. Respiratorów) – STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT „PARAMETRY TECHNICZNE” – MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM – 40 pkt.

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| RESPIRATOR |  |  |
| Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min. 4,5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

*wypełnia Wykonawca

...........................................................                                  .............................…………………………….

(miejscowość i data)		 	                    (podpis osoby uprawnionej)

Dokument należy wypełnić, podpisać i złożyć wraz z ofertą
(w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa).

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Zgodnie z treścią Specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania obligatoryjne danej części zamówienia. Niespełnienie jakiegokolwiek parametru skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy w trybie przewidzianym w art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z daną częścią zamówienia