ZAŁ. 1.1 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

| Łóżka szpitalne wyposażone w materace i szafki przyłóżkowe72 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Łóżka fabrycznie nowe rok produkcji 2026 |  | TAK |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. |  | TAK podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 165 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi, wjazd do dźwigów osobowych oraz sprzątanie podłogi. |  | TAK podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2200 mm (± 20 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000mm wymiar leża 870x2000 (± 30 mm) |  | TAK Podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  | TAK podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz Szczelność układu elektrycznego IPX6. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych |  | TAK podać |  |
|  | Złącze wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. |  | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-15° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-15° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  | TAK Podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 800 mm (± 50 mm) |  | TAK podać |  |
|  | Łóżko sterowane pilotem z podświetlanymi klawiszami. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń do odkładania pilota montowaną na szczycie łóżka. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową , egzaminacyjną. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min 10 cm |  | TAK podać |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora na panelu |  | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 20 cm. |  | TAK podać |  |
|  | Dźwignie zwalniania mechanizmu przedłużenia leża umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. |  | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm) lub tworzywowe z jednolitego odlewu, odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. Górna część szczytu wykonana ze stali nierdzewnej. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża. Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 40 cm. |  | TAK podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe chroniące przed otarciami ścian w czasie podnoszenia łóżka.. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża. Tworzywowe uchwyty i regulowane dostosowujące się do wymiarów materaca |  | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Blokada kół metalowa w powłoce z chromu. |  | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 260 kg |  | TAK podać |  |
|  | Barierki w dolnej części wyposażone w uchwyty do montażu dodatkowego wyposażenia. Uchwyty przesuwne pod barierką min 3 szt. na jedną stronę łóżka |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 5 kolorów. |  | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia każdego łóżka: - Wysięgnik z uchwytem do ręki z haczykami na płyny infuzyjne. - Haczyk/zawieszka na worki urologiczne Materac przeciwodleżynowy 3-strefowy jednostronnym o rozmiarze 200x88x15cm wys. 15cm, jednowarstwowy posiadającym specjalne wycięcia w kształcie gofra, które zapewniają dobrą wentylację powietrza między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, co zapobiega powstawaniu odleżyn. Materac podzielony na 3 strefy, z których każda wykonana jest z innej pianki poliuretanowej o odpowiednio dobranych parametrach-gęstości i sprężystości zwiększa poziom zabezpieczenia pacjenta przed wystąpieniem odleżyn i jego komfort przebywania w pozycji leżącej. Strefa pięt z pianki o niskiej gęstości zapewnia łagodne oparcie dla pięt i kostek. Brzegi materaca wykonane są z pianki twardszej, gwarantującej stabilność i poczucie bezpieczeństwa pacjenta podczas siedzenia na krawędzi leża. Dolna warstwa stabilizuje cały materac. Materac dostępny jest w pokrowcu - nieprzemakalnym, zmywalnym i paroprzepuszczalnym, który zabezpiecza materac przed zamoczeniem i zabrudzeniem a dzięki powłoce poliuretanowej paroprzepuszczalnej wspomaga profilaktykę przeciwodleżynową. Pianka poliuretanowa -wkład materaca: Min. 35 kg/m3-strefa tułowia; Min. 30 kg/m3 -strefa głowy Min. 25 kg/m3 -strefa pięt poliuretanowa Parametry pokrowca: Materiał można poddawać dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp. 121ºC w czasie 20minut, min 50 cykli Palność: Certyfikat tlący papieros; płomień zapałki |  | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa do każdego łózka a. Wymiary zewnętrzne szafki: - wysokość szafki 890 mm (± 20 mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 20 mm) - szerokość ze złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość szafki - 470 mm (± 20mm) b. Szafka wyposażona w 2 szuflady oraz przestrzeń pomiędzy szufladami o wysokości min. 160 mm dostęp do półki od frontu szafki. c. Górna szuflada o wysokości min. 110 cm wyposażona w odejmowany ( bez użycia narzędzi) tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. d. Fronty szuflad wykonane z płyty HPL z zamontowanym uchwytem do otwierania/zamykania. e. Blat główny szafki wykonany z płyty HPL o grubości min 6 mm. W tylnej części blatu głównego reling na którym montowane jest wyposażenie szafki tworzywowy haczy na ręcznik. f. Blat boczny szafki z bezstopniową regulacją wysokości realizowany za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa zabudowana aluminiową osłoną nie widoczna i nie dostępna dla pacjenta. Podnoszenie oraz opuszczanie blatu bocznego za pomocą tworzywowej manetki, zlokalizowanej w górnej części szafki (bez konieczności schylania się do obsługi blatu). g. Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm). h. Blat boczny wykonany z płyty HPL ( o grubości min. 6 mm ) Wspornik blatu bocznego wykonany z aluminium. Co najmniej 2 krawędzie boczne zabezpieczone listwami w kształcie litery C, zabezpieczające przedmioty przed przypadkowym spadaniem. i. Blat boczny z możliwością zamontowania z prawej lub lewej strony szafki bez konieczności użycia narzędzi. ( szybko odejmowany) Wyposażony w dodatkowe 5-te koło zapewniające dodatkową stabilność podczas użytkowania blatu, koło zlokalizowane pod obudową sprężyny gazowej. k. Szafka wyposażona w 4 koła o średnicy min. 50 mm, z czego co najmniej 2 z możliwością zablokowania. Bieżnik kół elastyczny nie brudzący. l. Szafka w standardzie medycznym przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. m. Kolor dopasowany do koloru łózka |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji 24 miesiące |  | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  | TAK |  |
|  | Oferowane wyroby posiadają następujące dokumenty - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK, podać |  |