ZAŁ. 1.2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

| Łóżko szpitalne elektryczne z przechyłami bocznymi, z materacem zmiennociśnieniowym i szafką przyłóżkową – 8szt |  |
| --- | --- |
| Nazwa/model: |  |
| Producent: |  |

| Lp. | ## OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | Tak |  |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę, lub metalowy stelaż wypełniony płytą dwustronnie laminowana o grubości minimum 8 mm . Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą centralnego przycisku lub suwaków w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka, odporne na środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV. | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe w każdym narożniku. | Tak |  |
|  | Barierki boczne o wysokości min. 42 cm nad poziomem leża, dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża, będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne- po min. 2 uchwyty w każdej barierce. | Tak |  |
|  | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny za pomocą jednej ręki . | Tak |  |
|  | Uchwyt odblokowujący barierkę wbudowany bezpośrednio w barierkę, nie wystający poza jej obrys. | Tak |  |
|  | Barierki wyposażone w wbudowane, zlicowane z powierzchnią wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz nachylenia ramy (przechyły wzdłużne) | Tak |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm. | Tak, podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynosząca nie mniej niż 190 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione czterema odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami z systemem zatrzaskiwania. Sekcja siedzenia wzmocniona, wypełniona metalowym panelem wmontowanym na stałe. Dodatkowo w segmencie pleców i podudzia leże wypełnione metalowymi panelami wmontowanymi na stałe. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania -CPR. | Tak |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak, podać |  |
|  | Dźwignie hamulca umożliwiające lekką i płynną obsługę przy niskim obciążeniu fizycznym personelu. | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka: - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na barierce bocznej. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. - Pilot pacjenta wyposażony w wbudowaną latarkę i podświetlane przyciski. Dostępne regulacje m.in. : regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości , funkcja autokontur. Pilot z możliwością zawieszenia na barierce bocznej. - Sterownik nożny po obu stronach łózka do sterowania przechyłami bocznymi oraz pozycji CPR, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumowa osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | Tak |  |
|  | Panel centralny wyposażony w diodowe wskaźniki: - podłączenia do sieci elektrycznej - ładowanie akumulatorów - poziomu naładowania akumulatorów - konieczności wymiany baterii | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2190mm (+/-20mm) z możliwością przedłużania leża o min. 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 550 mm do 960 mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji ekstraniskiej poniżej 450mm – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu centralnym lub pilocie pacjenta. Sygnalizacja dźwiękowa informującą o rozpoczęciu regulacji do pozycji ekstraniskiej. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70o +/- 5o | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o | Tak, podać |  |
|  | Pełna regulacja przechyłów bocznych 10 o (+/- 5 o ) z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej. Nie dopuszcza się sterowania przechyłami bocznymi tylko za pomocą panelu sterowania | Tak |  |
|  | Panel sterowania nożnego służący do regulacji przechyłów bocznych zabezpieczony przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . Nie dopuszcza się rozwiązań narażających na nieświadomą regulację i zmniejszającą bezpieczeństwo pacjenta | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie z centralnego panelu sterowniczego oraz pilota pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.5 cm, w segmencie uda: min.3cm. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 18o (+/- 5o) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 18o (+/- 5º) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na centralnym panelu sterowniczym . Funkcja CPR dodatkowo realizowana za pomocą sterownika nożnego. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi opuszczenie łóżka, (obniżenie leża do najniższej pozycji, maksymalnie podniesienie segmentu pleców ) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Przycisk blokady sterowania nożnego . Diodowe wskaźniki informujące o aktywnych/ zablokowanych funkcjach łóżka w panelu centralnym oraz w pilocie dla pacjenta. Próba użycia zablokowanej funkcji uruchamia alarm dźwiękowy. | Tak |  |
|  | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające tworzywowa wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania/zawieszenia centralnego panelu sterowniczego | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Min. 2 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, wieszaka kroplówki | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak, podać |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia łóżka w system monitorujący pacjenta. System informujący m.in. o obecności pacjenta w łóżku, jego aktywności ruchowej; przypominający o konieczności zmiany położenia pacjenta oraz monitorujący poziom wilgotności materaca. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: • Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej • Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka - Materac zmiennociśnieniowy opisany poniżej - Szafka przyłózkowa opisana poniżej | Tak |  |
|  | MATERAC ZMINNOCIŚNIENIOWY |  |  |
|  | Materac fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | TAK, podać |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia –system 1:3 | TAK |  |
|  | Regulacja czasu trwania cyklu od 3 do 30 minut. Regulacji dokonuje się za pomocą membranowych przycisków, ustawienia widoczne na wyświetlaczu LCD | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK |  |
|  | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu min. 12 cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary materaca 90x200cm ±2cm | TAK, podać |  |
|  | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | TAK, podać |  |
|  | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | TAK |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | TAK |  |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | TAK |  |
|  | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. | TAK |  |
|  | Pompa : - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta z dokładnością do 1 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu - regulacja czasu trwania cyklu 3 do 30 minut, skok co 1 minutę - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - funkcja blokowania sterowania, - automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach - licznik godzin pracy - sygnalizację awaryjnego działania pompy, zasilana 220-230V | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa | TAK |  |
|  | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 96 cm, +/-2 cm - Głębokość : 46 cm, +/-2 cm - Szerokość: 56 cm, +/-2cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 77,5 – 105,6 cm, +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60 cm, +/- 5cm | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą, większą szufladę - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki -reling na ręcznik Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych | TAK |  |
|  | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z ABS | TAK |  |
|  | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna. | TAK |  |
|  | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki | TAK |  |
|  | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz robocze | TAK |  |