OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu comet/foci oraz szkolenie personelu dla IFJ PAN w Krakowie.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | System COMET/FOCI |
| 1.1 | Optyka: • Korygowana do nieskończoności • Długość optyczna obiektywów 45 mm lub krótsza |
| 1.2 | Statyw: - Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 7-mio gniazdowy, kodowany, automatyczny - Zmotoryzowane ustawianie ostrości w osi Z. Krok 10 nm lub mniejszy. Osobne współosiowe śruby mikro i makrometryczne. Wbudowany w statyw przełączany mechanizm, pozwalający po przełączeniu, w przypadki niestandardowo ciężkiego stolik wydłużyć trwałość mechanizmu poruszającego osią Z. - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny dotykowy, umożliwiający pełne sterowanie mikroskopem, jego konfigurację dla różnych użytkowników, zapamiętywanie i wyświetlanie stanu. Możliwość zdjęcia wyświetlacza przez użytkownika ze statywu i zamocowania w opcjonalnej zewnętrznej stacji dokującej z dodatkową śrubą mikro/makro-metryczną. - Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.). - Wbudowane w statyw minimum następujące gniazda: 1x USB-C, 2x USB-A, sieciowe TCPIP - Możliwość wbudowania w statyw filtrów neutralnych pozwalających na ustawienie minimum 12 poziomów transmisji dla światła przechodzącego |
| 1.3 | Oświetlacz światła przechodzącego: - Oświetlacz z diodami LED - Temperatura barwowa 5700 K - CRI (colour rendering index) co najmniej 90 - Oświetlacz spełniający wszystkie wymogi konieczne do stosowania oświetlenia wg Koehlera |
| 1.4 | Tubus: Fototubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt 15 stopni, pole widzenia minimum 25 mm, z możliwością podłączenia kamery cyfrowej, z podziałem światła 100:0 / 0:100 |
| 1.5 | Okulary: - Powiększenie 10x - Pole widzenia minimum 23 mm |
| 1.6 | Obiektywy: - 5x / N.A. 0,16 (planapochromatyczny), WD=12,1 mm - 10x / N.A. 0,45 (planapochromatyczny), WD=2,1 mm - 20x / N.A. 0,80 (planapochromatyczny), WD=0,55 mm - 40x / N.A. 0,75 (semiplanapochromatyczny o podwyższonym kontraście), WD=0,71 mm - 63x / N.A. 1,25 (semiplanapochromatyczny o podwyższonym kontraście, olejowy), WD=0,10 mm - 100x / N.A. 1,40 (planapochromatyczny, olejowy), WD=0,17 mm |
| 1.7 | Stolik automatyczny: - Stolik skanujący z uchwytem na 8 preparatów - Zakres ruchu co najmniej 225 × 76 mm - Sterowanie ruchem stolika poprzez załączony trackball |
| 1.8 | Kondensor: Kondensor achromatyczny, automatyczny, z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,8, w pełni centrowany, 8-mio pozycyjny, odległość robocza co najmniej 8,6 mm |
| 1.9 | Fluorescencja: - Oświetlacz z diodami LED montowany bezpośrednio na statywie mikroskopu - Zakres wzbudzenia co najmniej od 370 do 650 nm - Apochromatyczny układ oświetlenia fluorescencyjnego - Minimum sześciopozycyjna, automatyczna karuzela filtrów FL, wymiana filtrów bez narzędzi oraz bez wyłączania mikroskopu - Filtry fluorescencyjne dla: - DAPI - GFP - CY5 - DSRED - RHODAMIN - MPLUM/TEXAS RED - Migawka światła fluorescencyjnego |
| 1.10 | Kamera monochromatyczna: - Rozdzielczość co najmniej 4096 x 3000 pikseli - rozmiar piksela 3,45 µm x 3,45 µm - Prędkość akwizycji co najmniej 23 fps przy pełnej rozdzielczości |
| 2. | Oprogramowanie |
| 2.1 | Moduł skanowania preparatów - W pełni zautomatyzowane, bezobsługowe skanowanie preparatów - Inteligentne algorytmy automatycznego ustawiania ostrości - Automatyczne ustawianie czasu ekspozycji - Obsługa minimum 12 niezależnie regulowanych kanałów akwizycji - Algorytmy wykrywania i relokacji obiektów - Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (wymaga opcjonalnego, niezawartego w dostawie modułu) - Wyświetlanie zidentyfikowanych podczas akwizycji obrazu obiektów w formie galerii, z zapamiętywaniem ich współrzędnych w celu automatycznego ustawienie ich w polu widzenia mikroskopu |
| 2.2 | Moduł oprogramowania do analizy interfazowych sygnałów FISH - Współpraca z modułem skanowania preparatów - Analiza obrazu wykonywana równolegle z akwizycją obrazu albo podczas skanowania preparatów - Cyfrowe przetwarzanie obrazów za pomocą portfolio algorytmów, indywidualnie dla każdego kanału - Znajdowanie i analiza obiektów na podstawie definiowanych klasyfikatorów (minimum 300 algorytmów, co najmniej następujące kryteria morfologiczne: rozmiar, powierzchnia, średnica, pomiar intensywności barwienia, identyfikację sygnałów, analiza rozkładu sygnału w obiekcie) - Korelowanie wyników pomiarów, pozwalające na uchwycenie złożonych zależności, definiowanie punktów odcięcia, przeprowadzanie analiz statystycznych i określanie zależności wykraczających poza indywidualne kanały - Wyświetlanie wyników pomiarów w formie edytowalnych wykresów co najmniej poniższych typów: histogram, wykres punktowy, wykres kołowy - Filtrowanie galerii wyników według subpopulacji - Wyświetlanie wyników w galerii odpowiednich obrazów, tworzenie raportów, eksport nieprzetworzonych surowych danych |
| 2.3 | Moduł oprogramowania do analizy wyników testów kometowych (Comet Assay) - Współpraca z modułem skanowania preparatów - Automatycznie ocena obrazów komórek poddanych badaniu Single Cell Gel Electrophoresis w testach kometowych - Pomiar intensywności emisji fluorescencyjnej barwionego DNA - Algorytmy pozwalające na: określanie granicy między głową a ogonem, obliczanie momentu ogona, momentu głowy, procentu DNA w głowie i ogonie, a także długości ogona - Galeria obrazów ocenianych komórek z zaznaczeniem obszarów pomiaru - Wyświetlanie wyników analizy wraz z odpowiednim obrazem |
| 3. | Komputery i dodatkowe wyposażenie |
| 3.1 | Stacja robocza do akwizycji obrazów - Wymagania minimalne: - Procesor o mocy obliczeniowej 155 700 MOps/Sec - Pamięć RAM: 16GB DDR5 - Dyski: SSD, 512 GB, HDD 4 TB - Dysk optyczny DVD+/-RW-Drive - System operacyjny kompatybilny do oprogramowania - Karta graficzna 4 GB - Monitor LED 24 cale |
| 3.2 | Stacja robocza do analizy obrazów - Wymagania minimalne: - Procesor 24 rdzeniowy o mocy obliczeniowej 177 500 MOps/Sec - Karta graficzna: co najmniej 12GB pamięci - Pamięć RAM: co najmniej 32 GB DDR4 3200 MHz - Dyski o pojemnościach co najmniej: 1x SSD 500 GB, 1x SSD 1 TB, 1x HDD 8 TB - System operacyjny - Monitor TFT o przekątnej min. 27’’ - Pakiet programów do pracy biurowej |
| 3.3 | Wyposażenie: - Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłona na okulary, osłona na oświetlacz światła przechodzącego) - Olejek immersyjny - Komplet narzędzi do mikroskopu |
| 4. | Warunki dostawy i serwisu gwarancyjnego |
| 4.1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej, paszport techniczny, karta gwarancyjna, |
| 4.2 | Transport, wniesienie, ustawienie i uruchomienie dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |
| 4.3 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla 10 osób wskazanych użytkowników na zakupionym urządzeniu, w siedzibie Zamawiającego |
| 4.4 | Gwarancja min. 12 miesiące |
| 4.5 | Minimum jeden bezpłatny przegląd serwisowy rocznie w okresie obowiązywania gwarancji |
| 4.6 | Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 24 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia usterki (rozumianego jako rozpoczęcie działań naprawczych) |
| 4.7 | Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych – nie dłużej niż 20 dni roboczych |
| 4.8 | Serwis pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego przez okres minimum 5 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis |