## 2
Znak postępowania DZ-271-1-39/TP/2026
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy I/DZ/…....../2026 )
Kardiowerter-defibrylator
Uwagi i objaśnienia
1. | Parametry określone jako "tak" są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi "nie" lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. | Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. | Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
4. | Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna.
5. | Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
6. | Zamawiający prosi o zaznaczenie w przedmiotowych środkach dowodowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr - dotyczy parametrów punktowanych
7. | Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie parametrów punktowanych lub w przedmiotowych środkach dowodowych będzie brak potwierdzenia zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów za dany parametr punktowany.
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
A. | Kardiowerter-defibrylator | 2 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia) |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ II A. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Kardiowerter-defibrylator
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
2 | Model/typ/ numer katalogowy.
3 | Producent (pełna nazwa, adres).
4 | Rok produkcji min. 2025 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ IIIA. - Szczegółowe wymagania - Respirator
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
5 | Aparat przenośny z torbą transportową. | TAK
6 | Codzienny autotest urządzenia bez udziału użytkownika z automatycznym wydrukiem zarówno w trybie pracy podłączonym do zasilania 230v jaki w trybie pracy akumulatorowym. | TAK
7 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
8 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK
9 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK
10 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od min. od 10 do 360 J | TAK/PODAĆ
11 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK
12 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane radiotransparentne, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK
13 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, mocowane bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK
14 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK
15 | Częstość stymulacji min. 40-150 impulsów/minutę | TAK/PODAĆ
16 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | TAK/PODAĆ
17 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK
18 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK
19 | Alarmy częstości akcji serca | TAK
20 | Zakres pomiaru tętna min od 20-300 u/min | TAK/PODAĆ
21 | Zakres rozmiarów zapisu sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 rozmiarów. | TAK/PODAĆ
22 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK/PODAĆ
23 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 cali. | TAK/PODAĆ
24 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie min. 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci. | TAK/PODAĆ
25 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny z czujnikiem typu klips. | TAK
26 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.100 mm | TAK/PODAĆ
27 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych, oraz dodatkowym mankietem o większej długości i szerokości dla pacjentów otyłych i dla dzieci. | TAK
28 | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK
29 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK/PODAĆ
30 | Na wyposażeniu po 2 pary elektrod jednorazowych nalepianych Stymulacja/defibrylacja/EKG w wersji zwykłej i radiotransparentnej | TAK
31 | Moduł pomiaru temperatury głębokiej, pomiar wyświetlany w przedziale min. od 30° do 45°C, | TAK/PODAĆ
32 | Norma IP min. 44 | TAK/PODAĆ
33 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy wraz z akumulatorami, kompletem kabli, torbą na akcesoria nie większa niż 15 kg. | TAK/PODAĆ
34 | Zasilanie akumulatorowe o czasie działania min 120 min w trybie monitorowania oraz na min 200 defibrylacji przy ustawionej wartości defibrylacji na 200J. Dołączyć dedykowaną ładowarkę. | TAK/PODAĆ
35 | Praca na zasilaniu 230V. | TAK
36 | Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem. | TAK
37 | Transmisja danych oparta o ten sam system, który umożliwia przesyłanie danych medycznych z defibrylatorów karetek systemowych w woj. Małopolskim, system posiadający zabezpieczenia mające na celu zapobieganie odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych bez zezwolenia podczas transmisji elektronicznej, takich jak: szyfrowanie/tunelowanie (VPN), podpisy elektroniczne, logowanie, bezpieczeństwo transportu fizycznych nośników danych. | TAK
38 | Parametry punktowane - parametry techniczne
a. | min. 1 akumulator. | Tak podać min. jeden akumulator – 0 pkt. min. dwa i więcej - 10 pkt.
b. | Automatyczne przejście urządzenia w tryb czuwania, powodujące zmniejszenie poboru prądu. | Tak podać Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt.
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
39 | Parametry punktowane - Okres gwarancji min. 24 miesiące. | TAK/podać 24 miesiące - 0 punktów 36 miesięcy i więcej - 10 punktów
40 | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad. | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego
41 | Maksymalny czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem. | 48 godzin
42 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia. | 7 dni roboczych
43 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie aparatu zamiennego na czas naprawy o takich samych lub lepszych parametrach. | 7 dni roboczych
44 | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta; jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
45 | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: oleksym@szpital-bochnia.pl Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiającego (drogą e-mailową). Zamawiający dopuszcza wysłanie sprzętu do siedziby wykonawcy pod warunkiem przesłania urządzenia zastępczego. | TAK
46 | Minimalny okres dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji. | 10 lat
47 | Minimalny okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy. | 24 miesiące
48 | Maksymalna liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy. | 3 naprawy
49 | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon). | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
50 | Wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał eksploatacyjny); (nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta). | Podać (jeżeli dotyczy)
51 | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji. | Podać
52 | Powierzchnia odporna na mycie i dezynfekcję preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej. | TAK, podać skład preparatu, którego można użyć do mycia i dezynfekcji
53 | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie. | TAK
54 | Wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR) - dotyczy kluczowych elementów lub zestawów | TAK
55 | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie (w wersji elektronicznej i papierowej). | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ.
2. Oświadczam, że oferowany sprzęt gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.
3. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.
PODPIS(Y)
UWAGA: DOKUMENT należy podpisać PRZY POMOCY KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO przez osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)