# Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

# Wymagania minimalne dla pracowni pomiarowej i kontroli jakości

| Wymagania minimalne |  |
| --- | --- |
| Typ sprzętu | Współrzędnościowa maszyna pomiarowa – 1 szt. |
| Zakres pomiarowy | Zakres pomiarowy w osi X minimum 600 mm. |
|  | Zakres pomiarowy w osi Y minimum 600 mm. |
|  | Zakres pomiarowy w osi Z minimum 500 mm. |
| Maksymalna waga | Maksymalna waga mierzonego przedmiotu nie mniejsza niż: 200 kg. |
| Zakres temperatury pracy | Od 19ºC do 21ºC. |
| Dokładność pomiaru | Nie gorsza niż MPE E Wg ISO 10360-2 ≤2,5+L/250 μm. |
|  | Nie gorsza niż MPE P Wg ISO 10360-2 ≤2,5 μm. |
| Wymagania | Maszyna musi mieć możliwość działania w trybie automatycznym (CNC). |
|  | Zmotoryzowana głowicę obrotowo – uchylną o indeksacji co najmniej 7,5°. |
|  | Podstawowy zestaw końcówek pomiarowych o zróżnicowanej średnicy i długości (min. 20 szt.). |
|  | Możliwość stosowania końcówki gwiaździstej. |
|  | Wymienne moduły pomiarowe (moduł sondy 6-kierunkowej, moduł o standardowej sile nacisku x2, moduł o średniej sile nacisku x2). |
|  | Kamerę CCD – umożliwiającą pomiary bezstykowe. |
|  | Możliwość blokowania poszczególnych osi. |
|  | Stabilna konstrukcja stołu z otworami gwintowanymi do mocowania mierzonych przedmiotów. |
| Akcesoria | Wzorzec kalibracyjny. |
|  | Komputer PC o konfiguracji wystarczającej na swobodną pracę z oferowanym do urządzenia oprogramowaniem. Skonfigurowany do współpracy z maszyną. |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu minimum 22”. |
|  | Drukarka kolorowa laserowa minimalny format: A4. |
|  | Suszarkę sprężonego powietrza o wydajności odpowiadającej wymogom urządzenia. |
|  | Pakiet szkolny nauczania metrologii w szkole średniej technicznej obejmujący 20 godzin lekcyjnych podstaw metrologii i zasady działania urządzeń pomiarowych wraz z przygotowanymi ćwiczeniami oraz modelami ćwiczebnymi. |
| Wymagania dodatkowe | Urządzenie musi posiadać wszystkie elementy konstrukcyjne i programowe nie wyszczególnione w specyfikacji, niezbędne do wykonywania pracy zgodnie z przeznaczeniem, wynikającym z nazwy urządzenia i wymogów określonych w specyfikacji. |
|  | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe z bieżącego roku, wolne od wad fizycznych i obciążeń osób trzecich. |
|  | Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Kartę katalogową oferowanej maszyny |
|  | Do urządzenia musi być dołączona deklaracja zgodności CE |
| Oprogramowanie podstawowe | Do urządzenia musi być dołączone oprogramowanie w polskiej wersji językowej, wykorzystujące graficzny interfejs wraz z wizualizacją mierzonych elementów oraz następującymi funkcjami i możliwościami pomiarowymi: - pomiar standardowych wymiarów długości i kąta. - pomiar błędów kształtu, kierunku, położenia i bicia. - możliwość automatycznego rozpoznawania elementów mierzonych w celu zminimalizowania interakcji operatora z oprogramowaniem. - możliwość pisania programów parametrycznych. - integracja pomiarów stykowych i bezstykowych w jednym oprogramowaniu. - możliwość dożywotniej, darmowej aktualizacji i modernizacji oprogramowania. |
| Oprogramowanie uzupełniające | Do urządzenia musi być dołączone dodatkowo oprogramowanie na 9 stanowisk symulacyjnych w wersji off-line, takie samo jak zainstalowane w urządzeniu pomiarowym z możliwością pisania planów pomiarowych na modelach CAD oraz porównania uzyskanych wyników pomiarów do modelu CAD. |
| Miejsce i warunki dostawy | W cenie musi zostać uwzględniona usługa transportu, uruchomienia, oraz przeszkolenia (minimum 3 dniowe (8 godz. zegarowych każdego dnia) z zakresu obsługi na miejscu zainstalowania urządzenia. |
| Gwarancja i przeglądy | Do urządzeń musi być dołączona karta gwarancyjna. |
|  | Do urządzeń musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | W cenie musi zostać uwzględniona usługa przeglądów i kalibracji urządzenia w okresie gwarancyjnym oraz muszą być ujawnione ceny przeglądów i kalibracji po zakończeniu gwarancji. |
|  | Lokalizacja serwisu musi znajdować się na terenie Polski, a serwisanci muszą posługiwać się językiem polskim. |
|  | Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. |