## zal_nr_2_fac i fpt_Holter
Aparat Holter EKG - 8 sztuk
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę) [pln]
2. | Cena brutto za całość zamówienia (za 8 sztuk) [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH Aparat Holter EKG - 8 sztuk
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1 | Rejestratory muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego systemem Sentinel 11.5.2 | Tak, podać
I | Właściwości pomiarowe
2 | Tryb rejestracji: ciągły zapis EKG. | Tak, podać
3 | Przewody pacjenta : - 12-kanałów z 10-odprowadzeniowego przewodu IEC, - 3-kanały z przewodu 3- lub 4-odprowadzeniowego, - 3-kanały z plastra elektrodowego (patch), - przewody wymienne, automatyczne rozpoznawanie rodzaju przewodu i trybu rejestracji. | Tak, podać
4 | Okres monitorowania: do 14 dni zapis 3-kanałowy, do 72 godz. zapis 12-kanałowy. | Tak, podać
5 | Pamięć rejestratora: 16 GB wbudowana | Tak, podać
6 | Częstotliwość próbkowania: 8 kHz | Tak, podać
7 | Sygnał zapisywany: 128 próbek / s (zapis 3-kanałowy), 500 próbek / s (zapis 12-kanałowy). | Tak, podać
8 | Rozdzielczość amplitudowa: 12 bit, 2.5 μV (poziom szumu < 2 μV RMS) | Tak, podać
9 | Dynamika sygnału wejściowego: 10 mV | Tak, podać
10 | Pasmo częstotliwościowe: sygnału 0.05 do 40 Hz (EKG ambulatoryjne 3-kanałowe). 0.05 do 160 Hz (dla 12-kanałów). | Tak, podać
11 | Detekcja stymulacji: - szerokość impulsu 0.1 – 2.0 ms, Amplituda 2 – 200 mV pomiędzy elektrodami nasłuchującymi, - rozpoznawanie uni- i bipolarnej stymulacji, jedno- i dwujamowej. | Tak, podać
12 | CMRR: co najmniej 80 dB przy 20, 50, 60, 100 i 120 Hz | Tak, podać
13 | Impedancja wejściowa: powyżej 10 MOhm | Tak, podać
14 | Tłumienie szumów: sygnał wspólny w przeciwfazie na elektrodzie wspólnej (tylko przewód 10-odprowadzeniowy) | Tak, podać
15 | Zapisywane dane badania: ciągły zapis EKG, znaczniki stymulacji, rejestracja ruchomości oraz pozycji z wbudowanego akcelerometru, znaczniki zdarzeń pacjenta z opcjonalną informacją dodatkową z aplikacji na smartfonie, czas zegarowy rejestracji, ID badania, ID pacjenta i nazwisko, nr seryjny aparatu. | Tak, podać
II | Zasilanie
16 | Bateria Wbudowany akumulator Li-Ion o dużej żywotności i pojemności | Tak, podać
17 | Pojemność 14 dni ciągłej pracy aparatu w trybie 3-kanałowym | Tak, podać
18 | 3 dni ciągłej pracy aparatu w trybie 12-kanałowym | Tak, podać
19 | Sygnalizacja naładowania Liczba dni rejestracji odpowiednio do wybranego trybu (założonego przewodu pacjenta), status ładowania i naładowania | Tak, podać
III | Wymiary i masa
20 | Wymiary obudowy 70 mm (+/-5 mm) x 48 mm (+/- 5 mm) x 15 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać
21 | Masa poniżej 50 g (85 g z przewodem 10-odprowadzeniowym) | Tak, podać
IV | Interfejs obsługi
22 | Ekran Kolorowy graficzny z podświetleniem, rozmiar 23 x 23 mm. | Tak, podać
23 | Podgląd wszystkich dostępnych kanałów rejestracji, informacja o lokalizacji braku podłączenia do pacjenta. | Tak, podać
V | Obsługa
24 | Przyciski z funkcją zależną od kontekstu menu oraz wibracyjnym potwierdzeniem użycia, wibracyjny alarm. | Tak, podać
25 | Programowanie danymi pacjenta z funkcją automatycznego pseudonimizowania danych osobowych. | Tak, podać
26 | Możliwość uruchomienia badania niezależnie od komputera. | Tak, podać
27 | Przycisk zdarzenia Podwójny przycisk sygnalizacji zdarzenia z opcją aplikacji na smartfon z systemem iOS lub Android do opisu dolegliwości oraz aktywności | TAK
28 | Zegar Kalendarz i zegara czasu rzeczywistego 12/24 godz, EU / US / Chiński | Tak, podać
29 | Dokładność +/- 30 s dla 24 godz. | Tak, podać
30 | Interfejs komunikacyjny Złącze USB-C do komunikacji i ładowania | Tak, podać
31 | Bluetooth LE i NFC do współpracy ze smartfonem | Tak, podać
32 | Język komunikacji: polski, angielski. | Tak, podać
33 | Zgodne oprogramowanie Sentinel 11.5.2, Pathfinder SL 1.9, Lifescreen Pro 1.0 (z wyjątkiem 12-kanałów) - lub wersje wyższe | Tak, podać
34 | Konstrukcyjne IEC 60601-1:2012, IEC 60601-2-47:2012, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-6:2013, IEC 60601-1-11:2015, | Tak, podać
35 | EN ISO 14971:2019, RoHS 2 2011/65/EU | Tak, podać
36 | Odporność elektryczna, EMC IEC 61000-4-3 promieniowanie RF 10 V/m 80 MHz do 2.7 GHz (tryb rejestracji), IEC 61000-4-2 ESD 8 kV, kontakt, 15 kV w powietrzu | Tak, podać
37 | Emisja CISPR11/FCC Part 15 Class B | Tak, podać
VI | Wymagania funkcjonalne
38 | Dokładność zapisu EKG +/-10% dla 5 Hz, zgodnie z IEC 60601-2-47 | Tak, podać
39 | Klasa wykonania obudowy IP67 rejestrator | Tak, podać
40 | Wytrzymałość mechaniczna na upadek z wys. 1 m, zgodnie z IEC 60601-1-11:2015 | Tak, podać
41 | Bezpieczeństwo Urządzenie z wew. zasilaniem bateryjnym, część aplikacyjna typu BF, przeznaczone do pracy ciągłej, zgodnie z EN 60601-1 | Tak, podać
42 | Biozgodność EN ISO 10933-1:2009 / AC:2010 | Tak, podać
43 | Regulacyjne Znak CE, zgodnie z MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC, Klasa IIa Reguła 10 | Tak, podać
44 | Przewidywany okres eksploatacji min. 7 lat (przewody pacjenta min. 12 miesięcy) | Tak, podać
45 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak, podać
46 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać
VII | AKCESORIA
47 | Przewód 3-odprowadzeniowy Eclipse Pro, długi (9 szt.) | Tak, podać
48 | Przewód 3-kanałowy 3-odprowadzeniowy dla Eclipse Pro,standardowy (9 szt.) | Tak, podać
49 | Przewód 3-odprowadzeniowy Eclipse Pro, krótki (9 szt.) | Tak, podać
50 | Przewód 4-odprowadzeniowy Eclipse Pro, długi (9 szt.) | Tak, podać
51 | Przewód 4-odprowadzeniowy dla Eclipse Pro, standardowy (9 szt.) | Tak, podać
52 | Przewód 4-odprowadzeniowy Eclipse Pro, krótki (9 szt.) | Tak, podać
53 | Przewód 10-odprowadzeniowy Eclipse Pro, IEC (9 szt.) | Tak, podać
54 | Zaczep na pasek dla Eclipse Pro. Zaczep zatrzaskowy mocujący do paska klipsem (9 szt.) | Tak, podać
55 | Przewód USB-C do USB-A. Przewód rejestrator Eclipse do komputera (9 szt.) | Tak, podać
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny