Załącznik nr 3 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pakiet 2

Defibrylator

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..………………………….
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  |  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator Rok produkcji: min. 2025 Ilość: 1 szt. Typ: ………………………………………………………………..…………………………. (proszę uzupełnić) Model / Marka: ………………………………………………………………………….…… (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aparat nowy, nieużywany. Defibrylator przenośny z torbą transportową instalowaną na defibrylatorze, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem/wieszakiem. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA URZĄDZEŃ MODUŁOWYCH | TAK |  |  |
|  |  |  | Funkcja ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V-230V | Parametr dodatkowo punktowany: Ładowarka jednostanowiskowa - 0 pkt Ładowarka dwustanowiskowa - 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci i potrzeby rekondycjonowania, min. 3 sztuki akumulatorów w komplecie | TAK |  |  |
|  |  |  | Akumulatory wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania lub orientacyjnego czasu pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |  |
|  |  |  | Norma IP min. 43 | TAK |  |  |
|  |  |  | Ciężar defibrylatora z kompletem akumulatorów i nową rolką papieru w kg max. 12 kg | TAK |  |  |
|  |  |  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk i przesłane/transmisja danych do koordynatora medycznego | Parametr dodatkowo punktowany: Wykonanie auto testu z wydrukiem - 0 pkt Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych - 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |  |
|  |  |  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |  |
|  |  |  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK |  |  |
|  |  |  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min. od 2 do 200 J | TAK |  |  |
|  |  |  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 20 | TAK |  |  |
|  |  |  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta z min. jednorazowych elektrod przyklejanych | TAK |  |  |
|  |  |  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane | TAK |  |  |
|  |  |  | Łyżki defibrylacyjne z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek defibrylacyjnych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK |  |  |
|  |  |  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), | TAK |  |  |
|  |  |  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |  |
|  |  |  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |  |
|  |  |  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK |  |  |
|  |  |  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  |  |  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na wydruku lub wydruku i ekranie | TAK |  |  |
|  |  |  | Podczas wykonywania interpretacji i diagnozy 12-odprowadzeniowego badania EKG możliwość podglądu min. jednego odprowadzenia na ekranie | TAK |  |  |
|  |  |  | Alarmy częstości akcji serca z funkcją wyciszenia do 15 minut bez możliwości wyłączenia systemu alarmowego z poziomu użytkownika | TAK |  |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min | TAK |  |  |
|  |  |  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/mV, min. 7 poziomów wzmocnienia | TAK |  |  |
|  |  |  | Prezentacja zapisu EKG – min. 3 kanały na ekranie | TAK |  |  |
|  |  |  | Ekran kolorowy o przekątnej min. 8” | Parametr dodatkowo punktowany: Ekran do 8"- 0 pkt Ekran powyżej 8" - 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 80 mm | TAK |  |  |
|  |  |  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |  |
|  |  |  | Bezpieczna, szyfrowana transmisja wybranych lub wszystkich danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem GSM do min. czterech pracowni kardiologii. Transmisja musi działać na dzień składania oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji ww. informacji. | TAK |  |  |
|  |  |  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych 1 szt. | TAK |  |  |
|  |  |  | Moduł saturacji SpO2 z klipsem dla dorosłych 1 szt. | TAK |  |  |
|  |  |  | Moduł kapnometrii z wyświetlaniem krzywej kapnograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  |  |  | Defibrylator Rok produkcji: min. 2025 Ilość: 1 szt. Typ: ………………………………………………………………..…………………………. (proszę uzupełnić) Model / Marka: ………………………………………………………………………….…… (proszę uzupełnić) |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. | TAK |  |  |
|  |  |  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej w zakresie min. 1J – 325J | TAK |  |  |
|  |  |  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
|  |  |  | Funkcja automatycznego przygotowania wyładowania podczas prowadzenia RKO w trybie AED oraz manualnym | TAK |  |  |
|  |  |  | Możliwość wykonania kardiowersji i stymulacji | TAK |  |  |
|  |  |  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. | TAK |  |  |
|  |  |  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów na minutę. | TAK |  |  |
|  |  |  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-190 mA. | TAK |  |  |
|  |  |  | Odczyt wszystkich odprowadzeń EKG na ekranie. | TAK |  |  |
|  |  |  | Wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 10” | Ekran przekątna: 10’’ - 0 pkt Ekran przekątna >10” - 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Rodzaj wyświetlacza: podświetlany, kolorowy ekran LED o rozdzielczości min. 768 x 1024 | TAK |  |  |
|  |  |  | Wyświetlacz dotykowy o jakości diagnostycznej. Zapis EKG wyświetlany na podziałce milimetrowej o przesuwie 25 mm/s i 50 mm/sek z możliwością zastosowania wirtualnej linijki kardiologicznej | TAK |  |  |
|  |  |  | Automatyczna interpretacja graficzna i diagnoza 12-to odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na ekranie i wydruku | TAK |  |  |
|  |  |  | Automatyczna interpretacja graficzna i diagnoza 15-to odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na ekranie i wydruku. Badanie wykonywane na podstawie rzeczywistego zapisu elektrycznego serca za pomocą przewodu 13-to odprowadzeniowego | Interpretacja EKG 12 odprowadzeń - 0 pkt Interpretacja EKG 15 odprowadzeń - 10 pkt. |  |  |
|  |  |  | W zestawie odpowiedni przewód/przewody EKG w zależności od zaproponowanego rozwiązania. | TAK |  |  |
|  |  |  | Funkcja zamiany oznaczenia odprowadzeń EKG przeniesionych na prawą lub/i tylną stronę klatki piersiowej dla przewodów min. V3, V4, V5, V6 | TAK |  |  |
|  |  |  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów | TAK |  |  |
|  |  |  | Alarmy częstości akcji serca z funkcją wyciszenia do 15 minut bez możliwości wyłączenia systemu alarmowego z poziomu użytkownika. | TAK |  |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru tętna 25-280 u/min. | TAK |  |  |
|  |  |  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 90 mm. | TAK |  |  |
|  |  |  | Na wyposażeniu min. 20 uniwersalnych elektrod defibrylacyjno/stymulacyjnych samoprzylepnych dla dorosłych/defibrylator | TAK |  |  |
|  |  |  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem pomiarowym dla pacjentów dorosłych - 1szt. z każdego rozmiaru/defibrylator | TAK |  |  |
|  |  |  | Moduł SpO2 z klipsem dla dorosłych - 1szt. | TAK |  |  |
|  |  |  | Moduł kapnometrii z wyświetlaniem krzywej kapnograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  |  |  | Kaniule dla pacjenta zaintubowanego, min.10szt kaniul/defibrylator | TAK |  |  |
|  |  |  | Kaniule dla pacjenta nie zaintubowanego, min.10szt kaniul/defibrylator | TAK |  |  |
|  |  |  | Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 230V. Ładowarka dwustanowiskowa | ładowarka jednostanowiskowa – 0 pkt ładowarka dwustanowiskowa – 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci i potrzeby rekondycjonowania, min. 2 sztuki akumulatorów w komplecie/defibrylator | TAK |  |  |
|  |  |  | Zasilanie wszystkich funkcji i modułów defibrylatora możliwe z jednego zainstalowanego akumulatora. | TAK |  |  |
|  |  |  | Akumulatory wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania lub orientacyjnego czasu pracy. Możliwość sprawdzenia na monitorze defibrylatora orientacyjnego czasu pracy osobno dla każdego zainstalowanego akumulatora. | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze min. 250 minut monitorowania lub min. 250 defibrylacji x min.325J. | TAK |  |  |
|  |  |  | Akumulator litowo-jonowy o parametarch min: 14,4 V, 6,4 Ah | TAK |  |  |
|  |  |  | Funcja wykonania auto testu na życzenie użytkownika, codziennego auto testu poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk. Wykonanie auto testu z wydrukiem | TAK |  |  |
|  |  |  | Funkcja wykonania auto testu na życzenie użytkownika, codziennego auto testu poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia.. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk i przesłane/transmisja danych do koordynatora medycznego. | wykonanie auto testu z wydrukiem - 0 pkt wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych - 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych na dysku wewnętrznym z funkcją automatycznej archiwizacji zgromadzonych informacji na serwerze użytkownika | TAK |  |  |
|  |  |  | Norma min. IP 55 | TAK |  |  |
|  |  |  | Urządzenie spełniające wymogi zgodnie z normą 60601-1-12 | TAK |  |  |
|  |  |  | Wbudowane moduły komunikacyjne WiFi, Bluetooth, USB oraz wewnętrzny lub zewnętrzny modem telefonii komórkowej | TAK |  |  |
|  |  |  | Bezpieczna, szyfrowana transmisja wybranych lub wszystkich danych do min. czterech pracowni kardiologii | TAK |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie: uchwyt do mocowania defibrylatora– 1 szt., drukarka – 1 szt., modem do transmisji danych - 1 szt. torby (lewa, prawa, tylna) – 1 zestaw tester wyładowań – 1 szt. zasilacz AC – 1 szt. ładowarka zewnętrzna – 1 szt. akumulatory – min 2 szt. papier – min. 5 rolek | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  | TAK |  |  |
|  |  | Menu urządzenia w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat |  | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku |  | TAK |  |  |
|  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji |  | TAK |  |  |
|  |  | Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |  |
|  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) |  | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE |  | TAK |  |  |
|  |  | Paszport techniczny |  | TAK |  |  |