Załącznik nr 4 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3

- Respirator

Rok produkcji: min. 2025
Ilość: 3 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………………………..
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator stacjonarny Rok produkcji: min 2025 Ilość: 2 szt. Typ: ………………………………………………………………..……………………………………… (proszę uzupełnić) Model / Marka: ………………………………………………………………………….……………. (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane |  | TAK |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina |  | TAK |  |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 90 minut |  | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością |  | TAK |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP |  | TAK |  |  |
|  | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia |  | TAK |  |  |
|  | SIMV |  | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna |  | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów. |  | TAK |  |  |
|  | PEEP/CPAP |  | TAK |  |  |
|  | APVcmv |  | TAK |  |  |
|  | APVsimv |  | TAK |  |  |
|  | Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead'a dla pacjentów od 3 kg IBW, aktywnych i nieaktywnych oddechowo. |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora |  | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny |  | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny |  | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu |  | TAK |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne |  | TAK |  |  |
| Parametry nastawialne |  |  |  |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-80 odd/min |  | TAK |  |  |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2000 ml |  | TAK |  |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O |  | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% |  | TAK |  |  |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 |  | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 12 sek |  | TAK |  |  |
|  | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min |  | TAK |  |  |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek |  | TAK |  |  |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek |  | TAK |  |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od - 0,5 do -15 cm H2O |  | TAK |  |  |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do 20 l/min |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O |  | TAK |  |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O |  | TAK |  |  |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 100 cm H2O |  | TAK |  |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego |  | TAK |  |  |
|  | Kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna |  | TAK |  |  |
|  | Narastanie ciśnienia 0 –2000 ms |  | TAK |  |  |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 17”, |  | TAK |  |  |
|  | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyboru parametrów monitorowanych |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie średnie |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie minimalne |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie plateau |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie ΔP wyliczane przez respirator |  | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie przezpłucne |  | TAK |  |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy |  | TAK |  |  |
|  | Przepływ szczytowy wydechowy |  | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu |  | TAK |  |  |
|  | Vt/IBW |  | TAK |  |  |
|  | Wentylacja minutowa |  | TAK |  |  |
|  | Stosunek I:E |  | TAK |  |  |
|  | Całkowita częstość oddechów |  | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych |  | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu |  | TAK |  |  |
|  | Czas wydechu |  | TAK |  |  |
|  | Stężenie O2 |  | TAK |  |  |
|  | Podatność statyczna |  | TAK |  |  |
|  | PO.1 |  | TAK |  |  |
|  | PTP |  | TAK |  |  |
|  | Indeks dyszenia RSB |  | TAK |  |  |
|  | AutoPEEP |  | TAK |  |  |
|  | Stała czasowa wydechu |  | TAK |  |  |
|  | Opory wdechowe |  | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |  | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 |  | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego |  | TAK |  |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów /72 godzinne/ |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |
|  | Niskiej wentylacji minutowej |  | TAK |  |  |
|  | Wysokiej wentylacji minutowej |  | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia |  | TAK |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia |  | TAK |  |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej |  | TAK |  |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej |  | TAK |  |  |
|  | Niskiej częstości oddechów |  | TAK |  |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów |  | TAK |  |  |
|  | Bezdechu |  | TAK |  |  |
|  | Stężenia O2 |  | TAK |  |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta |  | TAK |  |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  | TAK |  |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego |  | TAK |  |  |
|  | Zaniku zasilania O2 |  | TAK |  |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego |  | TAK |  |  |
|  | Poziom głośności alarmów - ustawialny |  | TAK |  |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów |  | TAK |  |  |
| Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizacja pneumatyczna, synchroniczna |  | TAK |  |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu głównym |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyzwalanie na wdechu i wydechu pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  | Manewr odsysania z automatycznym natlenianiem |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję rekrutacji pęcherzyków płucnych wraz z oceną stanu płuc |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczną, zintegrowaną (ustawienia na ekranie respiratora) regulację ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczną wentylację w zamkniętej pętli oddechowej oparta na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, aktywności i mechanice płuc |  | TAK |  |  |
|  | Terapia wysokim przepływem tlenu - High Flow min. 2-80l/min |  | TAK |  |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną nastawą temperatury. Wybór terapii między inwazyjną, nieinwazyjną oraz high flow |  | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) |  | TAK |  |  |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku |  | TAK |  |  |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu |  | TAK |  |  |
|  | Pamięć zdarzeń do 1000 wyświetlana na monitorze respiratora |  | TAK |  |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  | TAK |  |  |
|  | Układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu – 20 sztuk. |  | TAK |  |  |
|  | Układ pacjenta jednorurowy do terapii wysokimi przepływami tlenu wraz z kaniulami – 15 szt. Grzałka i czujniki temperatury wbudowane w układ pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  | TAK |  |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| Respirator transportowy Rok produkcji: min 2025 Ilość: 1 szt. Typ: ………………………………………………………………..……………………………………… (proszę uzupełnić) Model / Marka: ………………………………………………………………………….……………. (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |  |
|  |  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |  |
|  |  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK |  |  |
|  |  | Respirator transportowy. Waga respiratora max 7 kg | TAK |  |  |
|  |  | Stopień ochrony IP 54 | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -24 VDC | TAK |  |  |
|  |  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 240 minut | TAK |  |  |
|  |  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |  |
|  |  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |  |
|  |  | S(CMV)+ | TAK |  |  |
|  |  | PCV+ | TAK |  |  |
|  |  | Wentylacja wspomagana objętością | TAK |  |  |
|  |  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | TAK |  |  |
|  |  | SIMV+ | TAK |  |  |
|  |  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo od 3 kg. | TAK |  |  |
|  |  | NIV/NIV-ST | TAK |  |  |
|  |  | CPR | TAK |  |  |
| Parametry nastawialne |  |  |  |  |  |
|  |  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | TAK |  |  |
|  |  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | TAK |  |  |
|  |  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |  |
|  |  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |  |
|  |  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  |  |
|  |  | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek | TAK |  |  |
|  |  | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  |  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | TAK |  |  |
|  |  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |  |
|  |  | Przepływ szczytowy >210 l/min | TAK |  |  |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |  |
|  |  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |  |
|  |  | Średnie ciśnienie | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienie plateau | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  |  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |  |
|  |  | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |  |
|  |  | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |  |
|  |  | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |  |
|  |  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  |  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |  |
|  |  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  |  | % objętość przecieku | TAK |  |  |
|  |  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |  |
|  |  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |  |
|  |  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  |  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  |  | Czas wdechu i wydechu | TAK |  |  |
|  |  | Podatność statyczna płuc | TAK |  |  |
|  |  | Index dyszenia RSB | TAK |  |  |
|  |  | PO.1 | TAK |  |  |
|  |  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK |  |  |
|  |  | Stała czasowa wydechu | TAK |  |  |
|  |  | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |  |
|  |  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |  |
|  |  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK |  |  |
|  |  | AutoPEEP | TAK |  |  |
|  |  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć do 1000 zdarzeń | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |  |
|  |  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | TAK |  |  |
|  |  | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji | TAK |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |
|  |  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  |  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
|  |  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  |  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
|  |  | Czasu bezdechu | TAK |  |  |
|  |  | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |  |
|  |  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Sensora przepływu | TAK |  |  |
|  |  | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |  |
|  |  | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |  |
|  |  | Brak zasilania w tlen | TAK |  |  |
|  |  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |  |
| Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu | TAK |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności. | TAK |  |  |
|  |  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Uchwyt do montaży respiratora na szynie w karetce | TAK |  |  |
|  |  | Przewód DC 12-28 VA | TAK |  |  |
|  |  | Podstawa jezdna | TAK |  |  |
|  |  | Torba transportowa umożliwiająca transport urządzenia, butli z reduktorem, układu pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Butla aluminiowa O2 z reduktorem z szybkozłączem AGA | TAK |  |  |
|  |  | Integralna funkcja nebulizacji synchronicznej | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |  |
|  |  | Zużycie tlenu w l/min. | TAK |  |  |
|  |  | Test aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |  |
|  |  | Układ jednorazowy z czujnikiem przepływu – 10 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie | TAK |  |  |
|  |  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |