Nr sprawy ZP/05/2026                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawy 6 500 (sześciu tysięcy pięciuset) zestawów do półautomatycznej metody otrzymywania i filtracji koncentratów krwinek płytkowych zlewanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych

- Zastosowanie: łączenie kożuszków leukocytarno-płytkowych i płynu PAS z jednoczesną filtracją uzyskanego składnika na prasie automatycznej posiadanej przez zamawiającego (Compomat G5 Plus).

- Sterylny, jednorazowy zestaw do półautomatycznej metody otrzymywania i filtracji KKP musi składać się z następujących elementów:

- pusty pojemnik zbiorczy o pojemności co najmniej 600 ml z rozgałęzieniami drenów umożliwiającymi podłączenie od 4 do 6 kożuszków leukocytarno-płytkowych oraz płynu PAS o objętości 250 ml;

- wbudowany in-line filtr antyleukocytarny;

- wbudowany pojemnik odbiorczy do przechowywania UKKP

- System przeznaczony do otrzymywania zlewanego UKKP metodą półautomatyczną powinien umożliwiać uzyskanie składnika o parametrach:

- poziom płytek krwi nie mniej niż 0,6x1011 na jednostkę, co najmniej 3x1011 na składnik;

- poziom leukocytów poniżej 1x106 na składnik – co najmniej 90 % zlewanych UKKP musi spełniać normę;

- pH > 6,4 w końcowym okresie przechowywania

- Dreny zestawu służące do sterylnego łączenia kożuszków leukocytarno-płytkowych, nie mniej niż 6, kompatybilne 
z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami do sterylnego łączenia drenów (TSCD II, Compodock), elastyczne, niezaginające się.

- Zestaw wyposażony w filtr antyleukocytarny:

- odporny na siłę wirowania stosowaną podczas preparatyki;

- czas filtracji składnika na prasie automatycznej nie dłuższy niż 10 minut;

- zatrzymywanie krwinek czerwonych wewnątrz membrany w celu zwiększenia odzysku krwinek płytkowych.

- Pojemnik do przechowywania UKKP musi mieć pojemność nie mniejszą niż 1 000 ml oraz musi być wykonany z tworzywa „oddychającego”, zapewniającego pięciodniowe przechowywanie składnika bez utraty właściwych parametrów jakościowych (pH składnika w końcowym okresie przechowywania w normie).

- Wyspecyfikowana przez producenta liczba krwinek płytkowych możliwa do pięciodniowego przechowywania w pojemniku odbiorczym zestawu.

- Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik odbiorczy musi być przejrzyste, umożliwiać wizualną ocenę składnika, nie może ulegać odkształceniom w czasie preparatyki z wykorzystaniem procesu wirowania.

- Etykieta fabryczna pojemnika odbiorczego do przechowywania UKKP musi być wyposażona w informacje: nazwa producenta, data ważności zestawu, numer referencyjny, numer serii w formie literowo-cyfrowej oraz znak CE.

- Każdy pojedynczy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym.

- Na zestawie lub opakowaniu zbiorczym musi być umieszczona informacja dotycząca warunków przechowywania.

- Instrukcja zestawów w języku polskim.

- Wymagany termin ważności zestawów – 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy każdej dostawie certyfikat dla każdej dostarczonej serii.