Załącznik nr 3 do SWZ

Nr referencyjny postępowania: SZP 3820 – 16/26

Wymagane parametry techniczne analizatora do oznaczeń biochemicznych z możliwością ilościowego oznaczania leków i substancji psychoaktywnych

| L. p. | Parametr | Wpisać TAK/NIE | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2023 |  |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. |  |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu, PMR, hemolizacie pełnej krwi. |  |  |
| 4 | Wydajność analizatora minimum 700 oznaczeń fotometrycznych wraz z ISE na godzinę. |  |  |
| 5 | Analiza w fazie ciekłej, odczynniki gotowe do wstawienia, bez konieczności przelewania. |  |  |
| 6 | Bezkontaktowe mieszanie odczynników i próbek zapobiegające kontaminacji. |  |  |
| 7 | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory pochodzą od producenta analizatora. |  |  |
| 8 | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane na pokładzie analizatora. |  |  |
| 9 | Wykorzystywane metody pomiarowe: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne (kinetyczne i punktu końcowego). |  |  |
| 10 | Moduł ISE z pojedyńczymi, bezobsługowymi elektrodami jonoselektywnymi Na, K, Cl oraz Ref |  |  |
| 11 | Minimum 50 próbek badanych jednorazowo. |  |  |
| 12 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek badanych bez konieczności przerywania pracy aparatu. |  |  |
| 13 | Priorytetowe badanie próbek „cito” bez konieczności przestawiania próbki znajdującej się w analizatorze. |  |  |
| 14 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych. |  |  |
| 15 | Możliwość automatycznego barkodowego/ RFID identyfikowania próbek badanych, odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych. |  |  |
| 16 | Automatyczna detekcja skrzepu w materiale badanym. |  |  |
| 17 | Automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu liniowości metody. |  |  |
| 18 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników bez konieczności przerywania pracy analizatora, dopuszcza się krótki czas wstrzymania max 5 minut. |  |  |
| 19 | Jednoczesna dostępność minimum 40 różnych miejsc odczynnikowych na pokładzie analizatora. |  |  |
| 20 | Możliwość automatycznego monitorowania objętości każdego z odczynników i poziomu próbek na pokładzie analizatora. |  |  |
| 21 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |  |  |
| 22 | Oznaczenie hemoglobiny glikowanej – hemoliza próbki na pokładzie analizatora. Standaryzacja NGSP. |  |  |
| 23 | Możliwość tworzenia testów wyliczeniowych np. LDL. |  |  |
| 24 | Dostarczenie naczynek do przelewania materiału np. moczu, PMR lub próbek pediatrycznych w ilości 1000 na 12 miesięcy. |  |  |
| 25 | Materiał do kontroli wewnątrz laboratoryjnej co najmniej na dwóch poziomach. |  |  |
| 26 | Wbudowany system kontroli jakości codziennej i skumulowanej (reguły Levey Jenningsa i Westgarda). |  |  |
| 27 | Automatyczny terminarz wymaganych czynności serwisowych analizatora. |  |  |
| 28 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim, pełna obsługa analizatora w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem. |  |  |
| 29 | Objętość próbki do jednego oznaczenia nie większa niż 15ul. |  |  |
| 30 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wpięcie analizatora do LIS na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 31 | Dostarczenie stacji uzdatniania wody. Części zużywalne i serwis na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 32 | Dostarczenie witryny chłodniczej (z przeszklonymi drzwiami) do przechowywania odczynników, oraz wirówki laboratoryjnej, których koszty corocznego serwisu pokryje Wykonawca. |  |  |
| 33 | Dostarczenie systemu podtrzymywania zasilania UPS. |  |  |
| 34 | Dostarczenie drukarki laserowej oraz zestawu komputerowego (kompletnego) sterującego pracą analizatora. |  |  |
| 35 | Dostawa analizatora do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy. |  |  |
| 36 | Instrukcja stanowiskowa personelu (dziesięć osób) odbędzie się maksymalnie do dwóch dni roboczych od momentu instalacji analizatora. |  |  |
| 37 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej maksymalnie dwa dni od momentu instalacji analizatora. |  |  |
| 38 | Wraz z analizatorem zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego zestaw startowy odczynników, kontroli oraz materiałów kalibracyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora. |  |  |
| 39 | Gwarancja techniczna na cały zestaw przez cały okres trwania umowy (z wyłączeniem części zużywalnych). Przeglądy serwisowe aparatu co najmniej raz w roku, na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 40 | Czas reakcji serwisu do 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze). Maksymalny czas naprawy przedmiotu dzierżawy do 1 dnia roboczego od momentu reakcji serwisu. Infolinia serwisowa dostępna 7 dni w tygodniu. |  |  |
| 41 | Usuwanie awarii na koszt Wykonawcy (z wyjątkiem części zużywalnych). |  |  |
| 42 | Do składanej oferty Wykonawca dołączy folder zawierający podstawowe dane techniczne oraz przedstawiający wygląd zewnętrzny analizatora. |  |  |
| 43 | Wykonawca zaoferuje dostęp do niezależnego systemu zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości badań. |  |  |
| 44 | Dostarczenie kopii deklaracji zgodności CE przy dostawie analizatora |  |  |

UWAGA  :

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego oraz posiadać cechy użytkowe wymagane przez

Zamawiającego.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia ,, TAK ,, w kolumnie nr 3  lub brak opisu w kolumnie nr 4) spowoduje odrzucenie oferty.