Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna do przetargu na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) zintegrowanego z energodyspersyjnym spektrometrem rentgenowskim EDS do wykonywania analiz mikroskopowych i oznaczeń wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem oraz dodatkowymi przystawkami.

Typ sprzętu:

Skaningowy mikroskop elektronowy zintegrowany z energodyspersyjnym spektrometrem rentgenowskim EDS do wykonywania analiz mikroskopowych i oznaczeń wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem oraz dodatkowymi przystawkami.

Stan sprzętu i warunki gwarancji:

Mikroskop wyprodukowany nie później niż w 2024 r. Poniżej 250h dotychczasowego użytkowania, w pełni działający

Skład zestawu:

- Skaningowy mikroskop elektronowy zintegrowanego z energo-dyspersyjnym spektrometrem rentgenowskim EDS

- Standardowy uchwyt preparatu oraz zestaw startowy do preparatyki próbek: stoliki mikroskopowe, krążki węglowe, pinceta, klej węglowy

- Oprogramowanie do analizy pierwiastkowej z obszaru (mapping) oraz z linii

- Detektor elektronów wtórnych SED

- Komputerowa stacja robocza obsługująca sprzęt oraz oprogramowanie do wykonywania analiz i obróbki danych

- Transport i instalacja aparatu oraz szkolenie z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania

- Wyposażenie dodatkowe umożliwiające instalację oraz uruchomienie aparatu

Parametry techniczne elementów zestawu:

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM):

- Mikroskop w konstrukcji nabiurkowej, wyposażony w działo elektronowe z emisją elektronów z katody CeB6 lub FEG

- Czas potrzebny na uzyskanie obrazu elektronowego liczony od momentu włożenia preparatu do komory nie powinien być dłuższy niż 40 sekund.

- Mikroskop wyposażony w co najmniej czterosegmentowy detektor do bezpośredniej detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE oraz detektor elektronów wtórnych SE.

- Możliwość pracy przy napięciu przyspieszającym w zakresie co najmniej: od 5kV do 20kV z krokiem regulacji co 0,1kV.

- Zdolność rozdzielcza mikroskopu dla elektronów wstecznie rozproszonych, przy napięciu przyspieszającym 10 kV nie może być gorsza niż 8 nm, dla elektronów wtórnych nie gorsza niż 6 nm.

- System mikroskopu umożliwiający cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych z rozdzielczością nie mniejszą niż 7680x4800 pikseli.

- Możliwość uzyskiwania obrazów elektronowych w powiększeniach minimum 300 000× oraz dodatkowy zoom cyfrowy zdjęć elektronowych w zakresie do co najmniej 11x.

- Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć optycznych z kamery CCD z możliwością powiększenia do co najmniej 135x.

- Zmotoryzowane przesuwy preparatu X i Y, sterowane z głównego interfejsu graficznego użytkownika mikroskopu.

- System sterowania mikroskopem z funkcją automatycznego ustawiania ostrości, jasności, kontrastu oraz funkcją korekcji astygmatyzmu.

- Układ próżniowy mikroskopu bezolejowy, sterowany w sposób całkowicie automatyczny.

- Możliwość badania preparatów w niskiej i wysokiej próżni oraz uchwyt do próbek nieprzewodzących.

- System wyposażony w spektrometr do mikroanalizy pierwiastkowej EDS, zamontowany w obudowie mikroskopu, wyposażony w obszar aktywny o powierzchni minimum 25 mm² i charakteryzujący się rozdzielczością minimum 132 eV dla linii MnK-alfa.

- Oprogramowanie spektrometru umożliwiające analizę punktową, obszarową, liniową oraz mapowanie EDS, automatyczne mapowanie fazowe w oparciu o analizę statystyczną widm EDS pozwalające na jednoznaczną identyfikację faz głównych i śladowych bez konieczności wcześniejszej deklaracji pierwiastków, z przypisaniem każdego piksela do jednej fazy oraz oprogramowanie do rekonstrukcji 3D powierzchni z możliwością wyznaczania chropowatości Ra i Rz z wyznaczonych profili oraz chropowatości powierzchniowej.

- W zestawie stoliki mikroskopowe 12mm - 100 szt. oraz krążki węglowe 12mm - 100 szt., stoliki 90O – 5 szt., stolik z mechanicznym pochyłem – 1szt., stoliki 25mm – 20szt., krążki węglowe 25mm – 100szt.,  pęseta do stolików mikroskopowych, klej węglowy do mocowania preparatów.

Komputerowa stacja robocza obsługująca oprogramowanie do obróbki i analizy danych

• system kontroli zestawu oraz zbierania i analizy danych: stacja robocza typu PC z 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700   2.10 GHz; system operacyjny Windows 10 Enterprise, pamięć 16 GB, DDR4, 3200 MhZ dysk SSD 512GB (477GB dostępne dla użytkownika), karta graficzna zintegrowana  Intel(R) UHD Graphics 770, 2 wyjścia Ethernet, wiele portów USB (min. 8), klawiatura USB, mysz USB z dwoma przyciskami i rolką

• instalacja sprzętu oraz jego uruchomienie

• Szkolenie z obsługi sprzętu realizowane stacjonarnie, w miejscu instalacji sprzętu (minimum 8h) w terminie ustalonym przez Zamawiającego z Wykonawcą. Szkolenia zostaną zrealizowane w ciągu 7 dni od podpisania protokołu odbioru.

Wyposażenie dodatkowe umożliwiające instalację oraz uruchomienie aparatu.