| Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny umożliwiający ćwiczenia w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz tułowia z wielofunkcyjnym fotelem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  | Urządzenie medyczne |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych |  |  |
|  | Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. |  |  |
|  | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne |  |  |
|  | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi |  |  |
|  | Wbudowana reaktywna elektromiografia |  |  |
|  | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia |  |  |
|  | Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. |  |  |
|  | Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedback-u w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) jak i sygnał elektromiograficzny |  |  |
|  | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta; |  |  |
|  | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); |  |  |
|  | Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego, |  |  |
|  | Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego |  |  |
| II. Wyposażenie robota: |  |  |  |  |
|  | Końcówka do kończyny górnej |  |  |
|  | Końcówka do kończyny dolnej |  |  |
|  | Końcówka do stopy |  |  |
|  | Końcówka do przedramienia |  |  |
|  | Końcówka do barku |  |  |
|  | Kierownica |  |  |
|  | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler |  |  |
|  | Przewód zasilający dł. Min. 5 m (IEC C13, 250V) |  |  |
|  | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m |  |  |
|  | Gry rehabilitacyjne |  |  |
|  | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem |  |  |
|  | 5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt.) |  |  |
| Wielofunkcyjny fotel z elektryczną regulacją, do badań i zabiegów w pozycji siedzącej lub leżącej |  |  |  |  |
|  | Regulowane podnóżki (prawy i lewy), z możliwością całkowitego złożenia. Kąt nachylenia podnóżka min.: 15⁰ - 90⁰ |  |  |
|  | 5-cio punktowy, magnetyczny system pasów stabilizujących pacjenta |  |  |
|  | Szybkie odpinanie systemu pasów za pomocą dwóch ruchów |  |  |
|  | Uchwyt dłoni z możliwością regulowania wysokości i kąta |  |  |
|  | Stabilizujący pas udowy |  |  |
|  | Boczne barierki, z możliwością całkowitego złożenia |  |  |
|  | Łatwe dostosowanie do różnych pozycji pacjenta |  |  |
|  | Podłokietnik - podpórka przedramienia z pasami stabilizującymi |  |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska min. 450-570 mm |  |  |
|  | Szerokość siedziska: minimum 580-650 mm |  |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenie oparcia min. 87⁰ - 0⁰ |  |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia siedziska min.: 0⁰- 20⁰ |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska min. 490-890 mm |  |  |
|  | Pilot do sterowania fotelem |  |  |
|  | Możliwość rozłożenia całego fotela tak aby stanowił on stół terapeutyczny |  |  |
|  | Centralny system jezdny – opuszczany lub chowany w celu pełnej stabilności urządzenia |  |  |
|  | Maksymalna masa ciała pacjenta: minimum 135 kg |  |  |
|  | Wysokość całkowita: minimalny zakres 1320 -1720 mm |  |  |
|  | Długość całkowita: minimum 1200 mm (złożone podnóżki), minimum 1900 mm w trybie stołu terapeutycznego |  |  |
| III. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min.12 miesięcy |  |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 72 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.120 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  |
|  | Możliwość elektronicznego zgłaszania awarii 24/7 |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. |  |  |