Załącznik nr 2 Pakiet 1 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 1

Przedmiot zamówienia: Defibrylator z kardiowersją – 1 szt.

Nazwa oferenta: …………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ....................................................................

| Defibrylator z kardiowersją - 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - Opis parametrów wymaganych | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Producent/Oferowany model | Podać |  |
|  | Rok produkcji – min. 2025 | TAK |  |
|  | Udzielenie co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego | TAK podać |  |
|  | Wykonawca zapewni Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski – potwierdzony zaświadczeniem producenta | TAK |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis – nie dłużej niż 48 godzin | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przegląd techniczny sprzętu minimum raz w roku w czasie trwania gwarancji (chyba że producent zaleca inaczej) | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni montaż i uruchomienie | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia min. 2 | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz certyfikat CE | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję w języku polskim oraz paszport techniczny sprzętu | TAK |  |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, min.2 akumulatory/defibrylator | TAK podać |  |
|  | Średni czas pracy z akumulatorów (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V | TAK podać |  |
|  | Czas pracy urządzenia na akumulatorach: min.320 minut monitorowania lub min.400 defibrylacji z energią wyładowania min.300J | TAK podać |  |
|  | Czas pracy urządzenia na akumulatorach: ilość defibrylacji z energią min.325 J przy pracy z akumulatorów min.400 | TAK podać |  |
|  | Transmisja danych badania EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (np. modem min. 4G do transmisji badań EKG) do istniejących stacji odbiorczych, np. Grudziądz, Włocławek, Toruń | TAK, podać |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | TAK |  |
|  | Norma IP min.44 | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
|  | Tryb AED: poziomy wyładowań z zakresu min.150–360 J | TAK |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące: dla dorosłych – min.1kpl./defibrylator | TAK |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J | TAK podać |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. | TAK podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym | TAK |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca od 20-250 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | TAK podać |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”., zabezpieczony podwójną warstwą ochronną. | TAK podać |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. | TAK podać |  |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych - 1szt. /defibrylator | TAK |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min | TAK |  |
|  | Mankiet dla dorosłych wielorazowego użytku min.1szt/defibrylator | TAK |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK |  |
|  | Zestaw kaniul dla pacjenta zaintubowanego, min.10szt (kaniul/defibrylator) | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |
|  | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) | TAK |  |
|  | Zasilacz AC lub ładowarka zewnętrzna, kabel zasilający, ramka/element mocujący do zasilacza | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min.5 lat | TAK podać |  |

…………………………………………………………………………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty

osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy