Załącznik nr 2 Pakiet 3 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 3

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitory – 5 szt.

Nazwa oferenta: …………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ....................................................................

| Kardiomonitory – 5 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany TAK | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa | Tak |  |
| 2 | Typ | Tak |  |
| 3 | Producent | Tak |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Tak |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2026 | Tak |  |
| 6 | Kardiomonitor kompaktowy | Tak |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli). Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 h Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora | Tak |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | Tak |  |
|  | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 lub wifi do podłączenia z siecią monitorowania | Tak |  |
| 9 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak |  |
| 10 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak |  |
| 11 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | Tak |  |
| 12 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 13 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak |  |
| 14 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji) | Tak |  |
| 15 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | Tak |  |
| 16 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | Tak |  |
| 17 | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak |  |
| 18 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | Tak |  |
| 19 | Moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza HRV - statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - analiza co najmniej 20 arytmii - możliwość podłączenia do elektrody endokawitarnej - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | Tak |  |
| 20 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - funkcja SatSeconds™- zapobieganie fałszywym alarmom - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | Tak |  |
| 21 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | Tak |  |
| 22 | Moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20 – 42°C, - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. | Tak |  |
| 23 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | Tak |  |
| 24 | Waga kardiomonitora kompaktowego 5,5 kg | Tak |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie, o oprogramowanie i konfiguracje kardiomonitorów umożliwiające ich integrację z systemem segregacji medycznej. | Tak |  |
| 26 | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychani. | Tak |  |
| 27 | Tryb nocny | Tak |  |
| 28 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | Tak |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 30 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 31 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie min. 2 | Tak |  |

…………………………………………………………………………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty

osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy