Załącznik nr 2 Pakiet 4 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Holtery RR – 3 szt.

Nazwa oferenta: …………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ....................................................................

| Holter Ciśnieniowy – 3 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymagalnego, funkcji | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane |
|  | Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna | TAK |  |
|  | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm | TAK |  |
|  | Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED | TAK |  |
|  | Wbudowany w rejestrator port mini-USB do komunikacji z komputerem | TAK | – |
|  | Czas rejestracji 48 godzin | TAK |  |
|  | Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera | TAK |  |
|  | Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych na ekranie rejestratora | TAK |  |
|  | Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi | TAK |  |
|  | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru | TAK |  |
|  | Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta) | TAK |  |
|  | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia | TAK |  |
|  | Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów | TAK | – |
|  | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy | TAK |  |
|  | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 120 minut | TAK |  |
|  | Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego | TAK | – |
|  | W zestawie oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 10 i 11 64bit, umożliwiające prezentację graficzną (wykresy, histogramy) i tabelaryczną (wartości pomiarów, statystyki) mierzonych parametrów, z identyfikacją metody pomiarowej | TAK |  |
|  | Możliwość ustalenia i prezentacji wartości progowych ciśnienia dla podokresów pomiarowych (wytyczne ECS/ESH, AHA lub własne) | TAK |  |
|  | Dane statystyczne na temat ciśnienia maksymalnego, średniego, minimalnego, odchylenia standardowego liczone dla każdego mierzonego parametru, oddzielnie dla podokresów i całości badania | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i ładunku ciśnienia | TAK |  |
|  | Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych pomiarów | TAK |  |
|  | Automatyczna klasyfikacja wyników badania według norm ESC/ESH | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego i ustalenia szablonu opisu badania z uwzględnieniem danych prezentowanych przez oprogramowanie | TAK |  |
|  | Zasilanie z 2 ogniw typu AA | TAK |  |
|  | Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g | TAK |  |
|  | W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką | TAK |  |
|  | W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla dorosłych (opcjonalnie możliwość użycia powiększonego mankietu „L” dla dorosłych oraz „S” dla dzieci lub osób bardzo szczupłych) | TAK |  |
|  | Komputer typu PC, procesor min. 4-rdzeniowy, pamięć operacyjna RAM min. 16 GB, dysk twardy min. 500GB, system operacyjny Windows 11 Pro, monitor LCD min. 23’’, min. rozdzielczość ekranu 1920x1080, drukarka z automatycznym trybem duplex | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta na okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego min. 2 | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: Holtery EKG – 3 szt.

Nazwa oferenta: …………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ...................................................

| Holtery EKG – 3 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymagalnego, funkcji | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 10 i 11 64bit. | TAK |  |
|  | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń. | TAK |  |
|  | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie. | TAK |  |
|  | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji. | TAK | – |
|  | Automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody. | TAK |  |
|  | Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów. | TAK |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca. | TAK |  |
|  | Analiza QT z wyznaczaniem QTc metodą Bazette, Frederica, Pfeufer, Sagie. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST z dostosowaniem punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia. | TAK |  |
|  | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę HRV w dziedzinie częstotliwości. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę odcinka P-R z automatycznym oznaczaniem załamków P i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych. | TAK |  |
|  | Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Przeliczanie zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy za pomocą algorytmu przy zapisie wektorowym, z wyświetlaniem pętli wektokardiograficznej. | TAK |  |
|  | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia. | TAK |  |
|  | Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC, w przypadku analizy zapisów ciśnieniowych. | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie wyglądu ekranów pracy oraz tworzenia własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz. | TAK |  |
|  | Dostosowanie zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów. | TAK | – |
|  | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG. | TAK |  |
|  | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, operowanie na danych sieciowych i sieciowy dostęp wielostanowiskowy do klucza licencyjnego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o funkcję umożliwiającą wczytywanie do bazy danych z rejestratorów za pośrednictwem sieci Internet. | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością 1 ms, eksport danych do formatu ISHNE, Matlab, EDF. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi. | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta na okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego min. 2 | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: Aparat EKG – 1 szt.

Nazwa oferenta: …………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ...................................................

| Aparat EKG – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymagalnego, funkcji | Wymogi graniczne TAK | Parametry oferowane |
|  | Obsługa aparatu za pośrednictwem min. klawiatury alfanumerycznej, panelu dotykowego, dedykowanych przycisków wywołujących podstawowe funkcje drukowania; | Tak podać |  |
|  | Waga Aparatu max. 4.5 [kg] z pełnym pojemnikiem papieru; | TAK |  |
|  | Wymiary Aparatu max. 384 x 319 x 90 [mm]; | TAK |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca; | TAK podać |  |
|  | Praca w trybie ręcznym i automatycznym; | TAK podać |  |
|  | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją; | TAK podać |  |
|  | Wbudowany kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z panelami dotykowymi; | TAK |  |
|  | Przekątna ekrany min. 8 [’’], rozdzielczość min. 1024x768 [pix.]; | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. krzywych EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaju wybranego zasilania, stanu naładowania akumulatora, daty, czasu, wprowadzonych danych pacjenta, stanu podłączenia elektrod, stanu filtrów, menu konfiguracyjnego urządzenia, podpowiedzi obrazkowych dotyczących prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka; | TAK |  |
|  | Podgląd ekranowy zarejestrowanego sygnału EKG w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu, bądź powtórzeniu; | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru; | TAK |  |
|  | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod; | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta min. imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć i ich wydruk; | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk; | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 210 [mm] (A4); | TAK |  |
|  | Optymalne rozmieszczenie wydruku kanałów na całej szerokości papieru; | TAK |  |
|  | Prędkość druku min. 5, 12.5, 25, 50 [mm/s]; | TAK |  |
|  | Czułość druku 5, 10, 20 [mm/mV]; | TAK |  |
|  | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich kanałów; | TAK |  |
|  | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego; | TAK |  |
|  | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy; | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii z wydrukami EKG co 15 [min.] min. 8 [h]; | TAK |  |
|  | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci; | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% max. 4 [h]; | TAK |  |
|  | Próbkowanie sygnału EKG: 32000 [Hz] na kanał; | TAK |  |
|  | Filtry zakłóceń mięśniowych min. 25, 40, 150 [Hz] oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 [Hz]; | TAK |  |
|  | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 [Hz]; | TAK |  |
|  | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 [Hz]; | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania i zapisu 10 [min.] ciągłego, 12-kanałowego zapisu EKG; | TAK |  |
|  | Wykonywanie klasycznych badań 12-kanałowych z 10-odprowadzeniowego kabla pacjenta; | TAK |  |
|  | Konfiguracje odprowadzeń min.: Standard, Cabrera, Nehb, Prawosercowe, Tylnościenne, Mieszane; | TAK |  |
|  | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej; | TAK |  |
|  | Funkcja pomiarów krzywej EKG min. interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS; | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu badania spoczynkowego min. 12.5, 25, 50 [mm/s]; | TAK |  |
|  | Czułość badania spoczynkowego 5, 10, 20 [mm/mV]; | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu rytmu min. 6.25, 12.5, [mm/s]; | TAK |  |
|  | Czułość rytmu min. 2.5, 5 [mm/mV]; | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć aparatu na min. 350 badań; | TAK |  |
|  | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC min. drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive; | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w port komunikacyjny LAN 1[Gbit]; | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 [GHz] oraz 5 [GHz]; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków badań w komputerze PC; | TAK podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję badania spirometrycznego wykorzystującą najnowsze moduły należnych; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist; | TAK |  |
|  | Bezpośrednia obsługa opcjonalnej worklisty z poziomu menu elektrokardiografu; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie elektrod podciśnieniowych; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta; | TAK |  |
|  | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów; | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu; | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 4 skrętne koła, min. 2 hamulce przy kołach; | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w kosz na akcesoria | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta na okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego min. 2 | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: System do próby wysiłkowej – 1 szt.

Nazwa oferenta: …………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ...................................................

| System do próby wysiłkowej– 1 szt , |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego, funkcji | Wymogi graniczne TAK |  | Parametry oferowane |
| SYSTEM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM DO FUNKCJONOWANIA ZE SZPITALNYM SYSTEMEM INFORMATYCZNYM: |  |  | TAK |  |
| - Zestaw do rejestracji badań wysiłkowych z bezprzewodowym przetwornikiem EKG i jednostką sterującą |  |  | TAK |  |
| PRZETWORNIK EKG |  |  | TAK |  |
| - 12-kanałowy moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z 10 odprowadzeń z bezprzewodową transmisją danych do systemu wysiłkowego za pośrednictwem wbudowanego modułu Bluetooth 5.0 (BTLE); |  |  | TAK |  |
| - Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 128000 Hz na kanał; |  |  | TAK |  |
| - Detekcja impulsów kardiostymulatora; |  |  | TAK |  |
| - Dwa źródła zasilania: z wbudowanego akumulatora typu li-ion oraz z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA; |  |  | TAK |  |
| - Waga przetwornika z wbudowanym akumulatorem: max. 130g; |  |  | TAK |  |
| - Czas pracy przetwornika z w pełni naładowanego wbudowanego akumulatora min. 72 godz.; |  |  | TAK |  |
| - Wbudowany w przetwornik port USB-C do ładowania wbudowanego akumulatora; |  |  | TAK |  |
| - Przetwornik dostosowany do bezprzewodowego ładowania wbudowanego akumulatora; |  |  | TAK |  |
| - Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi; |  |  | TAK |  |
| - Podgląd sygnału EKG ze wszystkich kanałów aktywnych (I, II, III, V1-V6) na wbudowanym wyświetlaczu OLED; |  |  | TAK |  |
| - Informacja o jakości podłączenia i odpięciu elektrod na wyświetlaczu OLED. |  |  | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE |  |  | TAK |  |
| - Oprogramowanie w języku polskim, pełne, dla wszystkich opcji programowych i interpretacji; |  |  | TAK |  |
| - Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań; |  |  | TAK |  |
| - Oprogramowanie wyposażone w bazę danych, umożliwiającą m.in. szybkie wyszukiwanie pacjentów, zapis i podgląd wszystkich możliwych wykonywanych przez zestaw badań dla danego pacjenta: spoczynkowego badania EKG, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG; |  |  | TAK |  |
| - Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji; |  |  | TAK |  |
| - Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie; |  |  | TAK |  |
| - Konfiguracje odprowadzeń spoczynkowego EKG i długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb, Frank (bipolarne lub ortogonalne), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnościenne (V7-V9), pediatryczne (z V3R, V4R, V7), typy mieszane (z V3R, V4R, V7-V9); |  |  | TAK |  |
| - Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera; |  |  | TAK |  |
| - Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV; |  |  | TAK |  |
| - Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50/100 mm/s; |  |  | TAK |  |
| - Jednoczasowe wyświetlanie 12 kanałów w różnych konfiguracjach do wyboru, min.: 1x12, 2x6, 4x3; |  |  | TAK |  |
| - Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, grubości linii; |  |  | TAK |  |
| - Filtry zakłóceń sieciowych i drżeń mięśniowych niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG; |  |  | TAK |  |
| - Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod z wizualnym systemem doradczym wskazującym jakość sygnału dla każdej krzywej za pomocą oznaczenia jej kolorem w 3 stopniach: zielony (jakość optymalna), żółty (jakość pogorszona) i czerwony (jakość wymagająca poprawy); |  |  | TAK |  |
| - Podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka; |  |  | TAK |  |
| - Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod; |  |  | TAK |  |
| - Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS; |  |  | TAK PODAĆ |  |
| - Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcje wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu; |  |  | TAK |  |
| - Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 60 minut z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania dowolnych fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań spoczynkowych EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów; |  |  | TAK |  |
| - Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG; |  |  | TAK |  |
| - Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cornell, Naughton) wbudowane w system; |  |  | TAK |  |
| - Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP; |  |  | TAK |  |
| - Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego; |  |  | TAK |  |
| - Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku; |  |  | TAK |  |
| - Wybór sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia i sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego lub submaksymalnego; |  |  | TAK |  |
| - Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych: |  |  | TAK |  |
| a. 12 odprowadzeniowego EKG |  |  | TAK |  |
| b. Częstości rytmu serca |  |  | TAK |  |
| c. Uśrednionych sygnałów EKG ze wszystkich kanałów prezentowanych jednocześnie |  |  | TAK |  |
| d. Powiększonego uśrednionego sygnału EKG z wybieranego automatycznie kanału o największej zmianie ST z możliwością ręcznej zmiany wyboru |  |  | TAK |  |
| e. Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian |  |  | TAK |  |
| f. Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) |  |  | TAK |  |
| g. Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST |  |  | TAK |  |
| h. Danych dotyczących zadanego obciążenia |  |  | TAK |  |
| i. Wartości współczynnika MET lub Watt |  |  | TAK |  |
| j. Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt |  |  | TAK |  |
| k. Aktywności stymulatora serca |  |  | TAK |  |
| l. Wartości limitu tętna |  |  | TAK |  |
| m. Procentowego wykonania limitu tętna |  |  | TAK |  |
| n. Przekroczenia limitu tętna |  |  | TAK |  |
| o. Rodzaju aktualnie używanego protokołu |  |  | TAK |  |
| p. Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania |  |  | TAK |  |
| q. Czasu trwania danego etapu |  |  | TAK | – |
| r. Czasu trwania całego wysiłku |  |  | TAK |  |
| s. Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania |  |  | TAK |  |
| t. Aktualnych wartości prędkości przesuwu pasa bieżni oraz kąta nachylenia bieżni (w przypadku badania na bieżni) |  |  | TAK |  |
| u. Ilości wykrytych pobudzeń komorowych |  |  | TAK |  |
| v. Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) |  |  | TAK |  |
| w. Wartości zmęczenia według skali Borga; |  |  | TAK |  |
| - Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii występujących podczas badania wysiłkowego; |  |  | TAK |  |
| - Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia; |  |  | TAK TAK |  |
| - Przypomnienie o momencie na wykonanie pomiaru ciśnienia z sygnalizacją graficzną i dźwiękową (w przypadku ręcznego wykonywania pomiarów); |  |  | TAK |  |
| - Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby; |  |  | TAK |  |
| - Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania; |  |  | TAK |  |
| - Wsteczne przeglądanie zarejestrowanego od początku badania sygnału EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego; |  |  | TAK |  |
| - Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników; |  |  | TAK |  |
| - Możliwość późniejszej rozbudowy o algorytm automatycznej interpretacji spoczynkowego EKG z modułem interpretacji dedykowanej dla sportowców – według kryteriów z Seattle; |  |  | TAK |  |
| - Możliwość późniejszej rozbudowy o moduł wysiłkowej farmakologicznej próby wysiłkowej (tzw. dobutaminowej); |  |  | TAK |  |
| - Możliwość późniejszej rozbudowy o zintegrowaną w oprogramowaniu funkcję badania spirometrycznego |  |  | TAK |  |
| - Wózek jezdny dedykowany do systemu, wyposażony w 4 skrętne kółka z półką na drukarkę i uchwytem na monitor |  |  | TAK |  |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  | TAK |  |
| - Rejestracja sygnału i obsługa systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera PC z procesorem min. 4-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 16 GB, dyskiem typu SSD min. 500 GB, ekranem min. 22” Full-HD, drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym Windows 11 Pro. |  |  | TAK |  |
| Parametry bieżni: |  |  | TAK |  |
| - Zakres prędkości 0.5-22 km/h z regulacją co 0.1 km/h |  |  | TAK |  |
| - Nachylenie 0-25% z regulacją co 0,1% |  |  | TAK |  |
| - Dopuszczalna masa pacjenta 250 kg |  |  | TAK PODAĆ |  |
| - Długość użytkowa taśmy bieżni 150 cm |  |  | TAK PODAĆ |  |
| - Szerokość użytkowa taśmy bieżni 50 cm |  |  | TAK |  |
| - Wysokość położenia taśmy bieżni względem podłoża 23 cm |  |  | TAK |  |
| - Taśma bieżni pokryta warstwą antypoślizgową, wyposażona w warstwę amortyzującą |  |  | TAK |  |
| - Łagodny start i zatrzymanie taśmy, ograniczające ryzyko utraty równowagi u pacjenta |  |  | TAK |  |
| - Poręcze dla pacjenta |  |  | TAK |  |
| - Dwa systemy awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa – przycisk dla osoby obsługującej i automatyczne zatrzymanie w przypadku ześlizgnięcia się pacjenta z bieżni |  |  | TAK |  |
| - Port komunikacyjny RS-232 lub USB do zdalnego sterowania z systemu wysiłkowego |  |  | TAK |  |
| - Silnik prądu zmiennego o mocy 2.2 kW, bezszczotkowy, bez konieczności konserwacji |  |  | TAK |  |
| - Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |  | TAK |  |
| - Urządzenie spełniające normy dla sprzętu medycznego klasy IIb z wbudowanym transformatorem separującym |  |  | TAK |  |
| - Gwarancja producenta na okres min. 24 miesięcy |  |  | TAK |  |
| - Szkolenie aplikacyjne z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego min. 2 |  |  | TAK |  |

…………………………………………………………………………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty

osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy