Zał. 1 do SWZ - Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych

(Parametry bezwzględnie wymagane oznaczono jako „TAK”. Parametry oceniane oznaczono jako „zakres x = 1 pkt, zakres y = 0 pkt.” lub podobnie. W kolumnie „Wartość oferowana” należy wyszczególnić parametr ze szczegółowością pozwalającą na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego parametru względem wymaganego lub ocenianego parametru przez Zamawiającego)

Należy także wypełnić tabelę dot. wyceny urządzenia

| Aparat do monitorowania rzutu serca metodą małoinwazyjną – szt. 1 |  | Parametr Wymagany/oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  | PODAĆ |  |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  | Podać |  |
| Wytwórca |  | PODAĆ |  |
| Dostawca |  | PODAĆ |  |
| Kraj pochodzenia |  | PODAĆ |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK |  |
| Rok produkcji: min. 2017 |  | TAK |  |
| - Deklaracja Zgodności z MDR; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK |  |
| 1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: bez użycia cewnika Swan-Ganza,, pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego, pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | Tak |  |
| 2. | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP ciśnienie żylne | Tak |  |
| 3. | Urządzenie posiada dwie opcje kalibracji: automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego | TAK: 25 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 4. | Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC), Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys, Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia, Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP, Częstość skurczów serca HR, Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP, Objętość wyrzutowa SV (SVI), Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV, Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV, Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI), Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax, Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI), Wskaźnik funkcji serca CFI, Calkowita objętość krwi w klatce piersiowej ITBV, Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI), Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW (ELWI), Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI, Całkowita frakcja wyrzutowa GEF, Moc użyteczna serca CP (CPI) | Tak |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu | TAK: 25 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 6. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej | TAK: 25 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 7. | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min. 800 x 480 pixel | Tak |  |
| 8. | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne, oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 9. | Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych: ekran krzywej ciśnienia w czasie rzeczywistym, ekran pola parametrów, ekran przeglądu parametrów z systemem sygnalizacji świetlnej, ekran Spider Vision, ekran profile, ekran trendy graficzne, ekran pomocy | Tak |  |
| 10. | Drukowania danych poprzez -wirtualne drukowanie z portu USB, drukowanie poprzez sieć, drukowanie lokalne | Tak |  |
| 11. | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych. | Tak |  |
| 12. | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Waga urządzenia nie więcej niż 3 kg | Tak |  |
| 14. | Uchwyt uniwersalny do monitora | TAK: 25 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 15. | Oferowane urządzenie ma być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi. W ofercie 5 kompletnych zestawów do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem 1 dostępu naczyniowego | Tak |  |
| 16 | Termin gwarancji | Podać (24-48 m-cy) |  |

Wycena:

(należy wycenić dostawę aparatu zgodnie z poniższą tabelą).

| Nazwa | Cena za 1 szt. netto | Szt. | VAT % | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do monitorowania rzutu serca |  | 1 |  |  |