Załącznik nr 6 do SWZ

PARAMETRY OGÓLNE NARZĘDZI

Oferowane narzędzia mają być:

- wyprodukowane  w 2025/2026 roku, fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieregenerowane, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletne i gotowe do użycia- nie wymagające procedur  przygotowania przez użytkownika, hartowane próżniowo, odporne na korozję, poddane wstępnej pasywacji

- posiadają powierzchnie: matowane, równe, gładkie, pozbawione zadziorów, pozbawione porów, pozbawione pęknięć, pozbawione wyżłobień.

- łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem

- wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy:

DIN EN 10088-1:2024 lub równoważnej

DIN EN 10088-3:2024 lub równoważnej

ISO 7153-1:2016 lub równoważnej

ISO 13485:2016 lub równoważnej

ISO 13402:1995 ( dot. odporności na korozję) lub równoważnej

- oraz dla poszczególnych grup wyrobów  posiadają stal wg. norm DIN:

a) nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024

b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13  DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024

c) dłuta-  X50CrMoV1 DIN EN 10088-1:2024, -2:2025, -3:2024

d) młotki-  twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna

- przeznaczone do: sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,

Możliwość dodatkowego oznakowania narzędzi do 13 znaków

OKRES GWARANCJI NA NARZĘDZIA: 24 MIESIĄCE

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni.

- oznaczone kodem Data matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy (kod kreskowy 2D), składający się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni ( skład zestawów narzędzi chirurgicznych , obieg w obrębie BO/CS , planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach ). Dopuszczalne nie oznakowanie na narzędziach na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu.