Opis przedmiotu zamówienia  Zał. nr 2

Zadanie nr 1.

Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty słuchowe zakotwiczone w kości skroniowej wraz z procesorem dźwięku - zestawy implantów słuchowych aktywnych | zestaw | 2 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY kol. 1 |  | Wymagalność kol. 2 | Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) Kol. 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  | Nr katalogowy, indeks itp. ……………………………….. |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 1 - Część 1-1 zestawy implantów słuchowych aktywnych |  |  |  |  |  |
| Część wewnętrzna – aktywny implant słuchowy |  |  | - |  |  |
|  |  | Kapsuła implantu aktywnego połączona z cewką odbiorczą umożliwiająca odgięcie cewki na boki o ± 30o | Tak |  |  |
|  |  | Waga implantu 18 g ± 2 g | Tak podać |  |  |
|  |  | Wymiary implantu: długość 60 mm ± 1mm, średnica kapsuły umieszczanej w loży kostnej 20 mm ±1 mm | Tak podać |  |  |
|  |  | Fiksacja w kości za pomocą dwóch śrub i silikonowego paska o długości 40 mm ± 1 mm | Tak podać |  |  |
|  |  | Śruby fiksujące wkręcające się w kość na głębokość do 2,7 mm | Tak podać |  |  |
|  |  | Powierzchnia implantu 3500 mm2 ± 50 mm2 | Tak podać |  |  |
|  |  | Elektromagnetyczny przetwornik generujący dźwięk | Tak |  |  |
| Część zewnętrzna – procesor dźwięku |  |  |  |  |  |
|  |  | Symetryczny procesor dźwięku programowo ustawiany do strony lewej lub prawej, w komorze baterii możliwość umieszczenia znacznika koloru | Tak |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości 200 – 9500 Hz ± 500 Hz | Tak |  |  |
|  |  | Szczytowy maksymalny poziom siły drgań 110 dBμN ± 5 | Tak podać |  |  |
|  |  | Metody dopasowania NAL-NL1 BC i DSL BC | Tak |  |  |
|  |  | Zakres dopasowania do 45 dB HL BC | Tak |  |  |
|  |  | Funkcje: otwarta kierunkowość, regulowana redukcja szumów o 9dB, power bass, szeroka dynamika, menedżer szumu wiatru | Tak |  |  |
|  |  | Minimum 64 kanały przetwarzania | Tak podać |  |  |
|  |  | Minimum 16 pasm dopasowania | Tak podać |  |  |
|  |  | Liczba programów minimum 3 | Tak podać |  |  |
|  |  | Rozmiar procesora dźwięku o wymiarach 40x30x9 mm ± 1mm | Tak podać |  |  |
|  |  | Wbudowane min. 2 mikrofony. | Tak |  |  |
|  |  | Waga procesora 8g ± 1g z magnesem w rozmiarze 1 | Tak podać |  |  |
|  |  | Zasilanie bateryjne standardowymi bateriami typ 675 – w komplecie 1 opakowanie baterii. | Tak |  |  |
|  |  | Przewidywany przez producenta czas pracy na baterii min 50 godzin | Tak podać |  |  |
|  |  | Pokrywa komory baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem | Tak |  |  |
|  |  | Co najmniej 6 kolorów obudowy procesora | Tak podać |  |  |
|  |  | Klasyfikacja odporności na wodę min. IP57 | Tak |  |  |
|  |  | Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz | Tak |  |  |
|  |  | Dioda LED | Tak |  |  |
|  |  | Funkcje flight mode i mute dla doraźnego wyciszania dźwięków oraz rozłączania komunikacji bezprzewodowej | Tak |  |  |
|  |  | Procesor dźwięku wyposażony w min. 2 przyciski na obudowie do regulacji głośności i/lub zmiany programów | Tak |  |  |
|  |  | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym z telefonem, możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli, możliwość sterowania procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon. | Tak |  |  |
|  |  | Wymagany okres gwarancji części zewnętrznej minimum 24 miesiące, część wszczepialna wewnętrzna minimum 60 miesiecy. Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę (sprzętu i oprogramowania) obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 3 lata od daty wygaśnięcia gwarancji.. | Tak podać |  |  |
| 31 |  | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki. | Tak |  |  |  |
| 32 |  | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |
| 33 |  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | Tak |  |  |  |
| 34 |  | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu lub załączyć do oferty |  |  |  |
| 35 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. | Tak |  |  |  |

Zadanie nr 1 cd.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty słuchowe zestawy implantów słuchowych przezskórnych | zestaw | 2 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |  | Wymagalność |  |  | Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr katalogowy, indeks itp. ……………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 1 - Część 1-2 zestawy implantów słuchowych przezskórnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Część wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tytanowy implant o długości 4mm (dostępność wersji 3mm na żądanie zamawiającego), samogwintujący się, o powierzchni zmatowionej laserowo |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Możliwość badania MRI min. 1,5T – badania bez interwencji chirurgicznej lub zabiegowej |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Zaczep/wspornik (element przechodzący przez skórę) dostępny w min. 4 rozmiarach 6 – 14 mm kompatybilny z min. 2 producentami procesorów |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja wspornika w części przechodzącej przez skórę cylindryczna, profilowany zaczep do podłączenia procesora od zewnątrz w szczytowej części wspornika |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Możliwość odkręcenia wspornika procesora od implantu w trakcie zabiegu chirurgicznego |  | Tak |  |  |  |
| Elementy jednorazowe do implantacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw wierteł w jednym opakowaniu do procedury minimalnie inwazyjnej zawierający wiertło naprowadzające, wiertło rozwiercające, dedykowaną kaniulę i nasadkę silikonową zakładaną na wspornik na czas gojenia |  | Tak |  |  |  |
| Część zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cyfrowy, jednomodułowy procesor dźwięku mocowany w całości na zaczepie – wzmocnienie procesora 65 dB HL BC |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości 200 – 9500 Hz ± 500 Hz |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Szczytowy maksymalny poziom siły drgań 135 dBμN ± 5 |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Metody dopasowania NAL-NL1 BC i DSL BC |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Funkcje: otwarta kierunkowość, regulowana redukcja szumów o 9dB, power bass, szeroka dynamika, menedżer szumu wiatru |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Minimum 64 kanały przetwarzania |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Minimum 16 pasm dopasowania |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Liczba programów minimum 3 |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Wbudowane min. 2 mikrofony. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Rozmiar procesora dźwięku o wymiarach 30x00x15 mm ± 1mm |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Waga procesora 20g ± 1g |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Zasilanie bateryjne standardowymi bateriami typ 675 – w komplecie 1 opakowanie baterii. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Przewidywany przez producenta czas pracy na baterii min 50 godzin |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Pokrywa komory baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Co najmniej 6 kolorów obudowy procesora |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Klasyfikacja odporności na wodę min. IP57 |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Dioda LED |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym z telefonem, możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli, możliwość sterowania procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Wymagany okres gwarancji części zewnętrznej minimum 24 miesiące, część wszczepialna minimum 60 miesięcy. Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę (sprzętu i oprogramowania) obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 3 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej wraz z kierunkowością 360 stopni, próbkowanie dźwięku min 55 000 razy na sekundę |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążania implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Dostępne dedykowane silikonowe kolorowe nakładki na procesor oraz naklejki |  | Tak podać |  |  |  |
|  |  | Procesor dźwięku wyposażony w min. 2 przyciski na obudowie do regulacji głośności i/lub zmiany programów |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Funkcje flight mode i mute dla doraźnego wyciszania dźwięków oraz rozłączania komunikacji bezprzewodowej |  | Tak |  |  |  |
| wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw demonstracyjny z działającym procesorem o mocy 65dB HL BC i kompletem 4 opasek |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Urządzenie bezprzewodowe do programowania Noahlink Wireless lub równoważne |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Inne |  |  |  |  |
| 64 |  | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki. | Tak |  |  |  |  |
| 65 |  | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |
| 66 |  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | Tak |  |  |  |  |
| 67 |  | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu lub załączyć do oferty |  |  |  |  |
| 68 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. | Tak |  |  |  |  |

Zadanie nr 2.

Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 2.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System aktywnego implantu słuchowego | zestaw | 2 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |  | Wymagalność |  | Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  | Nr katalogowy, indeks itp. ……………………………….. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | System częściowo wszczepialny- procesor dźwięku zawierający moduł/baterie zasilające umieszczony poza ciałem. | Tak TAK/NIE |  |  |
| 2 |  | Zakres dopasowania systemu pozwala na kompensację ubytków słuchu typu mieszanego i przewodzeniowego, dla których wartości wzmocnienia progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego zawierają się w przedziale co najmniej od 0 dB HL do 55 dB HL. | TAK podać |  |  |
| 3 |  | Zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu przewodzeniowego, mieszanego oraz jednostronnej głuchoty w opcji CROS (contralateral routing of signal). | TAK |  |  |
| 4 |  | Procesor dźwięku dostosowywany do ucha prawego lub lewego wyłącznie poprzez rekonfigurację programową. | Tak |  |  |
| 5 |  | Wszczepialny aktywny przetwornik drgający (implant) wywołujący wymuszone drgania mechaniczne (wibracje) w obrębie kości czaszki mocowany w kości czaszki w 1 punkcie | TAK |  |  |
| 6 |  | Możliwość usytuowania aktywnego przetwornika drgającego (implantu) w różnych pozycjach (miejscach) w kości czaszki w zależności od uwarunkowań anatomicznych pacjenta. | TAK |  |  |
| 7 |  | Przetwornik drgający mocowany do implantu wykonanego z tytanu, samogwintującego się o dostępnych długościach 3mm lub 4mm. | TAK podać |  |  |
| 8 |  | Aktywny przetwornik drgający (implant) bez wewnętrznych źródeł zasilania, całkowicie umieszczany podskórnie. | TAK |  |  |
| 9 |  | Cyfrowe przetwarzanie sygnału w procesorze zewnętrznym. | TAK |  |  |
| 11 |  | Przezskórna transmisja radiowa sygnału z procesora (części zewnętrznej) do aktywnego przetwornika/implantu drgającego. Część wewnętrzna (implant) niepołączona mechanicznie z częścią zewnętrzną (procesorem). | TAK |  |  |
| 12 |  | Aktywny przetwornik drgający kompatybilny z niezależnym implantem tytanowym | TAK |  |  |
| 13 |  | Możliwość przeprowadzenia badania MRI do 3.0 Tesla bez konieczności usuwania całego implantu. Możliwość przeprowadzania badania rezonansu magnetycznego MRI z wszczepioną częścią wewnętrzną – możliwość usunięcia części magnetycznych na czas badania. | TAK |  |  |
| 14 |  | System implantu przystosowany do obu uszu. | TAK |  |  |
| 15 |  | Procesor dźwięku wyposażony w dwa mikrofony | TAK |  |  |
| 16 |  | Dioda sygnalizująca pracę procesora dźwięku | TAK |  |  |
| 17 |  | Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku | TAK podać typ baterii |  |  |
| 18 |  | Ochrona przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniająca normę min. IP54 | TAK |  |  |
| 19 |  | Możliwość elektronicznej identyfikacji implantu przez procesor dźwięku | TAK |  |  |
| 20 |  | Użyczenie Zamawiającemu na czas trwania umowy laptopa z oprogramowaniem i osprzętem niezbędnym do przeprowadzenia ustawień procesora dźwięku. | TAK |  |  |
| 21 |  | Wszystkie niezbędne podczas zabiegu chirurgicznego elementy jednorazowego użytku (komplet jednorazowy) dostarczone w ilości sztuk odpowiadającej wolumenowi zamówienia. | TAK |  |  |
| 22 |  | Użyczenie Zamawiającemu do przeprowadzenia zabiegi zestawu chirurgicznego do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu. | TAK |  |  |
| 23 |  | Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora u pacjenta. | TAK |  |  |
| 24 |  | Badanie progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego poprzez procesor z wykorzystaniem standardowego oprogramowania producenta (tzw. audiometria in-situ). | Tak |  |  |
| 25 |  | Manualna regulacja zmiany programu | Tak |  |  |
| 26 |  | Informacja akustyczna dla pacjenta o wyczerpującej się baterii. | Tak |  |  |
| 27 |  | Informacja wizualna (dioda LED na obudowie procesora) o stanie baterii. | Tak |  |  |
|  |  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| c |  | Wymagany okres gwarancji części zewnętrznej minimum 24 miesiące, część wszczepialna minimum 60 miesięcy. Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu (gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę (sprzętu i oprogramowania) obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 3 lata od daty wygaśnięcia gwarancji | Tak podać |  |  |
| 64 |  | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki. | Tak |  |  |  |
| 65 |  | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |
| 66 |  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | Tak |  |  |  |
| 67 |  | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu lub załączyć do oferty |  |  |  |
| 68 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. | Tak |  |  |  |

Zadanie nr 3.

Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 3.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System implantów przewodnictwo kostne | szt. | 25 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY |  | Wymagalność |  |  |  | Należy potwierdzić wpisując słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3 * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr katalogowy, indeks itp. ……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | System implantów przewodnictwo kostne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się, o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3 mm i 4 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Możliwość odkręcania i wkręcania zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Pomiar stabilności implantów metodą RFA śródoperacyjnie jak i do czasu obciążenia procesorem oraz podczas wizyt kontrolnych w przypadku zastosowania zaczepu/wspornika penetrującego tkanki miękkie. W przypadku zastosowania magnetycznego – pomiar stabilności metodą RFA tylko śródoperacyjnie | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Możliwość dostarczenia zaczepu magnetycznego | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Jeden punkt mocowania w kości skroniowej | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzania implantacji (jednorazowego użytku) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min. dwóch głębokościach 3 mm i 4 mm | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Przyrząd do wykonania w skórze otworu pod wspornik w przypadku implantu ze wspornikiem (zaczep procesora) | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Procesor dźwięku |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. | Tak, podać typ źródła zasilania |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Wzmocnienie procesora min. 55dB HL | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Możliwość pomiaru stabilności implantów metodą RFA | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Zabezpieczenie baterii przed przypadkowym wyjęciem | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Różna kolorystyka procesorów do wyboru dla operatora – minimum 4 kolory | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Możliwość odkręcania i wkręcenia zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji. Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Obecność inżyniera klinicznego Wykonawcy przy wszystkich zabiegach wszczepienia implantów | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla operatorów związanych z wszczepieniem implantów otolaryngologicznych w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Użyczenie Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędnego osprzętu do przeprowadzenia ustawień procesora dźwięku. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | GWARANCJA, SERWIS, Dokumentacja | - |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Implant ( część wszczepialna) oraz procesor minimum 48 miesiecy mowy ( część zewnętrzna) minimum 24 miesiące . Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę (sprzętu i oprogramowania) obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 3 lata od daty wygaśnięcia gwarancji. | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| C |  | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |  |  |  |
| D |  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| E |  | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu lub załączyć do oferty |  |  |  |  |  |  |
| F |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. | Tak |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp.

- Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

- Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli:

- gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie 
z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp.

4. Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

5. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania 
w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę 
w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

6. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.