Załącznik nr 1A

| Opis przedmiot zamówienia „Zakup zamrażarki niskotemperaturowej z systemem do podtrzymywania temperatury” | Nazwa Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Zamrażarka niskotemperaturowa - system chłodzenia kaskadowy jednokompresorowy - zakres temperatur od -40°C do co najmniej -86°C - pojemność nie mniejsza niż 95 litrów - możliwość zmieszczenia co najmniej max. 20 pudełek / 3000 probówek 2 mL - panel kontrolny LED - alarm temperaturowy, zabrudzonego filtra - 2 szt. drzwi wewnętrznych - drzwi zewnętrzne izolowane termicznie z uszczelkami - izolacja próżniowa VIP - system ogrzewania uszczelki zewnętrznej - komora ze stali z pokryciem tworzywem - co najmniej 1 półka ze stali nierdzewnej - podstawa zamrażarki wyposażona w kółka z możliwością poziomowania - panel kontrolny umieszczony na wysokości oczu - wymiary zewnętrze: nie większe niż 780 x 680 x 830 mm - wymiary wewnętrzne: nie większe niż 350 x 491 x 640 mm - waga: nie większa niż 110 kg - zasilanie 230V, 50 HZ System do podtrzymywania temperatury CO2 back-up Niezależny od pracy systemów zamrażarki system zasilania awaryjnego ciekłym dwutlenkiem węgla (CO2 back-up system) wyposażony w: - niezależny wyświetlacz temperatury - niezależny sensor temperatury - programowanie dowolnej temperatury zadziałania back-upu niezależnej od alarmu temperaturowego - programowanie czasu wstrzykiwania CO2 - programowanie odstępów czasowych między wstrzykiwaniami CO2 - wyposażony w system monitorowania ilości zużytego CO2 i pokazujący ilość pozostałego w butli gazu w procentach. Ustawianie progu alarmowego zużytego gazu przez użytkownika z klawiatury back-upu. - system ciągłego monitorowania parametrów zamrażarki wraz z powiadamianiem na e-mail i GSM. System rejestrujący dane w chmurze, dostęp do danych możliwy z każdego komputera PC. System wysyła m.in. alarmy o zmianach temperatury, otwartych drzwiach oraz o ilości pozostałego CO2 w butli. System składa się z modułu procesora z ETH i WiFi, modułu wejść PT100 (lub PT1000), modułu wejść cyfrowych, UPS z baterią 300mAh, modułu GSM, czujki PT1000 ( do +100°C) |  |  |

* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumn przez wpisanie wymaganych informacji, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy dany produkt spełnia wymagania.

W przypadku nie wypełnienia danych oferta podlega odrzuceniu, na podstawie art. 226 pkt 5 uPzp.

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM BĄDŹ OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ