Załącznik nr 1B

| Opis przedmiot zamówienia „Zakup homogenizatora kulkowego z uchwytem do probówek 2 ml” | Nazwa Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Homogenizator kulkowy - pracujący w trybie 3D (ruch ósemkowy) przeznaczony do homogenizacji próbek biologicznych - zarówno miękkich, jak i twardych - Bezszczotkowy silnik - Możliwość pracy z rotorami na min: 48 probówek 2ml; 48 probówek 0,5ml; 24 probówki 0,5ml; 24 próbówki 1,5ml; 24 probówki 2ml; 12 próbówek 7ml, 12 probówek 15ml, 6 probówek 30ml, 3 probówki 50ml. - Wszystkie rotory powinny zawierać zębate wzmocnienie względem trzpienia typu „ząb w ząb” (wzmocnienie siły homogenizacji oraz ochrona trzpienia) i co najmniej 6 zębów na trzpieniu - Trzpień zakończony mechanizmem bezpieczeństwa gwintowanym, o średnicy max 10mm dla lepszego komfortu nakładania docisków - W zestawie co najmniej rotor na 24 szt probówek 2 ml - Możliwość programowania własnych programów pracy min 90, - Transparentna pokrywa otwierana do góry - Możliwość rozbudowy o moduł dla próbek światłoczułych - Ładowanie rotora z probówkami z przodu homogenizatora - Blokada przypadkowego otwarcia pokrywy w trakcie pracy - Zakres objętości próbki w przedziale min od 0,25ml do 50ml - Zakres prędkości w przedziale min od 0,8 m/s do 8 m/s ze skokiem max 0,15 m/s - Duży wyświetlacz dotykowy gładki (bez przycisków) wskazujący jednocześnie min: wielkość probówki, wybraną prędkość, zakres czasu, ilość cykli, długość przerwy miedzy cyklami, temperaturę w komorze. - Alarm (ostrzeżenie) o granicznej wartości prędkości, której nie wolno przekroczyć przy zastosowaniu różnych wielkości objętościowych probówek - Wbudowana gotowa biblioteka programów/procedur dla różnych próbek/tkanek, w tym dla kręgowców wodnych - Kontrola parametrów procesu w trakcie jego trwania - Min ilość cykli 10 - Regulacja czasu pracy w przedziale min 1s – 9,59min - Waga urządzenia max 30kg |  |  |

* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumn przez wpisanie wymaganych informacji, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy dany produkt spełnia wymagania.

W przypadku nie wypełnienia danych oferta podlega odrzuceniu, na podstawie art. 226 pkt 5 uPzp.

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM BĄDŹ OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ