Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Urządzenie do Termicznej Analizy Mechanicznej - 1 szt.

dla Katedry Inżynierii i Technologii Polimerów

- Krótki opis urządzenia: Urządzenie służy do przeprowadzania analiz TMA (ang. Thermomechanical Analysis), czyli termicznej analizy mechanicznej. TMA to technika badawcza służąca do pomiaru zmian wymiarowych materiału (rozszerzalności, skurczu, penetracji) w funkcji temperatury oraz czasu, przy jednoczesnym działaniu na próbkę stałej siły mechanicznej. Główne zastosowania aparatu TMA: pomiar współczynnika rozszerzalności cieplnej, wyznaczanie temperatury zeszklenia, analiza mięknienia i topnienia, badanie pełzania i relaksacji naprężeń, analiza skurczu, analiza spęczniania, ocena utwardzania materiałów termo i chemoutwardzalnych.

- Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - zakres temperatury od co najmniej -140°C do nie mniej niż 600 °C - dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż ± 0.25 K - maksymalna długość próbki nie mniejsza niż 20 mm - zakres pomiarowy: ± 5 mm - rozdzielczość nie gorsza niż 0,5 nm - zakres siły: 0,1 N do 1 N - próbkowanie: nie gorsze niż10 punktów na sekundę - pomiar efektów cieplnych z rozdzielczością SDTA nie gorszą niż: 0,005 °C - dynamiczne obciążenie TMA (DLTMA) – pomiar słabych przemian i elastyczności z częstotliwością co najmniej od 0,01 do co najmniej 1 Hz - pomiar zmian wymiaru próbki w funkcji temperatury w zdefiniowanej atmosfera pomiaru - automatyczne otwieranie i zamykanie pieca - gazoszczelna komora pomiarowa - termostatowana komora pomiarowa zapewniająca optymalną dokładność pomiarową - efektywne chłodzenie za pomocą ciekłego azotu - prowadzenie pomiaru w atmosferze gazu ochronnego i gazów reakcyjnych (min. 2) z funkcją automatycznego przełączania w trakcie trwania pomiaru - wyposażenie: - sonda typu, K, 10 Quarz - sonda typu K 20, Quarz - sonda z końcówką kulistą 3 mm - zestaw mocowania folii - zestaw mocowania włókien - sonda płaska 3 mm - sonda płaska 1 mm - uchwyt to zginania 3-punktowego - zestaw do pomiaru zmiany objętości cieczy - zestaw do pomiaru pęcznienia (zmiana objętości lub długości w następstwie kontaktu z cieczą) - wzorzec do kalibracji - szafir - zbiornik na ciekły azot 100L z kołami transportowymi - dedykowane oprogramowanie do ewaluacji krzywych pomiarowych (kompatybilne z aktualnie stosowanym oprogramowaniem STARe do analizy właściwości termicznych materiałów) - możliwość rozszerzenia zakresu temp. oferowanego zestawu do min. -140 do 1600 oC - możliwość podłączenia analizatorów MS i FTIR . 20. Licencja na oprogramowanie musi być: a) dla Oprogramowania Narzędziowego (i) bezterminowa (ii) ze wsparciem technicznym (iii) z prawem aktualizacji b) dla Oprogramowania Systemowego (i) bezterminowa (ii) ze wsparciem technicznym (iii) z prawem aktualizacji | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ……………………………….…. - ……………………………….…. - …………………………..……… - ………………………..………… - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ……………………………… - ……………………………… |
| 2. | Termin dostawy: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: do ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesięcy oraz serwis gwarancyjny. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku B-1, pok. 302A Politechniki Wrocławskiej. - Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 10 osób w siedzibie Zamawiającego. - Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania BHP i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do Termicznej Analizy Mechanicznej | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (…..%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).