|  | Zapytanie ofertowe numer ELOG/2/003543/26 Dostawa samochodów typu furgon 4x4 z nową aparaturą diagnostyczno-lokalizacyjną do kabli o napięciu do 20 kV dla Energa-Operator S.A. |
| --- | --- |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia

### II. Specyfikacja wymaganych pojazdów i aparatury

### III. Wymagane minimalne warunki gwarancji

### IV. Warunki dostawy pojazdów

### V. Wytyczne dotyczące oklejenia/oznakowania pojazdów

### VI. Wymagania dotyczące instalacji Tetra

# I. Przedmiot zamówienia

### Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa samochodów typu furgon 4x4 z nową aparaturą diagnostyczno-lokalizacyjną do kabli o napięciu do 20 kV dla Energa-Operator S.A.” zgodnych z opisem w niniejszym dokumencie.

### Zamówienie obejmuje dostawę 5 sztuk do następujących Odbiorców:

| Lp. | Przedmiot | Odbiorca | Adres dostawy | Liczba szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód typu furgon 4x4 z nową aparaturą diagnostyczno-lokalizacyjną do kabli o napięciu do 20 kV | Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku | ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk | 1 |
| 2 |  | Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie | ul. Morska 10, 75-950 Koszalin | 1 |
| 3 |  | Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie | ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn | 1 |
| 4 |  | Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku | ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock | 1 |
| 5 |  | Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu | Al. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń | 1 |

# II. Specyfikacja wymaganych pojazdów i aparatury

- Rodzaj pojazdu

### Samochód typu furgon 4x4 z nową aparaturą diagnostyczno-lokalizacyjną do kabli o napięciu do 20 kV

- Dopuszczalne marki i modele

  - Samochód

Mercedes-Benz Sprinter 4x4

  - Aparatura diagnostyczno-lokalizacyjna

Każda spełniająca specyfikację

- Specyfikacja pojazdu

Jeżeli w specyfikacji nie podano wyrażeń „nie mniej niż”/”od”/”min.” lub „nie więcej niż”/”do”/”max.”, Zamawiający dopuszcza 5 % tolerancję wymiarów i parametrów w stosunku do podanych w Specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikowania wymagań niniejszej specyfikacji w trakcie postępowania zakupowego, w drodze udzielania wyjaśnień na zadawane przez Dostawców pytania na platformie „Connect” (zakładka: Pytania/Odpowiedzi)

Wymienione w specyfikacji wyposażenie jest wyposażeniem wymaganym minimalnym, Dostawca może zaoferować szerszy lub wyższy zakres wyposażenia, zwłaszcza jeśli jest ono niezbędne do sprawnej obsługi aparatury, w ergonomicznych warunkach pracy.

Wybór optymalnego wariantu pojazdu pod zabudowę laboratorium należy do Dostawcy, do oferty musi być dołączona szczegółowa specyfikacja samochodu.

  - Wymagania dotyczące samochodu - podwozia

- rodzaj samochodu: 	samochód ciężarowy typu furgon  Mercedes-Benz Sprinter  4x4 w wersji Pro

- rok produkcji:	nie wcześniej niż 2026 r., samochód fabrycznie nowy

- rodzaj nadwozia:	furgon VAN

- DMC	do 5,5 t

- ilość rzędów siedzeń: 	1

- ilość miejsc siedzących:	3

- silnik: 	diesel z turbodoładowaniem

- napęd	4x4

- norma emisji spalin: 	zgodna z obowiązującym prawem, wymagana jest taka norma emisji spalin, aby była możliwość zarejestrowania pojazdu w Polsce nie krócej niż w ciągu 90 dni od dnia wystawienia faktury sprzedaży po odbiorze pojazdu

- moc silnika:	nie mniej niż 150 KM

- max moment obrotowy 	min 320 Nm

- skrzynia biegów:	automatyczna

- kolor:	biały

- rozstaw osi: 	nie mniej niż 3650 mm

- długość całkowita pojazdu: 	nie mniej niż 5900 mm

- wysokość całkowita pojazdu z zabudową 	nie więcej niż 3300 mm ,

- wysokość przestrzeni ładunkowej	nie mniej niż 1840 mm,

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu	do 5500 kg,

- długość przestrzeni ładunkowej 	nie mniej niż 3300 mm,

- parametry oferowanego samochodu muszą być dostosowane do zamontowanej aparatury i pozwalać na sprawną jej obsługę w ergonomicznych warunkach pracy

  - Elementy nadwozia

- Nadwozie z wysokim dachem

- Rezygnacja z ściany działowej

- Drzwi przesuwne po prawej stronie

- Okno stałe w ścianie bocznej, lewe

- Okno stałe w drzwiach przesuwnych, prawe

- Szyba przednia podgrzewana, ze szkła klejonego

- Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera

- Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem

- Boczne szyby w przestrzeni pas. w kolorze czarnym

- Szyba naprzeciw drzwi przesuwnych z boku fabrycznie przyciemniona (nie przyciemniana a ciemna, nieprzezroczysta)

- Szyba w drzwiach przesuwnych fabrycznie przyciemniona (nie przyciemniana a ciemna, nieprzezroczysta)

- Tylne drzwi dwuskrzydłowe bez szyb.

  - Systemy, układy i wyposażenie samochodu

Wyposażenie standardowe powinno zawierać podzespoły zgodne z katalogiem wersji wyposażenia oraz homologacją producenta.

- Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach

- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

- Układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy

- Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV

- Pakiet parkowania z kamerą tylną

- Funkcja podtrzymania ciśnienia w układzie hamulcowym po zatrzymaniu pojazdu (typu: „hold” lub odpowiednik)

- Asystent ruszania na wzniesieniu

- Asystent układu hamulcowego

- Wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą

- Wzmocniony stabilizator przedniej osi

- Amortyzatory osi tylnej

- Resor poprzeczny piórowy z przodu

- Zawieszenie tylne z resorami parabolicznymi

- Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy

- Dodatkowe koło pasowe do dodatkowego alternatora

- Filtr paliwa z separatorem wody i grzałką 600W

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

- Regulacja zasięgu reflektorów

- Panel w podsufitce z dwoma światłami punktowymi

- Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera

- Boczne listwy ochronne

- Belka przeciw najazdowa tylna

- Stopień z tyłu pojazdu

- Siedzenie kierowcy regulowane, z podłokietnikiem

- Siedzenie pasażera dwuosobowe bez funkcji stolika

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

- Trzypunktowe automatyczne pasy bezp. dla kierowcy i pasażerów

- Półka nad przednią szybą

- Deska rozdzielcza z dwoma otwartymi schowkami

- Schowek zamykany

- Listwy mocujące bagażnika

- Podsufitka tapicerowana

- Pakiet dla palących (ze względu na gniazdo do ładowarki)

- Dogrzewacz elektryczny PTC

- Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej

- Klimatyzacja fabryczna, min. półautomatyczna

- Fabryczne radio samochodowe z funkcją  Bluetooth i systemem multimedialnym

- Akumulator 12V min 92 Ah

- Dodatkowy styk rozruchu silnika w komorze silnika

- Włącznik główny instalacji elektrycznej

- Alternator  min 14 V / 180 A

- Instalacja elektryczna 12V

- Gniazdo elektryczne 12V

- Gniazdko 12 V w przestrzeni bagażowej/ładunkowej

- Gniazdo diagnostyczne

- Obrotomierz elektroniczny

- Zestaw wskaźników metrycznych

- Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa foteli kierowcy i pasażera

- Fabryczna instalacja do tachografu i brak tachografu (pojazd będzie użytkowany jako specjalny)

- Prędkościomierz ze skalą w kilometrach

- Czujnik deszczu

- Asystent utrzymania pasa ruchu

- Alarm antywłamaniowy

- Zamek centralny sterowany z pilota w obu kluczykach

- Immobilizer

- Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich

- Ogranicznik prędkości (90 km\h) dla samochodu o DMC pow. 3,5t

- Elektroniczny regulator prędkości obrotowej

- Tabliczki i dokumentacja w języku polskim

- Dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE

- Podnośnik samochodowy hydrauliczny

- Zestaw narzędzi

- Klin pod koła

- OBD (Diagnoza On Board) generacji C

- Kamera cofania zamocowana nad tylnymi drzwiami po środku pojazdu

- Przygotowanie do usług zdalnych

- Pokrowce, założone na siedzenia

- Asystent martwego pola

- Asystent martwego pola z boku

- Asystent bocznego wiatru

- Inteligentny asystent prędkości

- Asystent wspomagający ruszanie

- Uchwyt do wsiadania

- Przedłużenie do podłączenia PSM

- Parametryzowany moduł specjalny

- Funkcja Eco Start-stop

- Funkcja SoS,

- moduł komunikacyjny z kartą SIM

- komfortowy dachowy panel obsługowy

- Dywaniki podłogowe

  - Doposażenie samochodu

- Tapicerka boków

- Podłoga antypoślizgowa z płyty wielowarstwowej, wodoodpornej

- Tapicerka z tkaniny

- Izolacja ścian sufitu i podłogi,

- Podłoga antypoślizgowa i odporna na zniszczenie z wielowarstwowej płyty,

- Wykonanie podsufitki w przedziale operatorskim,

- Przepust kablowy w tylnych drzwiach samochodu,

- Prowadnica kabli zapobiegająca ich przytrzaśnięciu,

- Odpowiednie oświetlenie wewnątrz samochodu osobno dla kabiny kierowcy, przedziału operatorskiego i przedziału podłączeniowego WN, lampami LED

- Oddzielenie przedziału operatorskiego od pomieszczenia wysokiego napięcia szybą z pleksy zabudowanej na odpowiedniej konstrukcji,

- W przedziale operatorskim zabudowany wyłącznik bezpieczeństwa,

- Dodatkowy stopień do chodzenia/wychodzenia w przestrzeni operatorskiej

- Ogrzewanie postojowe typu Webasto rozprowadzone na wszystkie przestrzenie samochodu

- Lampa ostrzegawcza zespolona LED z napisem „Pogotowie Energetyczne” z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem mechanicznym Podświetlenie napisu zintegrowane ze światłami postojowymi pojazdu.

- Lampy kierunkowe błyskowe LED w kolorze pomarańczowym o długości ok. 127,5 mm i wysokości ok. 27,8 mm zamontowane na tylnych drzwiach pojazdu oraz w grillu  – po 2 szt.

- Oświetlenie zewnętrzne LED w oprawie, 2 szt. – na lewej ścianie pojazdu, 2 szt. na prawej ścianie pojazdu, 2 szt. na tylnej części pojazdu – każda strona włączana osobnym włącznikiem

- Co najmniej 3 gniazda 12V(zapalniczka, ładowarka, mapa)+ jedno gniazdo 12V w części operatorskiej + po jednym gnieździe 12 V przy prawym i lewym skrzydle tylnych drzwi

- Lampa robocza zdalnie sterowana na magnesie podłączana do gniazda 12 V

- Apteczka samochodowa - zgodna z normą  DIN 13157. rozszerzona o maseczkę do sztucznego oddychania i opatrunki żelowe;

- Gaśnica samochodowa 2kg,

- Dodatkowa gaśnica do gaszenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych min. 2kg zamontowana w miejscu łatwo dostępnym

- Trójkąt ostrzegawczy 2 szt.;

- Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza - 2 sztuki.

- Uchwyt na telefon IOTTIE EASY ONE TOUCH 5 DASH (50-90MM) lub odpowiednik (do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Instalacja 230V w sieci operatorskiej.

  - Koła i ogumienie:

- Opony letnie klasy premium wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej nie starsze niż 2026 roku

- Dodatkowy komplet opon zimowych klasy premium, wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej w 2026 roku

- Koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą tego samego rodzaju, co opona letnia.

- Dostawa pojazdu na oponach uzależniona od pory roku (01 listopad – 31 marzec – opony zimowe pozostały okres opony letnie)

- W przypadku opon innych niż dostarczane przez producenta samochodu, Zamawiający zastrzega, że ich kwalifikacja do klasy „premium” musi być możliwa do potwierdzenia u co najmniej trzech niezależnych sprzedawców opon (dopuszczalne są serwisy internetowe z ofertą online).

  - Obowiązkowe dokumenty

- Dokument CoC

- Wyciąg ze świadectwa homologacji

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Książka gwarancyjna (jeśli producent pojazdu wydaje) i warunki gwarancji.

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd z kompletem dokumentów umożliwiających rejestrację w wydziale komunikacji starostwa właściwego dla Oddziału Zamawiającego.

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd z kompletem dokumentów (oświadczeń) umożliwiających po odbiorze końcowym konwersję pojazdu z „ciężarowy” na „specjalny”, lub (alternatywnie) z dopuszczeniem jednostkowym dla pojazdu specjalnego.

  - Usługi i dodatkowe montaże zawarte w cenie pojazdu

- Oznakowanie pojazdu.

Dostawca zrealizuje przed odbiorem oklejenie pojazdu, które musi być zgodne z Księgą Wizualizacji Energa-Operator S.A. z pasem „pogotowie energetyczne”.

Przed realizacją oklejenia Dostawca prześle projekt (symulacja na konkretnej marce samochodu) do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Samochód niewłaściwie oklejony nie zostanie zakwalifikowany do odbioru.

Szczegółowe wytyczne dotyczące oklejenia pojazdów znajdują się w rozdziale V niniejszej specyfikacji.

- Instalacja Tetra

Dostawca zrealizuje w każdym pojeździe montaż Instalacji Tetra na zasadzie „plug and play”.

Wymagania dotyczące instalacji Tetra zawarte są w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

Montaż Instalacji musi się odbyć zgodnie z Instrukcją „Wytyczne do montażu anten, instalacji zasilającej oraz akcesoriów dla terminali radiowych TETRA w samochodach technologicznych Energa–Operator S.A.”, stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- Odczyt z magistrali CAN na potrzeby GPS.

Dostawca musi zapewnić Zamawiającemu oraz wskazanemu przez Zamawiającego dostawcy systemu monitoringu GPS informację techniczną w jaki sposób możliwe jest pozyskiwanie odczytu cyfrowego na potrzeby systemu GPS co najmniej takich danych z magistrali CAN (lub w inny sposób) jak: całkowity przebieg (stan licznika), ilość zużytego paliwa i poziom paliwa. W przypadku, gdyby pozyskiwanie wyżej wymienionych danych wymagałoby wykonanie jakiekolwiek odpłatnej usługi np. odblokowania magistrali, cena tej usługi będzie zawarta w oferowanej cenie przedmiotu zamówienia i będzie wykonana przed dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

- Specyfikacja aparatury diagnostyczno-lokalizacyjnej do kabli o napięciu 20 kV zabudowanej na samochodzie

  - Wymagania ogólne

- Dostawa kompletnego zestawu przyrządów i urządzeń w układzie trójfazowym do wykonywania badań diagnostycznych, prób odbiorczych i eksploatacyjnych, oraz lokalizacji miejsc uszkodzeń linii kablowych.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa winna być zabudowana na samochodzie pochodzącym z bieżącej produkcji z napędem na dwie osie (4x4) odpowiedni i przystosowany do zabudowy aparatury. Wymagania techniczno-jakościowe dotyczące pojazdu i jego wyposażenia opisane zostały w niniejszej specyfikacji. Wielkość i konfiguracja pojazdu powinna być dopasowana do zabudowy, tak aby zapewnić bezpieczne poruszanie się pojazdu. Sposób zabudowy wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zapewniać ma komfort i bezpieczeństwo pracy brygadzie trzyosobowej. Wymagany jest podział samochodu na dwie części: przedział operatorski oraz przedział wysokonapięciowy.

- System powinien być zasilany w dwojaki sposób: zasilanie napięciem sieciowym 230V/50Hz przez transformator separacyjny oraz możliwość zasilania z zabudowanego generatora. Wymogi dotyczące generatora: generator prądotwórczy zabudowany na pasku klinowym (rozwiązanie fabryczne) zamontowany w komorze silnika – rozwiązanie z tzw. „wolnym kołem agregatu” Travel Power.

- Zestaw urządzeń zasilających, automatycznie zapewniający podczas postoju pojazdu odpowiedni poziom napięcia oraz częstotliwość 50 Hz.

- System kontrolno-pomiarowy zapewnić ma łatwą i bezpieczną obsługę, wybór metody pomiarowej oraz odpowiedniej fazy powinny być realizowane za pośrednictwem pulpitu sterowania.

- Całość wyposażona w automatyczny system rozładowania i uziemienia.

- Panel kontrolny powinien dostarczać jednoznaczne informacje na temat (bez względu na rodzaj pracy: sieć czy zasilanie z generatora):

- wartość napięcia i prądu zasilania aparatury

- wartość częstotliwości prądu zasilania.

- System powinien zawierać komputer wyposażony w system operacyjny Windows i oprogramowanie do sterowania aparaturą i obróbki danych z licencją na komputer stacjonarny. Komputer powinien nadzorować przebieg pomiarów, posiadać wszelkie oprogramowanie w języku polskim.

- Aparatura pomiarowa musi być zintegrowana z oprogramowaniem komputerowego systemu pomiarowego, a wybór odpowiednich metod pomiarowych powinien odbywać się za pośrednictwem pulpitu sterowniczego. Oprogramowanie sterujące aparaturą pomiarową zainstalowane na komputerze przemysłowym zamontowanym w pulpicie powinno działać w środowisku Windows i umożliwiać przeprowadzanie pomiarów w zakresie prób napięciowych, diagnostyki tangens delta i wyładowań niezupełnych. Oprogramowanie powinno być spójne dla wszystkich trybów pomiarowych (możliwość wzajemnego przenoszenia danych dotyczących opisu i parametrów linii kablowych pomiędzy poszczególnymi metodami pomiarowymi, lokalizacją, diagnostyką, polegającą na pomiarze tg delta oraz wyładowań niezupełnych).

- Oprogramowanie spójne dla wszystkich wykonywanych pomiarów takich jak lokalizacja, próba napięciowa, diagnostyka tg delta, diagnostyka wyładowań niezupełnych. Wszystkie pomiary zapisane w bazie danych pod utworzoną relacją kablową.

- Oprogramowanie do prób napięciowych tg delta oraz wyładowań niezupełnych powinno posiadać sekwencje pomiarową dla różnych typów izolacji oraz napięcia – umożliwiać ma to automatyczne wykonywanie wymaganej sekwencji pomiarowej bez konieczności ustalania algorytmu jej przebiegu. Oprogramowanie powinno zapewniać również automatyczną analizę uzyskanych wyników w oparciu o opracowane kryteria oceny w odniesieniu do wartości uzyskanych podczas próby napięciowej, pomiaru tg delta i pomiaru WNZ (automatyczna analiza przebiegów i tworzenie wykresu rozmieszczenia słabych punktów izolacji na długości kabla).

- Wszystkie urządzenia stanowiące całość aparatury jak i ich oprogramowanie muszą być ze sobą zintegrowane. Wszystkie funkcje pomiarowe wymagające sterowania za pośrednictwem oprogramowania muszą być zarządzane przy użyciu jednego oprogramowania zainstalowanego na jednym komputerze zabudowanym w pulpicie.

- Wyświetlacz komputera minimum 21”, bezprzewodowe sterowanie za pomocą komputerowych urządzeń peryferyjnych (klawiatura + mysz).

- Wyposażenie laboratorium kablowego wymogi ogólne:

- izolacja termiczna ścian sufitu i podłogi,

- podłoga z wielowarstwowej płyty – antypoślizgowa, wodoodporna o zwiększonej odporności na zniszczenia,

- wykonanie podsufitki w przedziale operatorskim,

- przepust kablowy w tylnych drzwiach samochodu,

- prowadnica kabli zapobiegająca ich przytrzaśnięciu,

- odpowiednie oświetlenie wewnątrz samochodu osobno dla kabiny kierowcy, przedziału operatorskiego i przedziału podłączeniowego WN,

- oddzielenie przedziału operatorskiego od pomieszczenia wysokiego napięcia szybą z pleksy zabudowanej na odpowiedniej konstrukcji,

- w przedziale operatorskim wbudowany i oznakowany wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający awaryjne wyłączenie całości aparatury,

- elektryczne ogrzewanie min. 2 kW z zabudowanym elektronicznym termostatem utrzymującym automatycznie temperaturę na określonym poziomie,

- zabudowa pulpitu wykonana z metalu z szufladami posiadającymi blokady oraz ława z otwieranym siedziskiem w celu przechowywania osprzętu i narzędzi,

- szafka zainstalowana nad pulpitem sterowniczym maksymalnie wykorzystująca przestrzeń. Szafka wyposażona w drzwiczki otwierane do góry, dwa poziomy półek, każdy poziom podzielony na 3 przegrody, min. wymiary zewn. szafki 45 cm (wys.) x 128 cm (szer.) x 40cm (głęb.).

- aparatura powinna być zabudowana na metalowej konstrukcji tworząc jednolity pulpit sterowniczy wyposażony w szuflady z blokadą,

- pulpit poziomy do wykonywania notatek,

- całość zabudowana w sposób zapewniający ergonomię.

- Główny panel kontroli powinien zawierać gniazda o izolacji minimum 2,5 kV z możliwością podłączenia przenośnych przyrządów pomiarowych (multimetr i induktor) do badanego kabla poprzez układ kabli wozu pomiarowego. Gniazda w układzie 3 faz.+N.

  - Wyposażenie części podłączeniowej wysokiego napięcia

System lokalizacji uszkodzeń trójfazowy wyposażony w kable wysokiego napięcia o długości minimum 50 m. Kable wyposażone w system podłączeń umożliwiający szybki montaż układu pomiarowego, szybko - złączka z zabezpieczeniem i końcówką. Samochód powinien być wyposażony w bębny do nawijania kabli pomiarowych wysokiego napięcia, kable te mają zapewniać możliwość wykonywania diagnostyki, lokalizacji uszkodzeń, prób napięciowych oraz przeprowadzenie pomiarów napięciem przemiennym 0,1 Hz. Dodatkowo samochód wyposażony w pozostałe niezbędne kable: kabel do zasilania, kabel do uziemiania  (o przekroju min. 16 mm2), 3-fazowy kabel do wykonywania pomiarów reflektometrycznych metodą TDR oraz pomiaru oporności CAT 4/600V i pozostałe bębny kablowe z kablami umożliwiające wykonanie pomiarów – wszystkie przewody o długości min. 50 m.

  - Generator udarów

Generator udarów powinien posiadać następujące parametry:

- Cztery zakresy 4, 8, 16 i 32 kV z płynną regulacją napięcia w każdym z zakresów (0-4 kV, 0-8 kV, 0-16 kV, 0-32 kV).

- Energią minimum 1000 J dla zakresu napięć 0-4 kV oraz minimum 2000J dla pozostałych zakresów.

- Dobór częstotliwości impulsów co najmniej co 3 i 6 s. lub alternatywnie płynnie w zakresie minimum 3…30 s.

- Możliwość wyzwolenia jednego impulsu przez operatora.

- System szybkiego ładowania kondensatorów generatora udarowego zapewniający efektywne jego wykorzystanie w lokalizacji - generator powinien pozwolić na generowanie impulsu o energii 2000J co 3 sekundy dla napięcia 8kV, 16 kV oraz 32 kV – moc generatora udarów nie mniejsza niż 5kVA.

  - Dopalarka

Dopalarka o mocy 5,5 kVA   (moc wejściowa) powinna posiadać następujące parametry:

- Napięcie dopalania minimum 8 zakresów prądowo napięciowych .

- Najniższy zakres napięcia dopalania 60 V.

- Maksymalne napięcie na wyjściu co najmniej 15 kV.

- Maksymalne natężenie prądu na wyjściu minimum 100 A.

- Możliwość płynnej regulacji napięcia oraz natężenia prądu na wyjściu w każdym z zakresów.

- Możliwość płynnego przełączania się pomiędzy zakresami podczas dopalania bez konieczności wyłączania aparatury.

- Dopalarka powinna być wyposażona w przyrządy do pomiaru wartości napięcia i prądu podczas dopalania.

- Gniazdo do pomiaru rezystancji miejsca uszkodzenia, umożliwiające kontrolę stanu dopalania bez konieczności wyłączania i dokonywania przełączeń w wozie pomiarowym

  - Echometr

Aparatura powinna posiadać zaimplementowane metody pomiarowe do lokalizacji wstępnej linii kablowych, zarówno niskonapięciowe jak i wysokonapięciowe zapewniające skuteczną lokalizację uszkodzeń niskoomowych, wysokoomowych, zanikających, iskiernikowych za pomocą metody:

- bezpośredniej – napięcie pomiaru regulowane w zakresie minimum od 1V do 200V

- odbicia krótkotrwałego łuku

- dopalania z „podglądem” – kondycjonowania miejsca uszkodzenia udarem i wykonanie minimum 20 pomiarów reflektometrycznych podczas jednego strzału z generatora udarowego

- metodą prądu udarowego

Wymagania dotyczące echometru:

- Zakres pomiaru przynajmniej od 0 m do  30 km.

- Rozdzielczość minimum  0,1 m.

- Sygnał wyjściowy – regulowany .

- Częstotliwość próbkowania minimum 400MHz.

- Regulacja długości impulsu w zakresie minimum 20ns … 1000µs .

- Regulacja amplitudy impulsu w zakresie minimum 20V … 200V.

- Jednoczesne wyświetlanie na ekranie minimum 20 przebiegów po jednym strzale z generatora udarowego.

- Możliwość wykonywania pomiarów w trybie ręcznym i automatycznym.

- Pamięć minimum 500 echogramów.

- Funkcje automatyzacji pomiaru:

- automatyczne wskazanie zera,

- automatyczne ustawienie wzmocnienia,

- automatyczne wskazanie końca kabla,

- automatyczny dobór zakresu pomiarowego,

- automatyczne wskazanie miejsca uszkodzenia.

- Bezpośrednio zintegrowany z komputerem nadzorującym pomiary.

- Oprogramowanie do lokalizacji uszkodzeń w języku polskim .

- Funkcjonalne połączenie z zespołem umożliwiającym pomiary wszystkimi aktualnymi metodami wstępnej lokalizacji uszkodzeń kabli.

- Zintegrowany z oprogramowaniem do lokalizacji uszkodzeń pomiar rezystancji uszkodzenia. Pomiar wykonywany za pośrednictwem oprogramowania sterującego zainstalowanego na komputerze zabudowanym w pulpicie sterowania napięciem od 10 V do 1000 V w zakresie 0 do 5 GΩ.

  - Lokalizacja uszkodzeń i trasowanie położenia kabli

Wyposażenie w urządzenia do lokalizacji punktowej i trasowania kabli

- Zabudowany na wozie nadajnik akustyczny o mocy min. 500W.

- Nadajnik z dopasowaniem impedancyjnym oraz przełącznikiem zakresów mocy o minimum 2 częstotliwościach.

- Nadajnik wyposażony w potencjometr do regulacji mocy sygnału wejściowego i wyjściowego oraz wskaźnik poboru prądu przez urządzenie i wskaźnik prądu wzbudzanego „na kablu”.

- Nadajnik powinien umożliwiać generowanie sygnału ciągłego .

- Możliwość zadawania sygnału poprzez podłączenie galwaniczne i cęgi zadawcze (indukcyjne wzbudzenie sygnału na kablu).

- Zestaw urządzeń takich jak:

- odbiornik indukcyjny do trasowania,

- przenośny generator akustyczny o mocy minimum 50 W (moc 50W przy zasilaniu zewnętrznym)

- geofon do lokalizacji metodą akustyczną wyposażony w system wyłączenia w momencie podniesienia go przez operatora celem wyeliminowania ogłuszania spowodowanego hałasem otoczenia, konstrukcja geofonu ma zapewnić jak najlepsze odizolowanie od zakłóceń z otoczenia,

- geofon / mikrofon doziemny oraz słuchawki połączenie z odbiornikiem bez konieczności stosowania kabli (np. Bluetooth). Geofon musi umożliwić lokalizacje akustyczną uszkodzeń

- Geofon powinien wyświetlać odległości w metrach do uszkodzenia oraz położenia geofonu w stosunku do kabla (trasowanie przy użyciu impulsu elektromagnetycznego), Geofon musi umożliwić trasowanie przy użyciu impulsu sygnału wysokich częstotliwości zadawanych z generatora częstotliwości akustycznych. Wszystkie funkcje pomiarowe systemu do lokalizacji takie jak: lokalizacja akustyczna, trasowanie przy wysokich częstotliwościach oraz lokalizacja „na tyczki” realizowane poprzez jedną jednostkę sterującą (panel kontrolny/odbiornik). Odbiornik/panel kontrolny wyposażony w kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym o przekątnej min. 4 cale, zabudowany głośnik (możliwość pracy bez słuchawek. Minimalny zasięg łączności pomiędzy odbiornikiem a elementami zewnętrznymi (geofon, słuchawki) minimum 10 m. Adaptacyjny system redukcji szumów i hałasu z otoczenia. Automatyczne wyciszanie (zbliżeniowe lub dotykowe). Automatyczne lub manualne ograniczenie głośności.  Automatyczne dostosowanie parametrów pomiaru. Dwie sondy do lokalizacji metodą napięcia krokowego umożliwiająca punktową lokalizację uszkodzeń powłok niemetalicznych oraz uszkodzeń na kablach niskiego napięcia. Podczas lokalizacji „na tyczki” możliwość automatycznego oraz ręcznego dostosowywania zakresu czułości minimum od 2μV do 220V. Możliwa praca w systemie AC i DC.

- Wyposażenie geofonu powinno obejmować m.in. ładowarki do słuchawek, nadajnika i odbiornika, akumulatorki (preferowany rozmiar AA) do geofonu, tyczki teleskopowe składane – 2 szt. (o różnych kolorach) wraz z przewodami w izolacji silikonowej, min. 3 szpilki o różnych długościach, adapter (trójnóg), stacja ładowania i transportu wszystkich elementów systemu lokalizacji i trasowania: jednostka kontrolna, geofon, słuchawki, traser.

  - Próby napięciowe napięciem stałym i wolnozmiennym VLF

Wymagania dotyczące urządzenia do wykonywania prób napięciowych:

- Sterowanie przebiegiem próby napięciowej powinno odbywać się za pośrednictwem komputera oraz specjalnego oprogramowania w języku polskim .

- Oprogramowanie powinno umożliwić w pełni automatyczny przebieg próby bez konieczności śledzenia całego procesu (czyli automatyczna funkcja wyłączenia napięcia i zaraportowania w przypadku przebicia).

- Wymagany automatyczny zapis i generowanie protokołu prowadzonego pomiaru wraz z możliwością dokonywania rejestracji chwilowej wartości napięcia i prądu na życzenie operatora.

- Próby napięciowe do min. 48 kV napięciem stałym ze zmienną polaryzacją oraz do min. 36 kV wartości skutecznej napięciem zmiennym VLF sinus lub VLF cosinus - prostokątny 0,1 Hz zgodnie z wymogami obecnie stosowanych w Polsce norm PN-HD 620 i 621 oraz PN-EN 60060.

- generator powinien umożliwić utrzymanie prądu (składowa rezystancyjna i pojemnościowa) przy napięciu sin 0,1 Hz na poziomie min. 70 mA dla napięcia 36 kV wartości skutecznej sinus.

- minimalna obciążalność dla częstotliwości 0,1 Hz i napięcia 24 kV wartości skutecznej powinna wynosić 5 μF.

  - Urządzenia do diagnostyki tg delta

- Zespół pomiarowy składający się z generatora sygnałów wolnozmiennych generującego napięcie sinus 0,1 Hz, oraz pomiar rzeczywistego współczynnika tg delta. Zakres pomiarowy tgδ  właściwy dla określenia stanu izolacji kabli w izolacji papierowo olejowej i polietylenu PE i XLPE.

- Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ powinien być prowadzony podczas wykonywanej próby napięciowej.

- Układ pomiarowy współczynnika strat dielektrycznych tgδ powinien być wyposażony w system elementów służących do kompensacji prądów upływu powstałych na generatorze napięcia zainstalowanym w samochodzie, na kablu pomiarowym i na głowicach po obu stronach badanego kabla, mogących ograniczyć dokładność pomiarów.

- Moduł pomiaru współczynnika strat dielektrycznych tgδ powinien być zintegrowany (sprzężony/ połączony) z generatorem napięcia zabudowanym na samochodzie pomiarowym bez potrzeby wynoszenia na czas pomiaru elementów pomiarowych (wyjątek stanowią opaski do kompensacji prądów powierzchniowych na głowicach kablowych).

- Proces pomiaru powinien przebiegać automatycznie a użytkownik powinien mieć możliwość zaprogramowania dowolnej sekwencji pomiarowej (możliwość zaprogramowania różnych poziomów napięć oraz różnych sekwencji pomiaru, tangensa delta).

- Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ odbywać się ma poprzez kabel wysokiego napięcia (wartość kąta stratności kabla pomiarowego automatycznie odejmowany od wyniku pomiaru). Zamawiający wymaga, aby proces pomiaru współczynnika strat dielektrycznych tgδ, rejestracja wyników, sterowanie napięciem z generatora probierczego oraz pozostałe procesy pomiarowe były sterowane za pośrednictwem komputera (tym samym zamawiający nie dopuszcza ręcznego sterowania generatorem probierczy podczas wykonywania pomiarów tg delta, aby unikać braku spójności pomiędzy odczytaną wartością kąta stratności, a wartością zadanego napięcia probierczego na generatorze).

- Dokładność pomiaru min. 1 x 10-4.

- Rozdzielczość pomiaru min. 1 x 10-5.

- Automatyczna kwalifikacja wyników pomiarów dla tg delta.

- Oprogramowanie sterujące przebiegiem procesu oraz generowany automatycznie raport wymagane są w języku polskim.

- Oprogramowanie powinno umożliwić w pełni automatyczny przebieg pomiaru tg delta.

- Zakres pomiarowy od 1 do min 36 kV wartości skutecznej

- minimalna obciążalność dla częstotliwości 0,1 Hz i napięcia 36 kV wartości skutecznej powinna wynosić 3,5μF

- minimalna obciążalność dla częstotliwości 0,1 Hz i napięcia 24 kV wartości skutecznej powinna wynosić 5 μF.

  - Urządzenia do diagnostyki wyładowań niezupełnych

- Rejestrator wyładowań niezupełnych pozwalający na precyzyjne określenie miejsc występowania Wyładowań Niezupełnych na długości linii kablowej

- System powinien umożliwiać obserwację rozkładu wyładowań niezupełnych podczas wykonywanej próby napięciowej kabli napięciem VLF sinus 0,1 Hz i innych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie skutecznej wartości napięcia od 1kV do min. 36 kV rms.

- System do rejestracji wyładowań niezupełnych powinien posiadać możliwość wycinania szumów tła i zakłóceń za pośrednictwem specjalnych filtrów. Filtr powinien pozwolić na określenie konkretnego zakresu częstotliwości zakłóceń istotnych dla danego pomiaru celem ich eliminacji.

- System pomiaru wyładowań niezupełnych powinien pozwolić na zbiorczą wizualizację rozkładu wyładowań niezupełnych na krzywej napięcia sinus. Dodatkowo system analizy powinien pozwolić na wybór przez operatora grupy wyładowań niezupełnych w celu otrzymania rozkładu z konkretnego osłabionego punktu izolacji kabla (np. oznaczenie zakresu długości, z której operator uzyskuje rozkład wyładowań niezupełnych na krzywej zadanego napięcia). Możliwość prezentacji rozkładu wyładowań na krzywej napięcia dla różnych zaznaczonych punktów skupienia wyładowań.

- System należy wyposażyć w urządzenia do punktowej rejestracji wyładowań niezupełnych polegający na reflektometrycznym pomiarze porównawczym zmierzającym do wskazania miejsca koncentracji wyładowań niezupełnych w terenie. Po zamontowaniu nadajnika system powinien symulować miejsce występowania wyładowań niezupełnych poprzez obrazowanie rozkładu wyładowań niezupełnych na obrazie reflektometrycznym prezentowanym przez układ rejestracji wnz.

- System powinien umożliwiać wykonanie pomiaru WNZ podczas monitorowanej próby napięciowej przy zastosowaniu napięcia zgodnego z aktualnymi normami PN-HD 620 oraz PN-HD 621.

- System powinien umożliwiać pomiar napięcia zapłonu WNZ (PDIV) i napięcia gaszenia WNZ (PDEV)

- Wymagana jest automatyczna analiza zebranych danych w celu otrzymania rozkładu wyładowań oraz ich wielkości i ilości na długości kabla z dokładnością do 1 m

- Rejestracja wyładowań niezupełnych przy napięciu przemiennym zgodnym z Polską Normą PN-EN 60270

- Wymagane oprogramowanie do zbierania, raportowania i obróbki danych w języku polskim (dwie licencje).

- Zakres rejestrowanych wyładowań minimum od 20 pC do 100.000 pC lub więcej

- minimalna obciążalność dla częstotliwości 0,1 Hz i napięcia 36 kV wartości skutecznej powinna wynosić 3,5μF

- minimalna obciążalność dla częstotliwości 0,1 Hz i napięcia 24 kV wartości skutecznej powinna wynosić 5 μF.

  - Urządzenia dodatkowe:

- Dalmierz (kółko pomiarowe):

- rozdzielczość pomiaru: nie mniejsza niż 10cm

- typ licznika: mechaniczny lub elektroniczny.

- Konektory do badań na kablach z głowicami, zestaw Euromold/Nexans oraz Cellpack ( po 3 szt.).

- Zestaw konektorów do badań w rozdzielniach SN Raychem (3 szt.) i nn (konektory do gniazd BM).

- System identyfikacji kabli w wiązce. Identyfikator kabli służyć ma do identyfikacji kabli jedno- lub wielożyłowych w wiązce kabla lub ciągu kablowym. System identyfikacji kabli składać się ma z nadajnika i odbiornika wyposażonego w cewkę Rogowskiego. Nadajnik powinien synchronizować się z częstotliwością badanego kabla tak aby sygnał generowany był w momencie przechodzenia sinusoidy przez „0”. Wartość impulsu badawczego w zakresie minimum od 0 do 300 V, wartość impulsu prądowego do 180A. Nadajnik oraz odbiornik przystosowane do pracy na kablach wyłączonych jak i znajdujących się pod napięciem do minimum 400V. Możliwość zadawania sygnału poprzez podłączenie galwaniczne i cęgi zadawcze (indukcyjne wzbudzenie sygnału na kablu).

- Przyrząd do prób i lokalizacji uszkodzeń powłoki z regulacją częstotliwości pulsów.

- Automatyczny przyrząd do badania szczelności powłoki kabli i lokalizacji uszkodzeń.

- próba napięciowa powłoki kabla 5 i 10 kV napięcia stałego,

- pomiar rezystancji,

- lokalizacja wstępna uszkodzeń powłok w oparciu o metody Glasera lub Murraya lub w oparciu o metodę spadku napięcia w zakresie do 10kV

- możliwość bieżącej obserwacji wyników pomiarów napięcia i prądu na ekranie urządzenia z podglądem obserwacji uszkodzeń przemijających

- wbudowana funkcja automatycznego raportowania wyników z pomiarów (do pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej),

- zasilanie z sieci 230V AC oraz zasilanie z zabudowanego wewnętrznego akumulatora; czas pracy z akumulatora minimum 2 godziny

- wbudowany układ uziemiający i rozładowujący

- Odbiornik do wykonywania lokalizacji uszkodzonych powłok „na tyczki” dwie sondy do lokalizacji metodą napięcia krokowego umożliwiająca punktową lokalizację uszkodzeń powłok.

  - Uwagi formalne

- Zaproponowany system diagnostyczno-lokalizacyjny do pomiaru odległości do uszkodzenia pomiaru tg delta oraz wyładowań niezupełnych musi zapewnić generowanie jednolitego pliku z danymi zawierającego m.in. informację na temat miejsca wykonania pomiaru, danych badanego kabla, szczegółowych danych pomiaru kąta stratności oraz danych kalibracyjnych i pomiarowych systemu pomiaru wyładowań w tym zestawienie tabelaryczne poszczególnych wyładowań niezupełnych wraz z informacją odnośnie fazy, napięcia oraz odległości (w metrach) dotyczących pojedynczego wyładowania niezupełnego.

- Wymagania dodatkowe dot. oprogramowania lokalizacyjno – diagnostycznego:

- min. 2 licencje (bezterminowe) na oprogramowanie  do zainstalowania (1 szt. na wozie pomiarowym + 1 szt. na komputerze biurowym celem dokonywania analiz).

- oprogramowania spójne dla wszystkich wykonywanych pomiarów, takich jak: lokalizacja, próba napięciowa, diagnostyka tg delta, diagnostyka wyładowań niezupełnych.

- wszystkie pomiary zapisane w bazie pod utworzoną relacją kablową.

- oprogramowanie do prób napięciowych, diagnostyki tg delta oraz diagnostyki wyładowań niezupełnych powinno posiadać sekwencje pomiarowe dla różnych typów izolacji oraz napięcia (ilość sekwencji i ich przebieg do uzgodnienia z Zamawiającym).

- oprogramowanie powinno zapewnić automatyczną analizę uzyskanych wyników w oparciu o opracowane kryteria oceny w odniesieniu do wartości uzyskanych podczas próby napięciowej, diagnostyki tg delta oraz diagnostyki wyładowań niezupełnych (automatyczna analiza przebiegów i tworzenie wykresu rozmieszczenia słabych punktów izolacji na długości kabla).

- dostęp do wszystkich danych z analizy diagnostycznej w postaci niezaszyfrowanej, z możliwością eksportu danych do  pliku typu: .CSV.

- Wymagana dokumentacja techniczna i oprogramowanie  w języku polskim przy dostawie.

- Dostawca powinien zapewniać serwis aparatury pomiarowej z autoryzacją producenta na terenie kraju.

- Dostawca powinien przedstawić wykaz punktów serwisowych dla aparatury w Polsce oddzielnie dla okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- W cenie należy zawrzeć szkolenie, dotyczące codziennej obsługi pojazdu i aparatury, dla 4 osób Zamawiającego w formie teoretycznej i praktycznej przy dostawie każdego pojazdu z aparaturą. Szkolenie powinno być przeprowadzone we wskazanej siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Strony, nie później niż 60 dni od daty odbioru końcowego.

# III. Wymagane minimalne warunki gwarancji

- Gwarancja na aparaturę diagnostyczno-pomiarową i usługę montażu: minimum 3 lata od daty odbioru końcowego.

Okres gwarancji dla aparatury powinien zawierać wszystkie koszty związane z obsługą w czasie trwania gwarancji (w tym części, robocizna, dojazd oraz obsługa serwisu w miejscu stacjonowania pojazdu). Okres gwarancyjny dla aparatury powinien kończyć się bezpłatnym przeglądem we wskazanym punkcie gwarancyjnym. Przegląd powinien skutkować odnowieniem wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów itp. dla każdego z elementów aparatury

- Gwarancja mechaniczna i ogólna na pojazd nie krótsza niż standardowa gwarancja producenta na dany model i nie krótsza niż 2 lata od daty odbioru końcowego, bez limitu kilometrów,

- Gwarancja na wady powłoki lakierniczej: nie krótsza niż standardowa gwarancja producenta na dany model,

- Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia: nie krótsza niż standardowa gwarancja producenta na dany model samochodu.

- Gwarancja na oznakowanie pojazdu: nie krótsza niż 2 lata od daty odbioru końcowego, obejmująca ochronę od niewłaściwego montażu, płowienia kolorów lub uszkodzenia folii przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

- Gwarancja na instalację Tetra: nie krótsza niż 2 lata od daty odbioru końcowego.

# IV. Warunki dostawy pojazdów

- Zamawiający dopuszcza dwuetapową dostawę przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że realizacja dwuetapowej dostawy przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i ma zazwyczaj zastosowanie w przypadku dostawy rozłożonej na etapy w dwóch różnych latach.

  - Etap 1 to zakup i samochodu bez zabudowy wewnątrz i na dachu oraz bez montażu aparatury, wraz z dokumentacją niezbędną do jego zarejestrowania przez Zamawiającego. Odbiór częściowy może obejmować także takie elementy dostawy, które Dostawca ma gotowe do odbioru w momencie dokonywania odbioru Etapu 1. Dostawa będzie udokumentowana fakturą wystawioną nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru częściowego, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury. W momencie zapłaty za odbiór częściowy Zamawiający zostaje właścicielem wszystkich składników będących przedmiotem odbioru. Odbiór częściowy może odbyć się w umówionym przez Strony miejscu na terenie Polski i będzie udokumentowany protokołem odbioru częściowego. Odbiór częściowy musi być zgłoszony przez Dostawcę nie później niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Po dokonaniu odbioru Etapu 1 Zamawiający powierza Dostawcy przedmiot odbioru celem dalszych prac i do czasu zakończenia Etapu 2. Do momentu odbioru Etapu 2 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar w takim zakresie jak opisano w §1 ust. 4 Umowy.

  - Etap 2 to dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z kompletną zabudową  i dokumentacją pozwalającą użytkować pojazd i aparaturę, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji. Dostawa będzie udokumentowana fakturą za pozostałą część zamówienia wystawioną nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy odbywa się miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia (towar):

- fabrycznie nowy, kompletny, pochodzący z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie starszy niż 2026),

- wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych oraz fizycznych, zgodny z zamówieniem i odpowiadający wymaganiom Zamawiającego i objęty gwarancją jakości producenta (importera) lub Dostawcy,

- spełniający wszystkie wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Kompletny pojazd z aparaturą stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawne dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.

- Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą zostać użyte wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości materiałów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia poprzez okazanie wyników badań i certyfikatów.

- Przedmiot zamówienia musi być zgodny z przepisami w zakresie BHP, p.poż., ergonomii, ochrony środowiska oraz posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wyposażenie, oznakowanie oraz zabudowa pojazdów powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- Dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Dostawcy muszą przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie Dostawcy, potwierdzające, ze oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- opis warunków gwarancji zawierający m.in. informacje o zakresie i częstotliwości wymaganych przeglądów,

- Strony ustalają, że ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie obciąża Dostawcę.

- Kompletny pojazd wchodzący w skład przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w dni robocze w godzinach od 8:00-13:00 chyba, że Koordynatorzy Dostawcy i Odbiorcy uzgodnią przed odbiorem inaczej. Miejsce dostawy zostanie ustalone po podpisaniu umowy.

- Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego z 7- dniowym wyprzedzeniem o zamierzonej dacie dostawy pojazdu w formie e-mailowej.

- Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z załadunkiem, dostarczeniem do wskazanego miejsca dostawy i rozładunkiem przedmiotu zamówienia.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru wg. wzoru stanowiącego załącznik do umowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub wykazania jego niesprawności podczas rutynowych testów/badań sporządzony będzie protokół. Wadliwe jednostki/elementy będą podlegać naprawie/wymianie na sprawne na koszt Dostawcy. Przekroczenie terminu wymiany na wolny od wad traktowane będzie jako niewykonanie umowy w terminie. Niedostarczenie wymaganych dokumentów będzie traktowane jako nieprawidłowe wykonanie zamówienia.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

- Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionych przez Dostawcę, po bezusterkowym odbiorze technicznym w oparciu o protokół z odbioru technicznego/zdawczo - odbiorczy oraz po otrzymaniu pełnej wymaganej dokumentacji przez Zamawiającego. Faktura VAT oryginał wraz z pełnym pakietem dokumentów dotyczących eksploatacji i rejestracji pojazdu, książka serwisowa, książka gwarancyjna, instrukcja obsługi, homologacja i inne, powinny być przekazane bezpośrednio Zamawiającemu podczas przekazania pojazdu. W innym przypadku oryginały dokumentów należy przesłać na adres Odbiorcy Pojazdu. W przypadku umieszczenia na fakturze zapisu dotyczącego zastrzeżenia własności pojazdu do czasu całkowitego uregulowania należności przez Zamawiającego (termin zapłaty 30 dni) koniecznym jest dołączenie do dokumentów oświadczenia o odstąpieniu od klauzuli zastrzeżenia własności w celu możliwości zarejestrowania pojazdu. Faktury są płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga osobistego stawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Dostawcy w czasie wykonywania procedur odbiorowych. Przedstawiciel podpisze Protokół Odbioru ze strony Dostawcy.

- Dostawca wystawiając faktury VAT zobowiązany jest do realizacji opisu przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem  stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W oferowanej cenie pojazdu wraz z wyposażeniem Dostawca uwzględni wszystkie promocje i rabaty cenowe obowiązujące na oferowany przedmiot zamówienia do dnia złożenia oferty.

- Kwota ofertowa obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie obowiązywania Umowy, źródła pochodzenia Towaru (producenta). Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych z zakresu postępu prac na bieżąco w każdym czasie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli parametrów Specyfikacji technicznej w momencie odbioru pojazdu.

- Zamawiający wymaga, aby samochód był w momencie dostawy zatankowany ilością min. 10 litrów paliwa.

- Dostawca przy odbiorze końcowym zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy informacji technicznych nt. pojemności zbiornika/zbiorników paliwa oraz norm spalania paliwa dla samochodu i urządzeń.

# V. Wytyczne dotyczące oklejenia/oznakowania pojazdów

- Przed realizacją usługi oklejenia pojazdu, Dostawca musi przedstawić projekt na konkretnej marce samochodu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag 
i występowania o poprawę projektu przed jego akceptacją.

- Logotyp dla pojazdów białych (dotyczy wszystkich części):

  - Znak poziomy 2-kolorowy

  - Wymagana jest poprawność wykonania koloru sygnetu w kolorze PANTONE 382, bądź odpowiednika w CMYK (folia musi dokładnie odwzorowywać podaną kolorystykę z SIW)

  - głównym miejscem lokalizacji  logotypu są przednie drzwi lewe i prawe samochodu ciężarowego.

  - Realizacja oklejenia wymaga zabezpieczenia dającego min. 2-letnią gwarancję na trwałość kolorów na folii (aby uniknąć szybkiego płowienia kolorów Dostawca zgodnie ze stosowaną przez niego technologią, powinien zastosować np. odpowiednie folie zabezpieczające przed szkodliwymi czynnikami, laminaty lub lakiery).

  - dopuszczalne wielkości logotypu: 40, 60, 80 i 100 cm szerokości w podstawie z zachowaniem pola ochronnego znaku.

  - Obowiązuje zasada zachowania pola ochronnego dla logotypu. Znak podstawowy jest otoczony polem ochronnym w kształcie prostokąta. Pole ochronne znaku jest określone przez moduł równy literze „E” z logotypu (jak na poniższym rysunku gdzie szara litera E nie jest elementem logotypu ale pomaga wskazać odległości) i wyznacza obszar, w którym nie mogą się pojawiać żadne inne formy graficzne. Pole ochronne wyznacza również minimalna odległość znaku od krawędzi nośnika.

  - Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego logo udostępnionego przez Zamawiającego

- Pas (dotyczy  wszystkich części),

  - Kolor Pantone 222 lub odpowiednik zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej

  - Realizacja oklejenia wymaga zabezpieczenia dającego min. 2-letnią gwarancję na trwałość kolorów na folii (aby uniknąć szybkiego płowienia kolorów Dostawca zgodnie ze stosowaną przez niego technologią, powinien zastosować np. odpowiednie folie zabezpieczające przed szkodliwymi czynnikami, laminaty lub lakiery).

  - Stałe elementy pasa:

a) napis Pogotowie Energetyczne,

b) poziome pasy odblaskowe barwy białej o szerokości 20 mm,

  - Szerokości i długości pasów:

Stosowane szerokości pasów to 80, 100, 120, 140 mm poszerzone o 40 mm poprzez pasy odblaskowe barwy białej, natomiast długości należ dobrać do wielkości auta z uwzględnieniem proporcji jak poniżej:

a) 80 mm x900 mm (z pasem odblaskowym 120x 900 mm, min. długość pasa 900 mm)

b) 100 mm x 1100 mm (z pasem odblaskowym 140x 1100 mm. min. długość pasa 1100 mm)

c) 120 mm x 1330 mm (z pasem odblaskowym 160x  1330 mm, min. długość pasa 1330 mm)

d) 140 mm x 1560 mm (z pasem odblaskowym 180x 1560 mm, min. długość pasa 1560 mm)

  - Napis "Pogotowie Energetyczne" oraz numer alarmowy z piktogramem

a) wielkość uzależniona od rozmiaru zastosowanego pasa,

b) należy stosować wersje elektroniczne pasów które udostępni Zamawiający

- Samochody oznaczone pasem „pogotowie energetyczne” należy oznaczyć również na masce samochodu – pasem lub napisem, w zależności od tego które rozwiązanie jest możliwe i wizualnie bardziej korzystnie (do uzgodnienia z Zamawiającym). Pas wyróżniający umieszcza się na tej samej wysokości z każdej strony pojazdu. Jeśli konstrukcja pojazdu nie pozwala na umieszczenie na masce pasa, to umieszcza się sam napis „Pogotowie Energetyczne”. Wielkość napisu „Pogotowie Energetyczne” na masce jest taka sama jak na pasie. W zależności od możliwości technicznych napis może być w jednym lub dwóch rzędach. Napis umieszcza się centralnie, blisko dolnej krawędzi maski. Kolor napisu zgodny z Pantone 222 bądź odpowiednikiem zgodnym z Księgą Identyfikacji Wizualnej.

- Przykładowe wzory oznakowania , są to przykłady, należy pominąć model i wymiary samochodu):

- Pas wyróżniający powinien opływać ze wszystkich stron pojazdu i być tej samej szerokości. Zamawiający zastrzega, że ze względu na różnorodność pojazdów, jeżeli konstrukcja pojazdu to uniemożliwia, w drodze wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym może być dopuszczona możliwość nie znakowania pasem maski pojazdu.

# VI. Wymagania dotyczące instalacji Tetra

- W niniejszym zamówieniu Instalacja Tetra dotyczy wszystkich pojazdów.

- Dostawca dostarcza i montuje kompleksowo instalację TETRA wraz z anteną i materiałami, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, z wtykiem antenowym wyprowadzonym do miejsca montażu radia.

- Montaż musi się odbyć zgodnie z Instrukcją „Wytyczne do montażu anten, instalacji zasilającej oraz akcesoriów dla terminali radiowych TETRA w samochodach technologicznych Energa–Operator S.A.”, stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- W kabinie kierowcy musi być przewidziane miejsce na montaż radiomodemu TETRA Motorola MTM5400
(o wymiarach 27x22x7 cm) z niezbędnym okablowaniem (podłączenie zasilania i anteny realizowane jest od tyłu) z obowiązkowym dostępem kierowcy do klawiatury od frontu radiomodemu. Panel radiowy musi być dostępny z fotela kierowcy.

- Dokładne miejsce montażu Dostawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed montażem i dostawą pojazdu.

- Wykaz elementów obejmujących Instalację Tetra, koniecznych do używania radiotelefonu, które dostarcza i montuje Dostawca (a więc uwzględnia je w cenie pojazdu):

- Antena samochodowa Motorola GMDN7120A

- Głośnik zewnętrzny Motorola RSN4004A

- Mikrofon PMMN4087 Visor

- Mikrofon Motorola PTT RMN5107B

- Złącze akcesoriów Motorola PMLN5072A

- Kabel zasilający Motorola GKN6274A

- Kieszeń montażowa Motorola PMLN5094A lub uchwyt montażowy Motorola RLN6469A

- Zaczep mikrofonu Motorola HLN9073

- Przełącznik panelowy Canal MR2 11 R5 BB6NWC

- Przetwornica napięcia AZO PE-16 24V/12V 150W – jeżeli jest konieczna

- Instalacja antenowa powinna być zakończona w miejscu przeznaczonym pod instalację radiotelefonu. Przewód antenowy musi być zakończony wtykiem BNC-męskie (od strony radiotelefonu). Wtyk BNC-męski (dostarczany w komplecie z anteną) powinien być zaciśnięty na przewodzie antenowym za pomocą dedykowanego narzędzia do zaciskania wtyków antenowych.  Pin środkowy wtyku BNC powinien być połączony z  środkową żyłą przewodu antenowego przy wykorzystaniu lutu cynowego. Oplot przewodu antenowego połączony z korpusem wtyku antenowego przy wykorzystaniu metalowej tulei zaciskowej (dołączonej do wtyku). Połączenie przewodu antenowego z wtykiem powinno zostać zabezpieczone za pomocą rurki termokurczliwej (średnica rurki dopasowana do średnicy przewodu oraz tulei zaciskowej). Poprawność montażu wtyku antenowego powinna zostać potwierdzona pomiarem parametru SWR mierzonym na wtyku BNC. Dla prawidłowo zainstalowanego wtyku BNC parametr SWR nie powinien być większy niż 1,5.

- Instalacja przewodów mikrofonu i głośnika we wtyku PMLN5072A. Przewód mikrofonu (PMMN4087 Visor)  powinien być podłączony do pinów 13 oraz 16 (przewód biały pin nr 13, przewód czarny pin nr 16) w złączu akcesoriów PMLN5072A. Przewód głośnika (Motorola RSN4004A) powinien być podłączony do pinów 9 oraz 10 (przewód czarny pin nr 9, przewód czarny z białym paskiem pin nr 10)

- Instalacja przełącznika Canal MR2 11 R5 BB6NWC. Miejsce instalacji przełącznika powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym. Instalacja przełącznika na kablu zasilającym zgodna z Instrukcją „Wytyczne do montażu anten, instalacji zasilającej oraz akcesoriów dla terminali radiowych TETRA w samochodach technologicznych Energa–Operator S.A.”.

- Radiotelefon Tetra nie jest przedmiotem zamówienia (nie może być kalkulowany w cenie pojazdu), Zamawiający będzie podłączał własne radiotelefony do dostarczonej instalacji.

- Gwarant pojazdu (producent, importer lub dealer) musi wyrazić zgodę na wywiercenie otworu montażowego w nadwoziu pojazdu celem zamontowania anteny. Dostawca (Oferent) gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie wykonanego otworu zgodnie z wymaganiami i rekomendacją producenta anteny oraz gwarantuje brak powstawania korozji w elemencie nadwozia, w którym otwór został wykonany w promieniu 20 cm od wykonanego otworu. Gwarant pojazdu (producent, importer lub dealer) musi potwierdzić gwarancję na całą pozostałą powierzchnię powłoki lakierniczej i perforacji korozyjnej blach nadwozia. Jeśli Dostawca (Oferent) nie jest sprzedawcą samochodu to Dostawca zobowiązuje się uzyskać potwierdzenie od Gwaranta pojazdu i załączyć je przy dostawie.