„Dostawa synchronicznego wielokanałowego systemu wykrywania i analizy wyładowań niezupełnych (WNZ) MPD 800 z kontrolerem lub równoważnego wraz z dedykowanym oprogramowaniem analitycznym”

Opis przedmiotu Umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieregenerowanego synchronicznego wielokanałowego systemu wykrywania i analizy wyładowań niezupełnych (WNZ) MPD 800 z kontrolerem lub równoważnego wraz z dedykowanym oprogramowaniem analitycznym, zwanego dalej „Towarem”.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na Zamawiającego własności Towaru – jednorazowo, a także do wydania Zamawiającemu wraz dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym:

- dowodu dostawy,

- certyfikatów kalibracji urządzeń

- instrukcji obsługi

- Termin i miejsce realizacji Zamówienia

    - termin realizacji zamówienia: do 24  tygodni od dni udzielania zamówienia;

    - miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie S.A. –– Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie, 43-603 Jaworzno, magazyn Elektrowni II ul. Energetyków 15.

- Gwarancja: 24 miesiące od dnia udzielenia zamówienia W odniesieniu do napraw i modułów sprzętowych okres ten jest ograniczony do 6 miesięcy.

- Produkty równoważne

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne spełniające następujące wymagania, cechy i parametry metrologiczne:

Wymagania pod kątem funkcjonalnym

Synchroniczny wielokanałowy system wykrywania i analizy wyładowań niezupełnych (WNZ) zwany dalej przyrząd powinien:

- Być zdolny do wykonywania pomiarów i analiz wyładowań niezupełnych na transformatorach, kablach, maszynach wirujących, kondensatorach, tulejach, GIS i innych typach urządzeń i komponentów elektrycznych.

- Być wysokiej jakości do użytku laboratoryjnego, a jednocześnie przenośny i lekki, aby ułatwić użytkowanie w terenie.

- Posiadać 3 kanały pomiarowe, które posiadają możliwość przełączania funkcji jako pomiar lub bramkowanie.

- Być sterowany za pośrednictwem komputera przenośnego celem sterowania, wyświetlania i analizy wyładowań niezupełnych. Interfejs do systemu wykrywania wyładowań niezupełnych powinien być podłączony do portu USB.

- Urządzenie pomiarowe powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby mogło być umieszczone w pobliżu testowanej jednostki i połączone z komputerem przenośnym wyłącznie za pomocą okablowania światłowodowego. Okablowanie światłowodowe redukuje zewnętrzne zakłócenia, które mogą wpływać na pomiar, takie jak w przypadku długich kabli koncentrycznych.

- Mieć możliwość zasilania zarówno napięciem sieciowym lub akumulatorami.  W przypadku zasilania z akumulatora i w połączeniu z okablowaniem światłowodowym opisanym powyżej, prądy uziemienia i zakłócenia są redukowane, co może wpływać na pomiar, tak jak w przypadku kabli koncentrycznych.

- Zdolność do synchronicznego pomiaru i wielu kanałów (urządzeń pomiarowych) w tym samym czasie (nie multipleksowanych), wyświetlając obrazy fazowo rozdzielcze (PRPD) w tym samym czasie.

- Umożliwienie umieszczenia urządzenia pomiarowego w odległości do 2 km, połączonego kablami światłowodowymi.  Kolejne urządzenia pomiarowe powinny mieć możliwość łączenia łańcuchowego z poprzednimi jednostkami w odległości do 2 km. Powinna istnieć możliwość połączenia łańcuchowego do 20 urządzeń pomiarowych.

- Położenie faz i ilość wyładowań niezupełnych powinny być wyświetlane na 3-fazowym wykresie fazowo rozdzielczym 3PARD (trójfazowe dane relacyjne amplitudy) w celu ułatwienia separacji i lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych.

- Każde urządzenie pomiarowe powinno być niezależnie zdolne do swobodnej regulacji częstotliwości centralnej i posiadać różne dostępne szerokości pasma. Możliwe będzie ustawienie częstotliwości środkowej w zakresie od 0 do 35 MHz. Ta możliwość szerokiego pasma jest szczególnie przydatna do testowania w terenie i do bardziej dogłębnej analizy wyładowań niezupełnych.

- Posiadać wbudowaną funkcję oscyloskopu do przeglądania zakresu pomiarowego przyrządu w dziedzinie czasu.

- Posiadać możliwość wyzwalania sygnału w dziedzinie czasu (oscyloskop) poprzez zaznaczenie obszaru na obrazie fazowo rozdzielczym (PRPD).

Wymagane rozwiązania sprzętowe:

System pomiarowy zawiera

- 3 kanały pomiarowe WNZ

- 3 kanały synchronizacji napięcia

- 3 zewnętrzne impedancje pomiarowe z maksymalnym prądem pomiarowym 7 A rms

- Zestaw przewodów pomiarowych

- Walizki transportowe

- Przewody światłowodowe

- Kabel komunikacyjny USB B-3.1

- Wejścia pomiarowe (wersja minimum)

  - Prąd wejściowy wyładowania niezupełnego (maks. RMS) ciągły 100 mA (0,5 W przy 50 Ω)

  - Prąd wejściowy PD wewnętrzny CPL (maks. RMS ciągły) 150 mA (wewnętrzny CPL; < 400 Hz)

  - Prąd wejściowy AC (maks. RMS ciągły) 150 mARMS

  - Prąd wejściowy AC (maks. szczytowy) 400 mA szczytowy

  - Zakres prądu wejściowego AC (maks. wartość szczytowa) 400 mA, 200 mA, 20 mA, 
2 mA, 200 μA

  - Prąd wejściowy AC (min. RMS)4) 20 nARMS (ponad 60 dB powyżej szumu wewnętrznego)

  - Wejście PD (min. RMS ciągłe dla synchronizacji)5) 2 μA (wewnętrzny CPL)

  - Impedancja wejścia PD: 50 Ω ± 20 % Wejście AC (f < 4 kHz): 5 Ω ± 20 %

  - Porty Wejście PD: 2 × BNC Wejście AC: 2 × BNC

Zakres dynamiki Wejście PD: 140 dB (ogólnie), 70 dB (na zakres) Wejście AC: 170 dB (ogólnie), 107 dB (na zakres)

Poziomy Wejście PD: 14 Wejście AC: 5

- Zakres częstotliwości

Wejście PD wewnętrzny quadripole Włączony: 6 kHz ... 35 MHz Wyłączone: 0 Hz ... 35 MHz

Wejście AC DC; 0,01 Hz ... 10 kHz

- Dokładność

Wejście PD ± 2 %

Wejście AC 0,02 %

Dokładność pomiaru prądu stałego 0,05 %

Częstotliwość ± 1 ppm (0,01 ppm z GPS)

- Dokładność pomiaru wartości ładunku:

QIEC/WTD (typowa)1)  ±7 %

QAVG IEC/WTD ±2 %

QPeak ±2 %

QAVG, PD ±2 %

QPRPD (wartości chwilowe) ±7% (dla określonej sekwencji impulsów; maks. wartość teoretyczna: 12%)

- Wyjście

Optyczny port wyzwalający 1 × ST (820 nm), OM2, długość kabla FO ≤ 50 m

Port OUT 1 × BNC, 50 Ω ± 10 %, 5 V ± 0,5 %

Port AUX Do obsługi MBB1

Porty światłowodowe

Długość fali 1 308 nm

Typ złącza (FO1, FO2) 2 × LC (wymienne)

- Przetwarzanie danych WNZ

Analogowa szerokość pasma PD (częstotliwość Nyquista) 62 MHz

Zakres częstotliwości Wejście PD (-6 dB)1), wewnętrzny czwórnik wyłączony 0 Hz ... 35 MHz (włączony: 6 kHz ... 35 MHz)

Dziedzina czasu 56 ns ... 8 μs

Częstotliwość próbkowania PD 125 MS/s

Rozdzielczość PD: 14 bitów AC: 24 bity

Maks. częstotliwość impulsów PD: 2 mln/s

Filtry/szerokości pasma PD RIV: 4,5 kHz i 9 kHz Charge: 30 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 300 kHz, 400 kHz, 600 kHz, 900 kHz (stały zakres filtrów: 100 kHz - 1 MHz), 1 MHz, 2 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz

Wejściowe filtry dolnoprzepustowe PD 1,1 MHz, 2,3 MHz, 4,7 MHz

Czas nagrywania wstępnego PRPD 0s ... 30 s

Zakres PD Głębokość zapisu: 131 μs Częstotliwość odświeżania: 41 ms

Rozdzielczość czasowa zdarzeń PD < 2 ns

Typowy szum systemowy: < 0,01 pC (integracja w dziedzinie czasu)

Rozdzielczość FFT

Szum analizatora widma (100 kHz ... 5 MHz) 7,6 kHz

< -125 dBm

Maks. rozdzielczość podwójnego impulsu (BW = 20 MHz) < 100 ns

Ujemny błąd superpozycji < 3%

Zestaw zawiera kalibrator ładunku o wartości do 10 nC

Wymagane funkcje oprogramowania analizatora

- Możliwość nagrywania i odtwarzania sesji pomiarowych wyładowań niezupełnych.

- Możliwość zmiany języka oprogramowania pomiędzy językami: polskim, angielskim, niemieckim. Możliwość wyboru, za pomocą oprogramowania, wstępnie skonfigurowanego i powiązanego z aplikacją profilu użytkownika oprogramowania dla łatwej obsługi lub opcji samodzielnej konfiguracji oprogramowania do indywidualnych potrzeb testowych lub zapewnienia operatorowi większej liczby funkcji do dogłębnej analizy wyładowań niezupełnych.

- Jedno oprogramowanie do obsługi urządzeń pomiarowych wyładowań niezupełnych zgodnych z IEC i urządzenia pomiarowego wyładowań niezupełnych UHF.

- Oprogramowanie do pomiaru wyładowań niezupełnych powinno pokazywać impulsy filtrowane i niefiltrowane na tym samym wykresie PRPD.

- Oprogramowanie do pomiaru wyładowań niezupełnych powinno wyświetlać narzędzia do redukcji szumów i wykresy PRPD w jednym widoku.

- Posiada wbudowany widok widma (FFT z domeny czasu) w celu przeglądania zakresu pomiarowego przyrządu w domenie częstotliwości i znalezienia najlepszych ustawień (częstotliwość środkowa).

- Oprogramowanie do pomiaru wyładowań niezupełnych powinno mieć zaawansowane opcje filtrów wyładowań niezupełnych, takie jak regulowane filtry górnoprzepustowe, dolnoprzepustowe i pasmowe dla zakresu wyładowań niezupełnych oraz filtry cyfrowe dla zakresu wyładowań niezupełnych i wartości wyładowań niezupełnych wyświetlanych na wykresie PRPD.

- System pomiarowy wyładowań niezupełnych powinien być w stanie rejestrować i odtwarzać pliki zestawów danych wyładowań niezupełnych zawierające wszystkie dane pomiarowe wyładowań niezupełnych. Oprogramowanie powinno być w stanie dostosować konfiguracje podczas odtwarzania, aby następnie przeprowadzić analizę wyładowań niezupełnych.

- System pomiarowy wyładowań niezupełnych powinien być w stanie rozpocząć rejestrowanie zbioru danych wyładowań niezupełnych, gdy minimalna liczba impulsów wyładowań niezupełnych pojawi się w PRPD w określonym miejscu, wielokrotnie po określonym czasie lub gdy odczyt pomiaru przekroczy konfigurowalny próg przez określony czas.

- W połączeniu z kondensatorem sprzęgającym, może wyświetlać napięcie przyłożone do badanej próbki zarówno w postaci RMS, jak i w postaci szczytowej-SQRT2.

- Możliwość wyświetlania impulsów wyładowań niezupełnych na histogramie PRPD (phase resolved pattern histogram) w skalowaniu mV lub fC/pC/nC.

- Możliwość pomiaru synchronicznego RIV/IEEE i Q-IEC z niezależnymi ustawieniami filtra.

- Możliwość przeprowadzenia samokontroli urządzenia pomiarowego wyładowań niezupełnych.

Dodatkowe wymagania:

- Instrukcja obsługi urządzenia oraz oprogramowania w języku polskim.

- Sprzedawca musi mieć zorganizowane Centrum Szkoleniowe  oraz infolinię dla klientów (wsparcie 24/7), której numer telefonu musi być podany w instrukcji. Centrum Szkoleniowe nie może być zlokalizowane w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, przeszkolenia 4 osób personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji i konserwacji Urządzenia

- Sprzedawca musi zapewnić przyszłe aktualizacje oprogramowania w formie do pobrania na swojej stronie internetowej za darmo (nowe moduły oprogramowania są wyłączone). Dostępność aktualizacji oprogramowania musi być ogłaszana na stronie internetowej dostawcy.

- Producent urządzenia testowego musi posiadać certyfikat ISO9001

- System testowy musi być opracowany zgodnie z międzynarodowymi normami IEC

- Certyfikat testu typu z niezależnego laboratorium musi być dostępny na żądanie.

- System pomiarowy musi być wyposażony wytrzymałe walizki/skrzynki transportowe, chroniące przyrządy pomiarowe i ułatwiające transport.

Analizator PD powinien mieć oprogramowanie pozwalające na otwarcie już posiadanych sesji pomiarowych wykonanych wcześniej przez specjalistów diagnostów Zamawiającego lub np. przez firmy trzecie (jeżeli posiadają ten sam rodzaj systemu pomiarowego).

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany do załączenia opisu oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentów (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzających zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

Szczegółowy opis Towaru zawiera.

3-kanałowy system MPD 800 + kontroler

| lp | Numer katalogowy | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | P0000908 (kabel_20m) | MPD 800 standard package (3 channels, 2 units) MPD 800 pakiet podstawowy (3 kanały pomiarowe, 2 jednostki) Pakiet podstawowy zawiera: 2 × MPD 800 jednostka akwizycji danych pomiarowych 3 x MPD 800 PD licencja kanału pomiarowego (Domyślna licencja – umieszczona na MCU2) 1 × MCU2 jednostka sterująca / konwerter 3 × CPL1 Option IEC 2 x Standardowy kabel światłowodowy LC Duplex, 20 m / 65 ft lub 3 m / 9,8 ft (do wyboru) 2 × bateria RBP1 (zawiera baterię, ładowarkę oraz kable) + Pakiet podstawowy oprogramowania oraz dodatkowe akcesoria i kable |
| 2 | P0000023 | Uaktualnienie MPD 800 standard do testowania transformatorów Uaktualnienie licencji oprogramowania, aby uzyskać wszystkie funkcje potrzebne do wykonywania wielofazowych pomiarów WNZ na silnikach i generatorach, w tym 3PARD. |
| 3 | P0005904 | CAL 542 Wersja D (0.1 nC ... 10 nC) z zestawem połączeń |
| 4 | B1440503 | MPC1 for MPD 800 and UHF 800 Wytrzymała walizka transportowa z wzmocnionego tworzywa sztucznego zaprojektowana z myślą o ochronie sprzętu OMICRON |
| 5 | P0008104 | Controller Type C – KYBD_ENU Panel sterowania typu C |

W przypadku wyboru oferty na produkt równoważny dokument zostanie wypełniony zgodnie ze specyfikacją wybranej oferty.