Jaworzno, dn. 07.10.2024r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Zapraszamy Państwa do złożenia pisemnej oferty w temacie:

„Wykonanie remontu nieautomatycznej wagi wagonowej w Dziale Przeróbki Mechanicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonanie remontu nieautomatycznej wagi wagonowej tor 52, eksploatowanej   
   w Dziale Przeróbki Mechanicznej Zakładu Górniczego Sobieski, Południowego Koncernu Węglowego S.A., obejmującego:
2. demontaż wyeksploatowanego pomostu wagi i złożenie go w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
3. demontaż marek posadowienia czujników wagi i montaż nowych, dostarczonych przez Wykonawcę marek,
4. podniesienie i wyprofilowanie betonowej wylewki zagłębienia wagi (z wykorzystaniem podsypki i zbrojonego betonu o grubości minimum 10 cm) w celu całkowitego odprowadzenia wody z wagi do rury odpływowej,
5. dostawa i montaż nowego pomostu wagi wykonanego z dwuteownika HEB 400,
6. zabetonowanie górnej części nowego pomostu wagi na głębokości 20 cm w celu dodatkowej stabilizacji pomostu w czasie ruchu wagonów,
7. demontaż zużytej konstrukcji najazdów z dwóch stron wagi oraz montaż   
   i zabetonowanie nowych, dostarczonych przez Wykonawcę konstrukcji najazdów,
8. dostawa i zabudowa 4 szt. nowych mostków przejazdowych,
9. dostawa (wraz z osprzętem) i montaż szyn normalnotorowych na całej długości pomostu wagi i na długości minimum 12 m torów stałych po obydwu stronach wagi,
10. dostawa i montaż kompletu 8 szt. nowych ułożyskowań czujników tensometrycznych,
11. dostawa, montaż i podłączenie 8 szt. nowych czujników tensometrycznych typu Flintec RC3-40t,
12. dostawa i montaż skrzynki przyłączeniowej czujników tensometrycznych (minimalny stopień ochrony IP 65).
13. Przeprowadzenie legalizacji wyremontowanej wagi (z właściwościami metrologicznymi jakie waga posiadała przed remontem), zakończonej wydaniem przez Okręgowy Urząd Miar Świadectwa legalizacji.

**Wymagania dodatkowe:**

1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po zatwierdzeniu przez KRZG Sobieski opracowanej przez Wykonawcę technologii i organizacji robót.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac.
3. Rezerwacja terminu legalizacji w Okręgowym Urzędzie Miar i wszystkie opłaty związane z legalizacją leżą po stronie Wykonawcy.
4. Legalizacja wagi musi być przeprowadzona przy użyciu zestawu legalizowanych wagonów tarowych.
5. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wypożyczenie, obsługę i transport wagonów tarowych do Zakładu Górniczego Sobieski.
6. Prowadzone przez Wykonawcę roboty nie mogą powodować przerw w procesach załadunku i ważenia wagonów realizowanych na torach sąsiadujących z remontowaną wagą.
7. Łączny czas realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. Łączny okres wyłączenia z użytkowania wagi wagonowej tor 52 (tzn. od dnia zaprzestania ważenia do dnia wznowienia ważenia po uzyskaniu legalizacji) nie może przekroczyć 28 dni kalendarzowych.
9. Okres wyłączenia z użytkowania wagi wagonowej tor 52 musi być wcześniej skonsultowany z Zamawiającym oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

**Dane nieautomatycznej wagi wagonowej tor 52:**

* Obciążenie maksymalne 99000 kg,
* Obciążenie minimalne: 1000 kg,
* Działka legalizacyjna: 50 kg,
* Klasa dokładności: III
* Znak fabryczny: LD 5218
* Rok produkcji: 2014

**Informacje dodatkowe:**

1. Miejsce realizacji przedmiotu umowy:

Południowy Koncern Węglowy S.A.

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2

43-600 Jaworzno

1. Zamawiający umożliwi przyjęcie i zdanie wagonów tarowych w punkcie zdawczo-odbiorczym bocznicy kolejowej Zakładu Górniczego Sobieski, zapewni transport z w/w punktu do miejsca zabudowy wagi oraz zapewni lokomotywę wraz z drużyną manewrową do wykonania koniecznych manewrów wagonów tarowych w czasie wykonywania ważenia kontrolnego.

**Oferta powinna zawierać:**

* Pełny adres i dane oferenta;
* Łączną cenę netto dla punktu 1 i 2 Opisu przedmiotu zmówienia;
* Warunki płatności (przelew, wymagany termin płatności 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego);
* Termin realizacji: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy;
* Ważność oferty do 31.01.2025 r.