| LP. | WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE | PODAĆ TAK / NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagany jest termin ważności odczynników – min. 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni od daty dostawy |  |  |
| 2. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% |  |  |
| 3. | Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki i dzierżawiony sprzęt muszą pochodzić od jednego producenta celem zapewnienia walidacji metody |  |  |
| 4. | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C – odczynniki krwinkowe, 18-25 st. C – mikrokarty). |  |  |
| 5. | Badanie grupy krwi noworodka o profilu (A, B, AB, DVI+, ctl, BTA) na jednej karcie. Odczynnik anty-D wykrywający kategorię DVI |  |  |
| 6. | Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st.C). |  |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki muszą być gotowe do użycia i muszą posiadać pozytywną opinię IHIT o dostarczanej mikrometodzie. |  |  |
| 8. | Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach. |  |  |
| 9. | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen Cw w pośrednim teście antyglobulinowym. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta. |  |  |
| 10. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. |  |  |
| 11. | Oferowane odczynniki należy zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. |  |  |
| 12. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności |  |  |
| 13. | Mikrokarty do badania grup krwi wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi |  |  |
| 14. | Zamawiający wymaga wykonania raz w roku bezpłatnego przeglądu technicznego oraz walidacji posiadanego sprzętu - wirówka ID-Centrifuge 12SII - 2szt., ID-Pipetor FP-6, ID-Incubator 37 S I, ID-Dispenser green |  |  |
| 15. | Zamawiający wymaga, aby przegląd techniczny i walidacje w/w sprzętu wykonane były przez autoryzowany, certyfikowany serwis producenta (DiaMed). Certyfikat potwierdzający uprawnienia serwisu należy dołączyć do oferty. |  |  |
| 16. | Zamawiający wymaga zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia sprzętu będącego własnością Zamawiającego zgodnie art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., tj. w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 12 SII (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi: § rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart” § rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu” |  |  |
| 17. | Wymagane jest oświadczenie producenta systemu będącego własnością Zamawiającego (sprzęt DiaMed ID-System) potwierdzające kompatybilność i możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynników/kart w odniesieniu do wymagań zasadniczych Dyrektywy 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro. |  |  |

Uwaga - niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

Podpis Wykonawcy

………………………………………..

.