**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH** (przedmiotowy środek dowodowy)

**PAKIET 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY OCENIANE** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Czytnik mikropłytek ELISA** | | | |
|  | Czas odczytu całej płytki 96-dołkowej nie dłuższy niż 15 s | TAK/NIE |  | ≤15 s – 10 pkt  >15 s – 0 pkt |
|  | Pamięć wewnętrzna na co najmniej 40 edytowalnych protokołów programowalnych przez użytkownika | TAK/NIE |  | ≥40 protokołów – 10 pkt  <40 protokołów – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia w drukarkę termiczną bezpośrednio do czytnika | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE - 0 pkt |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 10 kg | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE - 0 pkt |
| **II.** | **Oprogramowanie do czytnika płytek co najmniej 5 licencji** | | | |
|  | Modelownie krzywej standardowej z co najmniej poniższymi parametrami:   1. liniowe 2. wielomianowe do co najmniej 3 stopnia 3. 4-P 4. 5-P 5. Point to point 6. Cubic spline | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE - 0 pkt |