Załącznik nr 1

do szacowania wartości zamówienia z dnia 04.11.2024

Sygnatura sprawy: DAG.260.62.2024

Manipulator maciczny z podświetleniem – 1 zestaw

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2024

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Manipulator maciczny do zabiegów ginekologicznych laparoskopowych, umożliwiający ustawienie macicy w różnych położeniach, atraumatyczną stabilizację macicy za pomocą zasysania próżniowego oraz wizualizację tkanki za pomocą dystalnego oświetlenia pierścieniowego. |  |  |
| 2. | Manipulator z możliwością podłączenia światłowodu, długość całkowita 350-355 mm, średnica kanału roboczego 5,1 mm – 1 szt. |  |  |
| 3. | Sonda – 1 szt. Długość całkowita 500-510 mm. Średnica wewnętrzna 3 mm, średnica zewnętrzna 4,9 mm. Podziałka/skala na sondzie. |  |  |
| 4. | Jednorazowe, sterylne kielichy w rozmiarze uniwersalnym, dopasowujące się do rozmiarów macicy wraz z drenami elastycznym i do odsysania – 10 szt. |  |  |
| 5. | Pojemnik do sterylizacji, przechowywania i transportu. Wymiary zewnętrzne max. 500 x 60 x 120 mm (szer. x wys. x głęb.) – 1 szt. |  |  |
| 6. | Szczotka czyszcząca do manipulatora – 1 szt. |  |  |
| 7. | Światłowód – 1 szt.: - Średnica wiązki włókien światłowodowych 3,5 mm, - Długość światłowodu min. 3 m, - Oznaczenie kolorystyczne i numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką, - Odkręcany adapter po stronie źródła światła i po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap, - Światłowód kompatybilny z oferowanym źródłem światła i manipulatorem. |  |  |
| 8. | Źródło światła – 1 szt.: - żywotność lampy LED minimum 30000 godzin, - temperatura barwowa 6500 K, - moc LED min. 42 W (równoważność źródło światła ksenonowego 180 W) - możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności dostępną z panelu czołowego, - automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu, - strumień świetlny min. 1350 lm, - pobór mocy w zakresie max. 145 VA, - poziom hałasu max. 30 dB(A), - max. wymiary 150mm x 58 mm x 245 mm (szer. x wys. x głęb.), masa urządzenia max. 2 kg, - zintegrowane gniazdo światłowodowe, kompatybilność z oferowanym światłowodem, - mocowanie typu VESA 100 na spodzie urządzenia. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | W trakcie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne wykonywane w siedzibie Zamawiającego w zakresie wymaganym przez producenta. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.