Realizacja zadania pn. : "Doposażenie Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny”

Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/93/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Aparat do pomiaru tlenku azotu

Typ/Model (podać):……………………………………………………………

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………..

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Aparat do pomiaru FeNO zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS ) i Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (ERS), w sposób ilościowy, nieinwazyjny i bezpieczny w ramach oceny i monitorowania pacjentów ze stanami zapalnymi układu oddechowego | TAK |  |
| 3 | Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą 98/79/WE jako wyrób do diagnostyki in vitro | TAK |  |
| 4 | Aparat przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia. | TAK |  |
| 5 | Możliwość zmierzenia poziomu FeNO w powietrzu atmosferycznym. | TAK |  |
| 6 | Aparat wyposażony w tryb nauki (treningowy ) i poprawnego wykonywania badania . | TAK |  |
| 7 | Aparat wyposażony w system kontroli poprawnego wykonywania badania w trakcie jego trwania. | TAK |  |
| 8 | Na zakończenie badania generowanie informacji czy badanie zostało poprawnie wykonane – czy wynik nadaje się do zaakceptowania. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie składa się : - jednostki głównej - przepływomierza - zasilacza - kabel z dwóch stron USB - pendrive z oprogramowaniem na PC | TAK (podać) |  |
| 10 | Jednostka główna wyposażona w ekran dotykowy umożliwiający komunikowanie się z aparatem, wykonywanie badania, naukę wykonywania badania, wyświetlania wyników, kontroli poprawnego wykonywania badania podczas jego trwania. | TAK |  |
| 11 | Obserwacja wykonywania badania, nauki wykonywania badania oraz informacji w akceptacji badania ( bądź NIE ) możliwa na tylnej ściance jednostki głównej w postaci sekwencji symboli świetlnych. | TAK |  |
| 12 | Tworzenie przez aparat bazy danych. | TAK |  |
| 13 | Oznaczenie każdego pacjenta indywidualnym numerem. | TAK |  |
| 14 | Wykonywanie badania korzystając z aparatu (Jednostki głównej). | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie na PC (dostarczone na pendrive) pozwala na trzymanie bazy danych | TAK |  |
| 16 | Możliwość wykonywania badania korzystając z zainstalowanego na komputerze dedykowanego oprogramowania dostarczonego na pendrive. | TAK |  |
| 17 | Możliwość łączenia aparatu z komputerem za pomocą Bluetooth | TAK |  |
| 18 | Możliwość łączenia aparatu z komputerem za pomocą kabla USB. | TAK |  |
| 19 | Generowanie przez aparat informacji o błędnym działaniu urządzenia w postaci odpowiednich symboli. | TAK |  |
| 20 | Aparat wyposażony w miejsce do instalowania wymiennych kaset pozwalających na wykonywanie określonej ilości badań | TAK |  |
| 21 | Aparat dostarczony z kasetą na 300 badań. | TAK |  |
| 22 | Generowanie przez aparat informacji o ilości pozostałych do wykonania badań oraz terminu do kiedy można wykonywać badania. | TAK |  |
| 23 | Wymiary aparatu/Jednostki głównej: 240x200x165 mm | TAK (podać) |  |
| 24 | Ciężar: nie więcej niż 1,5 kg | TAK (podać) |  |
| 25 | Zasilanie: sieciowo/bateryjne 100-240 V 47-63Hz/15V prądu stałego | TAK (podać) |  |
| 26 | Przy w pełni naładowanym akumulatorze czas czuwania 72 h. | TAK (podać) |  |
| 27 | Zakres pomiaru: 5 ppb-300ppb Dolna granica wykrywalności : 5 ppb Precyzja: <2 ppb dla wartości pomiarowych <50 ppb ≤ 3% dla wartości pomiarowych ≥ 50 ppb Wyrażone jako odchylanie standardowe w powtarzalnych pomiarach tym samym urządzeniem, przy użyciu stężeń tlenku azotu zgodnych z krajowymi lub międzynarodowymi standardami pomiarowymi. Dokładność: +/- 4 ppb dla wartości pomiarowych <50 ppb; +/-8% dla wartości pomiarowych ≥ ppb; Wyrażony jako górna granica 95% przedziału ufności średniej różnic bezwzględnych z powtarzanego pomiaru określonego poziomu tlenku azotu, uzyskanego przy użyciu stężeń tlenku azotu identyfikowalnych z krajowymi lub międzynarodowymi standardami pomiarowymi. | TAK (podać) |  |
| 28 | Liniowość : w zakresie od 5 do 300 ppb z dopuszczalnym błędem <3 ppb dla stężeń <100 ppb i +/-3 ppb dla wartości ≥ 100 ppb. | TAK (podać) |  |
| 29 | Parametry wydechu określone przez ATS i ERS: - Dorośli: wydech przez 10 sekund przy przepływie 50 ml/s - Dzieci: wydech przez 6 sekund przy przepływie 50 ml/s | TAK (podać) |  |
| 30 | Pamięć samego urządzenia: 15,000 pomiarów. | TAK |  |
| 31 | Praca w pomieszczeniach zamkniętych | TAK |  |
| 32 | Warunki pracy urządzenia to: - Temperatura od 10 °C do 30°C - Ciśnienie atmosferyczne od 70 kPa do 111,45 kPa - Wilgotność względna od 20 % do 80 % | TAK (podać) |  |
| 33 | Aparat dostarczony z 300 filtrami bakteryjnymi i ustnikami. | TAK |  |
| 34 | Urządzenie dostarczone wraz z komputerem i drukarką – Specyfikacja techniczna przedmiotów – Załącznik nr 3.1 Zaproszenia do składania ofert | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym