**Zadanie częściowe nr 28**

# Formularz szacowania wartości zamówienia

1. **Dane kontaktowe wyceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ osoby:** |  |
| **Adres email:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |

1. **Data sporządzenia wyceny: …………………..**
2. **Model/producent : ……………………..**
3. **Szacunkowa wycena:**

| Lp. | Zakres realizacji zamówienia: | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  (zł) | Cena łączna  (zł)  (cena jednostkowa x ilość sztuk) | Stawka podatku VAT  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | RTG | 1. Zawieszenie sufitowe  Pełen autotracking detektora w stole oraz w statywie płucnym- pełna nadążność za ruchami lampy RTG  • Pełne autopozycjonowanie z protokołów- aparat sam się ustawia do wybranego protokołu  • Ekran cyfrowy co najmniej 10 cali z ustawieniami parametrów ekspozycji, danymi pacjenta  2. Statyw do zdjęć odległościowych  • Wszystkie ruchy zmotoryzowane lub manualne (możliwa zmiana ustawień w trakcie pracy)  • Automatyczne autopozycjonowanie z protokołów  • Automatyczny autotracking (lampa dostosowuje wysokość do ścianki, ścianka dostosowuje położenie względem lampy RTG)  3. Stół:  • Zmotoryzowany ruch wertykalny; automatyczne autopozycjonowanie z protokołów  • Pełna nadążność- autotracking  • Duży zakres ruchu wzdłużnego- możliwe zobrazowanie całego ciała bez konieczności przemieszczania pacjenta  • Pływający blat; wytrzymałość blatu stołu co najmniej 300 kg  • System antykolizyjny, kontrola wysokości  - Lampa RTG dwuogniskowa o minimalnych parametrach: Pojemność cieplna lampy 600 kHU, - Moc małego ogniska 40 kW, - Moc dużego ogniska 100 kW, - Szybkość chłodzenia anody 125 kHU/min, - Wymiary ognisk 0,6/1,2 mm  - Szybkość wirowania anody 9 500 obr/min, - Kolimator automatyczny z wbudowanymi filtrami, - Zakres obrotu kolimatora +/- 45°  4. Generator o minimalnych parametrach: - wysokiej częstotliwości 400 kHz, - moc generatora 65 kW, - konsola ekran dotykowy , - Zakres napięć 40-150 kV, - minimalny czas ekspozycji 0,1 ms  5. Detektory cyfrowe: x 2 (minimalne parametry: rozmiar piksela 125 µm, rozdzielczość 2 192x2800 pixeli, ilość projekcji na naładowanym akumulatorze ok 2000, scyntylator – cezowo – jodowy,  6. Stacja robocza, 7. Duplikator do wypalania płyt CD/DVD | 1 |  |  |  |

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Możliwość dokupienia kolejnego roku gwarancji wynosi: ………………….. zł lub % wartości netto sprzętu .