Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup i dostawa zestawu fantomów BLS z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.

I. Cel zamówienia.

Celem zamówienia jest zakup i dostawa 1 zestawu fantomów składającego się z:

1. Fantomu osoby dorosłej.

2 Fantomu dziecka.

3. Fantomu niemowlaka.

4. Urządzenia monitorującego z wyświetlaczem.

5. AED treningowego.

II. Minimalne kryteria oferty. Parametry techniczne oraz funkcjonalne przedmiotu zamówienia.

1. Fantom BLS osoby dorosłej z możliwością udrożniania dróg oddechowych powinien być wyposażony w:

1) pełną postać (głowa, 2 kończyny górne i 2 kończyny dolne, korpus)

z wbudowanym akumulatorem i możliwością pracy podczas ładowania do ćwiczeń podstawowych czynności resuscytacyjnych;

2) kompletne ubranie;

3) zaznaczone punkty anatomiczne, jak:

a) sutki,

b) obojczyki,

c) mostek,

d) żebra, umożliwiając lokalizacje prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej;

4) twory anatomiczne jak: wargi, zęby, elastyczny język, podniebienie,

5) zdolność bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy wysunięcie żuchwy;

6) zdolność przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych z  wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej, masek krtaniowych, rurek krtaniowych, rurek nosowo-gardłowych;

7) możliwość wentylacji metodą usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego;

8) unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania;

9) mechanizm regulacji poziomów twardości klatki piersiowej;

10) symulowane tętno na tętnicy szyjnej i promieniowej tworzone pompką;

11) czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciskania klatki piersiowej rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

12) czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej i  odpowiednią relaksację ucisków rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

13) czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

14) czujniki identyfikujące częstość ucisków na minutę rejestrujące w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

15) możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do urządzenia monitorującego;

16) pokrowiec/torbę transportową ochronną na każdy fantom (każdy z zestawów należy oznakować w sposób trwały w następujący sposób: tabliczka/wyszycie: Zakup dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP”, sposób wykonania oraz umiejscowienie do ustalenia na etapie realizacji zamówienia);

17) ładowarkę / zasilacz do fantomu na 230V;

18) instrukcję obsługi w języku polskim.

2. Fantom BLS dziecka z możliwością udrożniania dróg oddechowych powinien być wyposażony w:

1) pełną postać (głowa, 2 kończyny górne i 2 kończyny dolne, korpus)  dziecka (4-7 lat) do ćwiczeń podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujące cechy dziecka takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny z wbudowanym akumulatorem i możliwością pracy podczas ładowania;

2) komplwtne ubranie ubranie;

3) zaznaczone punkty anatomiczne, jak:

a) sutki,

b) obojczyki,

c) mostek,

d) żebra, umożliwiając lokalizacje prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej;

4) twory anatomiczne jak: wargi, zęby, elastyczny język, podniebienie;

5) zdolność bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy wysunięcie żuchwy;

6) zdolność przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych z  wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej, masek krtaniowych, rurek krtaniowych, rurek nosowo-gardłowych;

7) możliwość wentylacji metodą usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego;

8) unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania,

9) symulowane tętno na tętnicy szyjnej i promieniowej tworzone pompką;

10) czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciskania klatki piersiowej rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

11) czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej i  odpowiednią relaksację ucisków rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

12) czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

13) czujniki identyfikujące częstość ucisków na minutę rejestrujące w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

14) możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do  urządzenia monitorującego;

15) pokrowiec/torbę transportową ochronną na każdy fantom (każdy

z zestawów należy oznakować w sposób trwały w następujący sposób: tabliczka/wyszycie: Zakup dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP”, sposób wykonania oraz umiejscowienie do ustalenia na etapie realizacji zamówienia);

16) ładowarkę / zasilacz do fantomu na 230V;

17) instrukcję obsługi w języku polskim.

3. Fantom BLS niemowlęcia z realistycznymi drogami oddechowymi, możliwością udrożniania dróg oddechowych powinien być wyposażony w:

1) pełną postać (głowa, 2 kończyny górne i 2 kończyny dolne, korpus) niemowlęcia do ćwiczeń podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujące cechy niemowlęcia takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny  z wbudowanym akumulatorem i możliwością pracy podczas ładowania;

2) komplwtne ubranie;

3) zaznaczone punkty anatomiczne, jak:

a) sutki,

b) obojczyki,

c) mostek,

d) żebra, umożliwiając lokalizacje prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej;

4) twory anatomiczne jak: wargi, elastyczny język, podniebienie;

5) zdolność bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy wysunięcie żuchwy;

6) zdolność przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych z  wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej, masek krtaniowych, rurek krtaniowych, rurek nosowo-gardłowych;

7) możliwość wentylacji metodą usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego;

8) unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania,

9) symulowane tętno na tętnicy ramiennej tworzone ręcznie pompką;

10) czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciskania klatki piersiowej rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

11) czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej i odpowiednią relaksację ucisków rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

12) czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji rejestrujące wyniki w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

13) czujniki identyfikujące częstość ucisków na minutę rejestrujące w czasie rzeczywistym na urządzeniu monitorującym;

14) możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do urządzenia monitorującego;

15) pokrowiec/torbę transportową ochronną na każdy fantom (każdy

z zestawów należy oznakować w sposób trwały w następujący sposób: tabliczka/wyszycie: Zakup dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP”, sposób wykonania oraz umiejscowienie do ustalenia na etapie realizacji zamówienia);

16) ładowarkę / zasilacz do fantomu na 230V;

17) instrukcję obsługi w języku polskim.

4. Urządzenie monitorujące powinno być wyposażone w:

1) dotykowy wyświetlacz o przekątnej ekranu min 10 cali;

2) możliwość bezprzewodowego połączenia urządzenia monitorującego wraz z zachowaniem pełnej funkcjonalności sterowania jednocześnie z min. 3 fantomami;

3) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające płynność pomiaru jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2021 oraz możliwość tworzenia nowych poziomów kreatywnych wytycznych;

4) rejestrowanie i zapisywanie parametrów:

a) głębokości ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć,

b) relaksacji klatki piersiowej,

c) prawidłowego miejsca ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, częstości ucisków klatki piersiowej,

d) objętości wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zarejestrowaniem wyników zbyt dużych i zbyt małych objętości,

e) jakości resuscytacji,

f) możliwość zapisywania min. 10 ostatnich sesji treningowych;

5) funkcję czytelnego podsumowania wyników po zakończonej sesji treningowej z możliwością wydruku danych w języku polskim;

6) zainstalowane oprogramowanie zapewniające płynność działania w języku polskim z bezterminową licencją oraz wsparciem technicznym na czas nieokreślony;

7) monitorowanie czujników zainstalowanych w fantomach;

8) pokrowiec zabezpieczający;

9) ładowarkę / zasilacz na 230V;

10) instrukcję obsługi w języku polskim.

5. Treningowy defibrylator automatyczny powinien być dedykowany do  przedmiotowych fantomów i wyposażony w:

1) funkcję do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej;

2) możliwość wydawania użytkownikowi takich samych poleceń trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny w języku polskim stosowany w  przestrzeni publicznej;

3) scenariusze zdarzeń zawierające różne kombinacje defibrylacji, wyników analizy, ich kolejność itd.;

4) regulację głośności;

5) funkcję wydawania poleceń w języku polskim;

6) baterię/akumulator pozwalającą na czas pracy minimum 6 godzin;

7) możliwość sterowania z poziomu aplikacji;

8) pokrowiec/torbę transportową na AED;

9) komplety elektrod szkoleniowych (4 kpl. dla dorosłego i 2 kpl. dla dziecka) z graficzną instrukcję poprawnego umieszczenia elektrod;

10) ładowarkę do baterii/akumulatora defibrylatora treningowego na 230 V.

6. Wyposażenie dodatkowe:

1) środek nawilżający do fantomu o pojemności min. 180 ml. – 6 sztuk;

2) rękawiczki nitrylowe opakowanie 100 szt. rozmiar L- 6 opakowań.

III.	Dodatkowe informacje.

1. Modularna budowa umożliwiająca dołączenie rożnych kończyn rozszerzających zakres realizowanych ćwiczeń