# Załącznik do umowy nr …………………….

# Opis przedmioty zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) przeznaczonych do wykorzystania przez służby zarządzania kryzysowego, jednostki ratownicze, administrację publiczną oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne.

Urządzenia będą wykorzystywane do udzielania pierwszej pomocy w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia

2. Wymagania ogólne

- Defibrylatory automatyczne (AED), intuicyjne w obsłudze.

- Przeznaczone do użytku publicznego oraz profesjonalnego, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

3. Wymagania techniczne

A. Rodzaj i działanie

- Typ urządzenia: AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) – automatyczny

- Urządzenie musi automatycznie:

  - analizować rytm serca,

  - rozpoznawać rytmy do defibrylacji,

  - wydawać czytelne komunikaty głosowe i/lub wizualne w języku polskim.

- Urządzenie powinno samoczynnie decydować o potrzebie wykonania wyładowania (tryb automatyczny).

- Energia defibrylacji: dostosowywana automatycznie do potrzeb pacjenta – dwufazowa

- Zakres energii: min. 150–200 J.

- Czas ładowania: nie dłuższy niż 10 sekund.

B. Funkcje bezpieczeństwa i użytkowe

- System automatycznego autotestu

- Wskaźnik gotowości (sygnalizacja diodą LED lub ekranem).

- Możliwość użycia zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

C. Zasilanie

- Zasilanie bateryjne – bateria litowa o żywotności min. 4 lata w stanie gotowości.

- Możliwość łatwej wymiany baterii bez użycia narzędzi.

- Wskaźnik poziomu baterii i statusu urządzenia.

D. Elektrody

- Komplet elektrod samoprzylepnych w zestawie.

- Okres przydatności elektrod: minimum 24 miesiące.

- Możliwość stosowania elektrod pediatrycznych lub włączenia trybu pediatrycznego.

- Przewód elektrod o długości umożliwiającej wygodne ułożenie pacjenta (min. 1 m).

E. Konstrukcja

- Odporność na wstrząsy i wibracje.

- Klasa szczelności: minimum IP55 (odporność na kurz i strumień wody).

- Zakres temperatur pracy: od 0°C do +50°C.

F. Wyposażenie dodatkowe (dla każdej sztuki)

- Defibrylator AED (z kompletem baterii i elektrod).

- Torba lub futerał transportowy (ochronny).

- Zestaw ratunkowy (nożyczki, maszynka do golenia, rękawiczki, chusteczki).

- Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja papierowa i/lub elektroniczna).

- Tabliczka lub naklejka informacyjna „AED – Defibrylator”.

4. Gwarancja i serwis

- Gwarancja: minimum 60 miesięcy (5 lat) na urządzenie AED.

- Gwarancja na baterię i elektrody: minimum 24 miesiące.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

6. Ilość i koszt jednostkowy

- Liczba: 18 (osiemnaście) sztuk defibrylatorów AED.